Załącznik nr 2a- OPZ koagulologia    (PAKIET 2)

Zestawienie ilości planowanych badań z koagulologii i częstotliwość ich wykonywania

| Lp | Asortyment | Ilość badań pacjentów na 4 lata | Częstotliwość oznaczeń |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas protrombinowy-PT- | 116000 | Całą dobę przez 7 dni w tygodniu |
| 2 | Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji-APTT | 96000 | Całą dobę przez 7 dni w tygodniu |
| 3 | Fibrynogen oznaczany met. Claussa | 40 000 | Całą dobę przez 7 dni w tygodniu |
| 4 | Czas trombinowy | 500 | Dostępność całą dobę 7 dni w tygodniu |
| 6 | Dimer-D-ilościowo | 36 000 | Dostępność całą dobę 7 dni w tygodniu |
| 7 | Aktywność heparynowa osocza{anty-Xa} , drobnocząsteczkowa{LMWH}i niefrakcjonowana{UFH} | 200 | Dostępność 1 raz w tygodniu |
| 9 | Antykoagulant tocznia-test przesiewowy - met. dRVVT{z jadem żmii} | 2 000 | Dostępność 1raz w tygodniu |
| 10 | Antykoagulant tocznia test potwierdzenia-met dRVVT{z jadem żmii | 2 000 | Dostępność 1raz w tygodniu |
| 11 | Aktywność antytrombiny met. chromogenna | 900 | Dostępność całą dobę 7 dni w tygodniu |
| 12 | Białko C | 400 | Dostępność 1raz w tygodniu |
| 13 | Wolne Białko S | 400 | Dostępność 1raz w tygodniu |
| 14 | Oporność na aktywowane białko C | 400 | Dostępność 1raz w tygodniu |
| 15 | Czynnik VIII | 400 | Dostępność 1raz w tygodniu |
| 16 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna poziom normalny i poziom patologiczny{APTT,PT,TT, fibrynogen, białko C, wolne białko S,cz.VIII, oporność na białko C, antytrombina | 1460-poziom normalny 1460 poziom patologiczny | {codziennie 2 poziomy}dla PT,APTT, fibrynogen,raz w tygodniu białko c, wolne białko S,cz.VIII, antytrombina |
| 17 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna: D-Dimer 2 poziomy-1 i 2 | 1460-poziom 1 1460 -poziom 2 | Codziennie2 poziomy |
| 18 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna antykoagulant tocznia poziom 1 i poziom 2 | Poziom 1-208 poziom 2-208 | Raz w tygodniu 2 poziomy |
| 19 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna aktywność heparynowa osocza anty Xa-2 poziomy | Poziom1-208 poziom2-208 | Raz w tygodniu 2 poziomy |
| 21 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna PT,APTT, TT, fibrynogen, białko S, białko C, czynnik VIII, do oporności na białko C {2 poziomy} | 16-materiał 1 16 materiał 2 | 4 razy w roku |
| 20 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna: AT III, białko S, białko C, czynnik VIII[2 poziomy} | 8-materiał 1 8 materiał 2 | 2 razy w roku |
| 21 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna poziom ujemny i dodatni-antykoagulant toczniowy | 2-Materiał-ujemny{1} 2-materiał dodatni{2} | Minimum 2 razy w roku |
|  |  | 300 064 |  |

Szacujemy, że 50% badań pacjentów {PT,APTT,Fibrynogen,Dimer-D,TT] wykonywanych jest w krótkich seriach, jako pilne, przez całą dobę.

Szacujemy 5% wyników: PT,APTT,D-Dimer, będą stanowiły powtórki z powodu wartości poza zakresem pomiarowym po pierwszym oznaczeniu

W przypadku rzadko wykonywanych badań należy kontrole oszacować 2 poziomy na tydzień,   poziom 1-52 oznaczenia  na rok{czyli 208 na 4 lata} ; poziom 2-52 oznaczenia na 1 rok{208 oznaczeń na 4 lata}

Parametry graniczne analizatora do koagulologii

Oferujemy analizator marki ........................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        .........................................,  rok produkcji ...........................

| Lp | Parametr graniczny | Potwierdzenie Spełnienia | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny analizator do oznaczania wszystkich parametrów krzepnięcia krwi zapisanych w swz, |  |  |
| 2 | Analizator fabrycznie nowy {rok produkcji nie wcześniej niż 2023 rok |  |  |
| 3 | Aparat gotowy do pracy 24 godziny przez cały tydzień |  |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy oprogramowania analizatora o dodatkowe parametry diagnostyczne w razie potrzeb zamawiającego bez konieczności wymiany analizatora |  |  |
| 5 | Analizator pracujący w trybie rutynowym, cito z możliwością ciągłego dostawiania próbek bez przerywania ciągłości rozpoczętych analiz |  |  |
| 6 | Aparat z podajnikiem na stojaki z badanymi próbkami pierwotnymi i w próbkach wtórnych w cupsach |  |  |
| 7 | Aparat z wewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych z pozytywną identyfikacją kodów próbki i statywu |  |  |
| 8 | Wpięcie analizatora do sieci informatycznej Szpitala Złącze dwukierunkowe do podłączenia z siecią Szpitalnego Systemu Informatycznego .Pobieranie zleceń do analizatora i eksport wszystkich wyników badań pierwotnych i ich pochodnych z analizatora[dane ;nazwisko, imię pacjenta ID, nazwy testów i ich pochodnych jednostki, przedział referencyjny |  |  |
| 9 | Identyfikacja próbek pacjentów przez zastosowanie naklejek z kodami kreskowymi używanymi w szpitalnym systemie informatycznym |  |  |
| 10 | Zlecanie badań manualnie, w razie konieczności-wpisanie ID pacjenta wybranie odpowiednich testów |  |  |
| 11 | Certyfikat jakości CE oferowanych odczynników, materiałów eksploatacyjnych- dołaczyć kopię dokumentu zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi wyrobów medycznych |  |  |
| 12 | Deklaracja zgodności z Dyrektywa IVD98/79WE,certyfikat jakości CE dla oferowanego modelu aparatu-zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi wyrobów medycznych |  |  |
| 13 | Wydajność min.180 ozn./h dla PT |  |  |
| 14 | Krótki czas{do 60sek.} przechodzenia ze stanu oczekiwania {podać w sekundach} |  |  |
| 15 | Oznaczenia zarówno met. wykrzepiania z {odczytem optycznym}, chromogennymi, immunologicznymi |  |  |
| 16 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników. |  |  |
| 17 | Automatyczne przekształcanie wyników PT-w sek ,INR, wskaźnik Quick'a{procent aktywności APTT w sek APTT współczynnik Fibrynogen w mg/dl AT w % Dimer-D ng/ml Białko C% Wolne białko S % Cz VIII % |  |  |
| 18 | Oddzielne igły pipetujące do próbek badanych i do odczynników |  |  |
| 19 | Automatyczne rozcieńczanie próbek, gdy wynik znajdzie się poza zakresem{Fibrynogen,Dimer-D} liniowości |  |  |
| 20 | Układ chłodzenia dla odczynników |  |  |
| 21 | Monitorowanie stanu technicznego analizatora: temperatury inkubatora, miejsc odczynnikowych, ewentualnych błędów |  |  |
| 22 | Jednoczesne załadowania co najmniej 20 odczynników |  |  |
| 23 | Oznaczenia w jednej serii:PT,APTT,AT,TT,fibrynogenu,Dimer-D |  |  |
| 24 | Załadowania min.40 próbek w jednej serii |  |  |
| 25 | Ciągłe dostawianie próbek pacjentów bez przerywania rozpoczętych analiz |  |  |
| 26 | Wykonania oznaczeń zarówno z próbek pierwotnego pobrania{3 ml,1,4ml} jak i z naczynek typu cup{objętość osocza badanego 200-500ul} |  |  |
| 27 | Czujniki poziomu cieczy dla próbek i odczynników |  |  |
| 28 | Automatyczne monitorowanie ilości dostępnych odczynników i kuwet na pokładzie aparatu |  |  |
| 29 | Automatyczne usuwanie kuwet w trakcie pracy analizatora bez przerywania rozpoczętych analiz |  |  |
| 30 | Ładowanie czystych kuwet reakcyjnych do bloku pomiarowego podczas pracy analizatora, bez konieczności przerywania pracy analizatora |  |  |
| 31 | Wstawianie odczynników w pojemniczkach różnej wielkości. Podać akceptowane wielkości . |  |  |
| 32 | Identyfikacja odczynników na podstawie kodów kreskowych |  |  |
| 33 | Monitorowanie wpływu hiperlipidemii,hiprebilirubinemii,hemolizy,innych czynników w tym HAMA,` na oznaczanie i na wynik badania{opisać},alarmy ostrzegawcze o obecności interferencji dla każdego parametru |  |  |
| 34 | Czujniki przepełnienia zbiornika na odpady |  |  |
| 35 | Wykonanie kalibracji bez wstępnego rozcieńczania kalibratorów poza aparatem-automatyczna kalibracja |  |  |
| 36 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych pacjentów{wraz z przechowywaniem krzywych reakcji oznaczeń},danych kalibracyjnych{liczbowych i graficznych} |  |  |
| 37 | Wewnętrzny system kontroli jakości wykonywanych badań, w oferownym systemie opcje statystyczne X,SD,CV, z opracowaniem liczbowym i graficznym{opisać} |  |  |
| 38 | Przesyłanie wyników kontroli jakości z analizatora do systemu informatycznego[aplikacja QC-infomedica} z opracowaniem statystycznym i graficznym dla wszystkich oznaczeń na oferowanych poziomach[usługę należy wliczyc w cenę oferty} |  |  |
| 39 | Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej raz w miesiącu{PT,APTT,TT,Fibrynogen,AT,Dimer-D,białko C, białko wolne S ,czVIII,antykoagulant toczniowy-test przesiewowy z potwierdzeniem}na koszt wykonawcy |  |  |
| 40 | Dołączone do analizatora urządzenie podtrzymujące napięcie UPS |  |  |
| 41 | Analizator objęty gwarancją przez cały okres umowy. Potwierdzenie usług napraw, przeglądów okresowych zapisywane w raporcie serwisowym i Paszporcie Technicznym dostarczonym przez wykonawcę |  |  |
| 42 | Opieka serwisowa- dojazdy, naprawy, przeglądy techniczne analizatora, części zamienne przez cały okres umowy na koszt Wykonawcy |  |  |
| 43 | Bezpłatne wsparcie techniczne, konsultacje telefoniczne. |  |  |
| 44 | W przypadku powtarzający się awarii tego samego podzespołu 4 razy w roku skutkujących przestojem w pracy aparatu obowiązek wymiany analizatora o parametrach nie gorszych niż oferowany i kompatybilny z oferowanymi odczynnikami, kontrolami, kalibratorami |  |  |
| 45 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Użytkownika analizatora w ciągu 5 dni od uruchomienia analizatora i szkolenia uzupełniające po wprowadzeniu zmian w urządzeniu i oprogramowaniu, w siedzibie zamawiającego |  |  |
| 46 | Dostarczenie stołów do umieszczenia komputerów z monitorami i klawiaturą jako niezbędne wyposażenie do obsługi pracy analizatora. |  |  |
| 47 | Dostarczenie dodatkowego zestawu komputerowego spełniającego warunki stacji roboczej wg Załącznika. |  |  |
| 48 | Dołączenie drukarki zewnętrznej do drukowania raportów pojedynczych pacjentów na żądanie |  |  |
| 49 | Wykonawca zapewni merytoryczną opiekę w zakresie interpretacji wyników badań, z podaniem danych personalnych i kontaktowych osoby odpowiedzialnej, na koszt wykonawcy |  |  |
| 50 | Dołączone foldery i opisy aparatu odczynników potwierdzające dane wpisane do swz |  |  |
| 51 | Dołączenie opisów o odpadach ciekłych i stałych ,które powstają podczas pracy analizatora{badania pacjentów i konserwacje} |  |  |

Warunki wymagalne dotyczące odczynników

| Lp | Wymagalny parametr | Potwierdzenie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalne różnice ISI między kolejnymi seriami tromboplastyny{podać1,0 +/- 0,1 miejsca po przecinku} |  |  |
| 2 | Zakres analityczny dla INR 0,8-10,0 lub wyżej |  |  |
| 3 | Długi czas pomiaru dla APTT 300 sekund i wyżej{podać czas w sek.} |  |  |
| 4 | Liniowość dla Dimer-D górne stężenie min 4000ng/ml i wyżej w pierwszym oznaczeniu |  |  |
| 5 | Odczynnik do Dimeru-D posiadający certyfikat FDA poświadczający jego przydatność do wykluczania choroby zatorowo-zakrzepowej{zakrzepicy ży ł głębokich i zatorowości płucnej} |  |  |
| 6 | Materiały kontrolne,do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dla wszystkich oferowanych testów na minimum 2 tj. poziomach Normalny i Patologiczny |  |  |
| 7 | Przedziały referencyjne{dorośli,dzieci} dla wszystkich parametrów ,wymienionych w siwz |  |  |
| 8 | stabilność odczynników przechowywanych na pokładzie analizatora do oznaczeń :PT min.3 doby, APTT min.3 doby,D-dimer min 4 doby.Fibrynogen min.4 doby{opisać} |  |  |
| 9 | Wszystkie odczynniki i materiały kontrolne od jednego producenta{wykonywanie badań w jednym systemie} |  |  |

Uwaga: niezbędne ilości płynów płuczących/myjących, materiałów zużywalnych, muszą być zgodne  z zaleceniami producenta aparatu,   należy wyszczególnić w ofercie w odniesieniu do ilości i częstotliwości planowanych oznaczeń.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekt oraz instrukcję eksploatacji. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

W przypadku niedoszacowania oferty wykonawca ponosi koszty uzupełnienia brakujących odczynników bądź materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych w ramach serwisu aparatu.

„Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji”

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Zestawienie parametrów ocenianych analizator i odczynniki

| Lp | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie aparatu w zakresie obsługi w języku polskim, dopuszca się nie polski= angielski | Tak polski-10 pkt nie polski2 pkt |  |
| 2 | Możliwości wykonywania serii pomiarów z jednoczesną kalibracja innego testu | Tak 10pkt nie 5 pkt |  |
| 3 | Możliwość kalibracji i stosowania więcej niż jednej serii odczynników jednocześnie dla jednego testu | Tak 10 pkt nie 5 pkt |  |
| 4 | Odczynnik ciekły do, podać dla każdego testu PT APTT ATIII D-Dimer | TAK-5pkt za każdy test NIE-1pkt{za każdy test} |  |
| 5 | Czas pomiaru dla APTT min.400 sekund{podać czas w sek.} | Powyżej 400 sek.-10 pkt 200-399 sek-5pkt 100-199 sek 1 pkt |  |
| 6 | Odczynnik do Dimer-D bez interferencji ze strony HAMA,RF[opisac} | TAK-5 pkt NIE-0pkt |  |
| 7 | Odczynnik do oznaczania fibrynogenu zabezpieczony przed interferencją ze strony dabigatranu | TAK-5pkt NIE-0 pkt |  |
| 8 | Trwałość odczynników roboczych po otwarciu/rekonstytucji{podać w dniach Białko C Wolne białko S Cz VIII APCR-V Antykoagulant tocznia{LA} | Do 8 godzin-1 9-24 godziny-2 pkt 2-5 dni- 5 pkt 7-28 dni – 10 pkt Powyżej 1 miesiąca 20 pkt |  |
| 9 | Odczynniki do rzadkich testów w małych objętościach w celu lepszego zużycia {podać minimalne objętości odczynników }po otwarciu/rekonstytucji Białko C Wolne białko S Cz VIII APCR-V Antykoagulant tocznia{LA | Najmniesza objętość 10 pkt. Największa-1 pkt Pozostałe proporcjonalnie do nawiększej |  |
| 10 | Żywotność źródła światła{lampy} | Podać najdłuższy-10 pkt. Najkrótszy-1 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
| 11 | Czas oczekiwania na wynik D-Dimerów{pierwsze oznaczenie} | Podać czas w min. - min do 20 min.-5 pkt. Powyż.20 min.1 pkt Poniż 10 min.-10 pkt |  |
| 12 | Czas potrzebny do wykonania codziennych procedur konserwacyjnych{wymienić i podać łączny w minutach | Do 5 minut-10 pkt powyżej 5 minut do 10 minut-5 pkt powyżej 10 minut-0pkt |  |
| 16 | Automatyczne rejestrowanie przez analizator wykonanych codziennych i okresowych czynności konserwacyjnych | Tak-10 pkt nie 1 pkt |  |
| 16 | Ilość niebezpiecznych odpadów stałych po wykonaniu 500 badań na dobę w kg | Do 1 -15 pkt od 1,1 do 2,0 -10 pkt2\ od 2,1 do 3-5 pkt powyżej 5-1 pkt |  |
|  | Ilość niebezpiecznych odpadów ciekłych po wykonaniu 500 badań na dobę w litrach | Do 1 -15 pkt od 1,1 do 2,0 -10 pkt2\ od 2,1 do 3-5 pkt powyżej 5-1 pkt |  |