Ciechanów dnia 09.04.2025 r.

AT - ZP/2501/25/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla ZDL ogłoszonego w dniu 25/03/2025 r w DUUE, nr ogłoszenia 59/2025 190912-2025 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy do Umowy powierzenia danych osobowych możliwe jest dodanie zapisu mówiącego o fakcie przetwarzania powierzonych danych osobowych na „Udokumentowane polecenie administratora”? Jest to wymóg zawarty w art. 28 ust. 3 pkt. a Rozporządzenia RODO. | Zgoda na dopisanie proponowanego zapisu. |
| 2 | Czy do Umowy powierzenia danych osobowych możliwe jest wyszczególnienie rodzajów danych oraz kategorii osób, których to dane będą przetwarzane? Jest to wymóg zawarty w art. 28 ust. 3 Rozporządzenia RODO. | Do par.1 ust. 1 projektu umowy przetwarzania danych osobowych dodaje się punkty d) i e) w brzmieniu: d)Rodzaj powierzanych danych osobowych obejmuje w szczególności: - dane identyfikacyjne pacjentów, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, numer identyfikacyjny próbki lub inny identyfikator przypisany pacjentowi, - dane dotyczące stanu zdrowia zawarte w wynikach badań laboratoryjnych. e)Kategorie osób, których dane będą przetwarzane: pacjenci Zamawiającego – Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – których materiały biologiczne są analizowane z wykorzystaniem analizatora będącego przedmiotem Umowy Dostawy. |
| 3 | Czy zapis par. 6 ust. 2 może zostać doprecyzowany w zakresie wskazania zamkniętego katalogu szkód jakie mogą spowodować rozwiązanie Umowy Powierzenia Danych Osobowych? | Nie zmieniamy brzmienia wskazanej w zapytaniu regulacji. |
| 4 | 1. W SWZ znajduje się zapis „Szacujemy 5% wyników: PT,APTT,D-Dimer, będą stanowiły powtórki z powodu wartości poza zakresem pomiarowym po pierwszym oznaczeniu” . Jednocześnie Zamawiający wymaga zaoferowania liniowości oznaczania d-dimerów zaledwie minimum 4000ng/ml w pierwszym oznaczeniu. Na rynku dostępne są d-dimery o znacznie wyższej liniowości pomiaru. Ze statystyk badań szpitalnych wynika, że około 65% próbek ma wyniki < 4000 ng/ml FEU;30% próbek ma wyniki w zakresie 4000 ng/ml FEU – 7500 ng/ml FEU; ; 5% próbek ma wyniki > 7500 ng/ml FEU. Jest rzeczą oczywistą, że liczba powtórek jest mniejsza w przypadku testów o wyższej liniowości standardowego pomiaru w pierwszym oznaczeniu w porównaniu z testami o niższej liniowości. Tymczasem Zamawiający wymaga doliczenia jednakowego % odczynników do wykonywania powtórek niezależnie od liniowości oferowanego testu. Jest to niekorzystne dla Wykonawców posiadających wyższą liniowość testu, który dzięki temu wymaga mniejszej ilości powtórek. Prosimy zatem o modyfikację tego zapisu i podanie szacunkowych ilości wykonywanych próbek o wynikach <4000 ng/ml FEU, w przedziale 4000-7500 ng/ml FEU, >7500 ng/ml FEU, tak by można było dostosować ilość oczekiwanych odczynników do liniowości oferowanego testu. | Nasze obserwacje przez 4 lata: 5% PT>320sek. 5% APTT >500se. D-Dimer: 65% <4000 ng/ml FEU 30% 4000-7500 ng/mlFEU 5% >7500ng/ml |
| 5 | 2. Co oznaczają cyfry przy nazwie materiału kontrolnego w Załaczniku 2a- OPZ koagulologia (kolumna „Ilość badań na 4 lata) w pozycjach dotyczących kontroli zewnatrzlaboratoryjnej (trzy ostatnie pozycje omyłkowo ponumerowane 21, 20 i 21). Czy jest to ilość fiolek materiału jaką należy dostarczyć? Jakie konkretne systemy kontroli zewnatrzlaboratoryjnej Zamawiający miał na myśli? | Podane ilości dotyczą fiolek jakie trzeba dostarczyć. Rodzaj kontroli zewnątrzlaboratoryjnej jest uzależniona od propozycji Wykonawcy w tej kwestii. |
| 6 | 3. Jak często będzie Zamawiający wykonywał kontrolę do czasu trombinowego? | Raz na 2 tygodnie |
| 7 | 4. Czy w przypadku kontroli do analiz krzepnięciowych (PT, APTT, Fibrynogen, TT) trwałej 24h po otwarciu (rekonstytucji) można zakładać przy kalkulacji, ze Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia w dniu otwarcia fiolki i jej rekonstytucji oraz także w dniu następnym, tak aby dobrze wykorzystać materiał kontrolny i codziennie nie otwierać nowej fiolki. | Tak, zgodnie z czasem stabilności dla PT APTT fibrynogenu |
| 8 | 5. Parametry graniczne analizatora: Czy nie wkradła się omyłka pisarska i zapis „Analizator fabrycznie nowy {rok produkcji nie wcześniej niż 2023 rok” nie powinien brzmieć „Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2024 rok”? | Zgodnie z swz |
| 9 | 6. Czy wymagany „czas pomiaru APTT 300 sek i wyżej” dotyczy oryginalnej metody w oprogramowaniu analizatora, zwalidowanej przez producenta? | Tak. Należy dołączyć dokument potwierdzający od producenta dla oferowanego odczynnika APTT |
| 10 | Prosimy o wyjaśnienie co oznaczają odczynniki w formularzu cenowym (2 pozycje) : oraz materiały kontrolne: 35; 312_03_08; P2-kontrola patologiczna. 36; 312_03_08; P2-kontrola patologiczna. Są to prawdopodobnie niepotrzebnie zdublowane pozycje. Prosimy o potwierdzenie. | Tak są to omyłkowo zdublowane pozycje. Prosimy o samodzielne zmodyfikowanie Załącznika zgodnie z tą informacją. |
| 11 | Czy Zamawiający zaakceptuje podajnik na próbki badane, w którym stojaki na próbki wkłada się do wewnątrz aparatu – jednocześnie przy wkładaniu wszystkie próbki w danym statywie są identyfikowane kodami paskowymi w sposób automatyczny, numery ID próbki mogą być też dopisane ręcznie. | Tak dotyczy wszystkich wstawionych próbek |
| 12 | Czy Zamawiający wymaga możliwości ładowania odczynników na pokład analizatora bez przerywania jego pracy (wykonywania analiz)? | Tak |
| 13 | Czy Zamawiający wymaga aby analizator miał możliwość zmiany statusu próbki z rutynowej na CITO w trakcie pracy analizatora bez konieczności ręcznego przenoszenia próbki do innej pozycji próbkowej? | Wstawianie próbek tryb rutynowy i cito w jednym statywie |
| 14 | Czy wykonawca ma wpiąć analizator do Szpitalnego Systemu Informatycznego na własny koszt? | Tak, wpięcie analizatora do systemu informatycznego Szpitala na koszt wykonawcy |
| 15 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ofertę bez zakresów referencyjnych czasu trombinowego u dzieci? Ponadto prosimy o rezygnację wymogu zakresów referencyjnych dla antykogulantu toczniowego oraz aktywności heparynowej ponieważ u zdrowych ludzi antykoagulant tocznia jak również mierzalne poziomy heparyny nie występują oraz dla badania APCRV (mutacja Leiden jest ma podłoże genetyczne i nie jest zależna od wieku). | Zgoda na propozycję. |
| 16 | Czy oferowany analizator ma być wyposażony w przebijak korków zamkniętego pobrania? Czy przebijak korków zamkniętego pobrania powinien również działać w pozycjach pilnych? | Zamawiający nie stawia takiego wymogu. |
| 17 | Ad Parametry oceniane. Czy za odczynnik do DDimerów bez interferencji HAMA Zamawiający uzna odczynnik w którym jest obecny bloker przeciwciał HAMA? (ze względu na heterogenność przeciwciał HAMA nawet w odczynnikach zawierających bloker nie można całkowicie wykluczyć wpływu HAMA) Ponadto prosimy o podanie konkretnego poziomu odporności RF na który odczynnik do DDimerów ma być odporny aby zostały przyznanie punkty w ocenie jakości (każdy odczynnik do DDimerów jest w jakimś stopniu wrażliwy na RF) | Tak, dopuszczamy takie rozwiązanie. Poziom RF nie wyższy niż 1400Iu/ml |
| 18 | Czy w przypadku podłączenia zrzutu odpadów ciekłych z analizatora do sieci kanalizacyjnej (co spowoduje brak konieczności wylewania odpadów ciekłych przez operatora analizatora) Zamawiający uzna ilość odpadów ciekłych za „0”. | Zamawiający nie dopuszcza podłączenia odpadów ciekłych do sieci kanalizacyjnej. |
| 19 | Czy Zamawiający zaakceptuje wydłużenie terminu instalacji analizatora do 30 dni od zawarcia umowy? | Nie |
| 20 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie do celów realizacji prac wdrożeniowych i/lub serwisowych, połączenie typu VPN?” | Tak |
| 21 | Prosimy o wskazanie osoby ze strony Zamawiającego odpowiedzialnej za odbiór podłączenia z siecią Szpitalnego Systemu Informatycznego (Imię, Nazwisko, email, telefon)" | Mateusz Waszczak 23 673 05 39 informatyka@szpitalciechanow.com.pl |
| 22 | Proszę o wskazanie osoby kontaktowej ze strony Zamawiającego odpowiedzialnej za kontakt przy realizacji podłączenia z siecią Szpitalnego Systemu Informatycznego (Imię, Nazwisko, email, telefon) | Mateusz Waszczak 23 673 05 39 informatyka@szpitalciechanow.com.pl |
| 23 | Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy, §1 ust. 5 pkt 5.4: Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisu. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego, dlatego realizacji przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w §1 ust. 5 pkt 5.4 jest trudna do wykonania. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 24 | Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy, §3 ust. 4: Prosimy o ujednolicenie zapisu z §6 ust. 5 i dodanie po zwrocie „stwarza dla Wykonawcy zobowiązanie do zrealizowania przedmiotu Umowy na warunkach określonych w Umowie i złożonym zamówieniu jednostkowym” wyrażenia „za wyjątkiem okoliczności, gdy opóźnienie w płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy przekroczy 30 dni licząc od daty upływu terminu płatności”. Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w §3 ust. 14 | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 25 | Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy, §3 ust. 4: Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisu, lub nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca może zawiadomić Zamawiającego o statusie realizacji zamówienia, w tym określenia planowanej daty i godziny dostawy, a także zobowiązany jest do składania Zamawiającemu pisemnych oświadczeń, uzasadniających opóźnienia w dostawach. Wszelkie komunikaty i oświadczenia wynikające z tego obowiązku Wykonawca przekazuje na adres: zaopatrzenie@szpitalciechanow.com.pl”. Zapis w obecnym brzmieniu może wpłynąć na wydłużenie procesu realizacji zamówienia i w związku z tym na termin realizacji dostawy. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 26 | Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §3 ust. 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych były dostarczone Zamawiającemu jednorazowo w ślad za podpisaną umową z biura Wykonawcy, a następnie wraz z każdą zmianą ww. dokumentów? Wykonawca motywuje swoją prośbę względami organizacyjnymi. | Tak. Dotyczy kart charakterystyki substancji niebezpiecznych zawartych w preparatach. |
| 27 | Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §3 ust. 19: Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisu i umożliwienie korzystania z parkingu bezpłatnie. Dostawca będzie korzystał z parkingu w celu dostarczenia zamówionego towaru. Wskazany zapis oznacza nieuzasadnione obciążanie Wykonawcy dodatkowymi kosztami. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 28 | Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §10 ust. 1 lit. D/: Prosimy o ujednolicenie zapisu z §6 ust. 5 i dodanie wyrażenia „za wyjątkiem okoliczności, gdy opóźnienie w płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy przekroczy 30 dni licząc od daty upływu terminu płatności”. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 29 | Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §11 ust. 2 lit. a: Ze względu na długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia uprzejmie prosimy o zastąpienie wyrażenia „dwukrotnie” zwrotem „czterokrotnie” Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §11 ust. 2 lit. b i c | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 30 | Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §12 ust. 2: Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy? | Tak |
| 31 | Dotyczy SWZ, Rozdział V, Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, pkt pierwszy: Czy zamawiający dopuści jako równoważne, oświadczenie dystrybutora o spełnieniu wymogu przez zaoferowany produkt? | Nie |
| 32 | Dotyczy SWZ, Rozdział V, Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, pkt drugi oraz Załącznik nr 2a OPZ_ Koagulologia pkt 11: Uprzejmie prosimy o dodanie wyrażenia „jeśli dotyczy”. Niektóre z materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych nie są wyrobami medycznymi, nie obowiązują je przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, a co za tym idzie nie muszą być oznakowane znakiem CE i nie mają obowiązku posiadania dokumentów świadczących o dopuszczeniu do obrotu. | Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do obu miejsc wskazanych w zapytaniu (tiret trzeci cz. V SWZ oraz pkt. 11 zał. Nr 2a „koaguologia” frazę: „jeśli dotyczy” Prosimy o samodzielną modyfikację. |
| 33 | Dotyczy SWZ, Załącznik nr 1 – formularz oferty: Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tej części, do której Wykonawca przystępuje? | Zgoda na propozycję Wykonawcy. |
| 34 | Dotyczy Załącznik nr 3 – projekt umowy §12 ust. 2. Zwracamy się z prośba o wydłużenie terminu instalacji i uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi Urządzenia do 45 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy przez obie Strony. Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności dotyczących łańcucha dostaw uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę czasu instalacji i przekazania Urządzenia jak powyżej. | Nie wyrażamy zgody. |
| 35 | Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ koagulologia (PAKIET 2) Zestawienie ilości planowanych badań z koagulologii i częstotliwość ich wykonywania pozycja nr 7: Czy zamawiający może określić ilość badań pacjentów na 4 lata osobno aktywności heparynowej osocza (anty-Xa) drobnocząsteczkowej (LMWH), oraz aktywności heparynowej osocza (anty-Xa) niefrakcjonowanej (UFH)? Odczynniki te wymagają osobnej kalibracji i kontroli. | Aktywność heparyny drobnocząsteczkowe{LMWH}-150 badań aktywność heparyny niefrakcjonowanej UFH-50 badań |
| 36 | Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ koagulologia (PAKIET 2) Zestawienie ilości planowanych badań z koagulologii i częstotliwość ich wykonywania pozycja nr 16 oraz Warunki wymagalne dotyczące odczynników pozycja nr 6 w tabeli: Czy Zamawiający dopuści odczynnik do czasu trombinowego Test Thrombin Reagent nr kat. OWHM13 dla którego zwalidowano jeden poziom kontroli dla zakresu prawidłowego? | Nie. |
| 37 | Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ koagulologia (PAKIET 2) Parametry graniczne analizatora do koagulologii pozycja nr 24: Czy Zamawiający dopuści analizator, który ma możliwość załadowania 30 próbek w jednej serii (5 statywów po 6 próbówek), przy czym podajnik próbek jest tak skonstruowany, że po aspiracji pierwszego statywu automatycznie zwalniane jest miejsce na kolejny statyw z możliwością ich ciągłego dostawiania? | Nie. Zamawiający wymaga, aby statywy załadowane próbkami można wstawić jednocześnie bez konieczności ciągłego dostawiania statywów, w celu zapewnienia lepszej obsługi stanowiska pracy |
| 38 | Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ koagulologia (PAKIET 2) Parametry graniczne analizatora do koagulologii pozycja nr 33. Czy Zamawiający dopuści analizator, który posiada możliwość monitorowania wpływu hiperlipidemii, hiperbilirubinemii, hemolizy na oznaczenie i na wynik badania oraz alarmuje operatora o obecności interferencji dla każdego parametru. Natomiast testy do oznaczania wolnego białka S oraz D-dimera zostały opracowane tak, aby zminimalizować zjawisko interferencji ze strony heterofilnych przeciwciał. Niemniej nie można zagwarantować całkowitej eliminacji interferencji we wszystkich próbkach od pacjentów. | Akceptujemy takie rozwiązanie. |
| 39 | Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ koagulologia (PAKIET 2) Warunki wymagalne dotyczące odczynników pozycja nr 8 w tabeli: Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania D-dimer dla którego stabilność przechowywania na pokładzie analizatora wynosi 56 godzin. Oferowany odczynnik D- dimer INNOVANCE z jednej fiolki ma możliwość wykonania 56 testów. Biorąc pod uwagę ilość wykonywanych testów przez Zamawiającego w ilości około 30 dziennie razem z kontrolą (36 000 badań pacjentów + 2920 kontroli w ciągu 4 lat) stabilność oferowanego odczynnika będzie optymalna, a jego wykorzystanie będzie 100%. | Zgodnie z zapisem w swz, pozycja nr 8 w tabeli |
| 40 | Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ koagulologia (PAKIET 2) Zestawienie parametrów ocenianych analizator i odczynniki pozycja nr 1: Czy Zamawiający uzna za równoważne i oceni w taki sam sposób analizator nie posiadający menu obsługi w języku polskim, ale którego obsługa odbywa się poprzez kolorowy ekran dotykowy, a większość czynności wykonuje się poprzez wybieranie odpowiednich ikon obrazujących daną czynność? | Nie. |

Działając w oparciu o art. 135 ust. 3  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póź. zm.) zamawiający wydłuża  następujące terminy:

1. Składania ofert: z dnia 11.04.2025 r. godz. 10: 00 na 16.04.2025 r. godz. 10:00

2. Otwarcia ofert: z dnia 11.04.2025 r. godz. 10:30 na 16.04.2025 r. godz. 10:30

3. Związania ofertą: do dnia 14.07.2025 r.