## (P1) Dzierżawa aparatu do fako
(P1) Dzierżawa aparatu do fakowitrektomii wraz ze sprzętem niezbędnym do witrektomii
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | GM.10 | Dzierżawa aparatu do fakowitrektomii w pełnej wersji z laserem oraz sprężarką na okres 3 lat wraz z dostawą akcesoriów niezbędnych do witrektomii tylnej kompatybilnych z aparatem. Niezbędne akcesoria podano w kolejnych załącznikach. Płatność za dzierżawę comiesięczna. Wyposażenie: -konsola z wbudowanym laserem 532 nm -przełącznik nozny -instrukcja obslugi - przewód do sprężonego powietrza -pilot zdalnego sterowania -pokrowiec - taca narzędziowa - przewód do diatermii +peseta 3 szt. - głowica do fakoemulsyfikacji 2 szt. -głowica do fakofragmentacji 1 szt. - okulsry ochronne do lasera 2 szt. - filtr do lasera 532 nm do mikroskopu 2 szt. ( mikroskop Muller Wedel) - sprężarka 1 szt Rok produkcji nie później niż 2018 rok. Serwis do aparatu nie później niż max 24 godziny po zgłoszeniu - do |  |  |  | szt. |  | 36 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | GM.10 | Zestaw operacyjny z kasetą kompatybilną z aparatem do witrektomii 25 G zgodnie z poniższym zestawieniem: -tip kelman do fakoemulsyfikacji 45 stopni - 1 szt. -osłonka na tip 0,9 mm - 1 szt. -kaniula do komory 25 G - 3 szt. - kaniula do PROVISC 27 G - 1 szt. - kaniula z silikonową końcówką 25 G - 1 szt. - Kaniula do wiskoelastyku 27 G- 1 szt - Oświetlacz żyrandolowy 25 G- 1 szt. - Obłożenie stolika instrumentariuszki około 140x 140 cm 1 szt. -Obłożenie pacjenta z folią i kieszeniami odpływowymi obustronnymi około 140x 60 cm 1 szt. -trokar z zaworem 25 G - 5 szt ( w tym jeden do żyrandola) -nóż dwustronnie ostrzony 2,2mm - 1 szt. -kaseta do fakowitrektomii kompatybilna z oferowanym aparatem wraz z drenami, infuzją, witrektomem 25 G - 1 szt. - osłonka palstikowa na oko 1szt. - klips mocujący - 3szt. -obłożenie podłokietników operatora - 2szt. - obłożenie stolika Mayo około 75x145 cm - 1 szt. -kubek 60 ml - 1 szt. - Fartuch M - 2szt. - igła 18 G - 2 szt. - igła 22 G- 1 szt - pęseta plastikowa 13 cm - 1szt. - Mikrogąbki - 8 szt. - Gaziki 5x5 cm - 5 szt. - Gaziki 10x10 cm -5 szt. - plaster 2,5cmx 8 cm - 1 szt. - Strzykawka 2ml z gwintem typu Luer loock - 2 szt. -Srzykawka 3 ml z gwintem typu Luer loock - 2 szt. -strzykawka 5ml z gwintem typu Luer loock - 2 szt. -Strzykawka 20ml z gwintem typu Luer loock - 1 szt. -Ręcznik papierowy 2 szt. - |  |  |  | szt. |  | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | GM.10 | Sonda do lasera z zagiętą końcówka kompatybilna z aparatem do fakowitrektomii 25 G |  |  |  | szt. |  | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | GM.10 | Zestaw do podawania/ usuwania oleju silikonowego z kaniulami 25 G kompatybilnymi z oferowanym aparatem |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | GM.10 | Jednorazowa sonda do diatermii 25 G kompatybilna z oferowanym aparatem |  |  |  | szt. |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | GM.10 | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji sterylnych fizjologicznych roztworów soli izosomatycznyz cieczą wodnistą zawierający; - chlorek sodu ( NaCl) 0,54% - chlorek potasu ( KCl) 0,075% -dwuwodzian chlorku wapnia ( CaC12 2H 20)0,048% -sześciowodzian chloru magnezu ( MgC 12 6H 20) 0,03% -trójwodzian oktanu sodu ( CHNa O 3HO) 0,39% -dwuwodzian cytrynianu sodu ( C6H5 NaO 2 H 2O) 0,17 % -wodorotlenek sodu / lub kwas solny ( do regulacji pH) oraz wodę do wstrzykiwań w szklanych butelkach kompatybilnych z oferowanym aparatem o pojemności 500 ml |  |  |  | szt. |  | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | GM.10 | Kaniula soft tip 25 G 0,8 mm 25 G |  |  |  | szt. |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | GM.10 | PAK DO FAKOFRAGMENTACJI do głowicy kompatybilnej z oferowanym aparatem |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | GM.10 | OŚWIETLACZ ŻYRANDOLOWY 25 G kompatybilny z oferowanym aparatem |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P2) Jałowy preparat wiskoelas
(P2) Jałowy preparat wiskoelastyczny
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
10 |  | GM.10 | Metyloceluloza 2%- izotoniczny, przezroczysty, lepkosprężysty i sterylny roztwór do zastosowań wewnątrzgałkowych o zawartości hydroksypropylometylocelulozy 2%. Lepkość 3000-5000 MPAS, osmolarność: 270-400 MOSM/kg, PH- 6.8- 7.6, bez konserwantów, temperatura przechowywania: 2-25°C, pojemność: 2ml w ampułkostrzykawce w zestawie ze sterylną jednorazową kaniulą 23G. Preparat sterylizowany parą wodną pod ciśnieniem w sterylnym opakowaniu. |  |  |  | szt. |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P3) Materiały do witrektomii
(P3) Materiały do witrektomii
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
11 |  | GM.10 | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,75 mg ,brillant blue G o stężeniu 0,125 mg, polietylenoglikolu 3350 o stężeniu 4%, o czystości co najmniej 97% potwierdzonej badaniami zgodnie z ISO-10993, rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego, pH roztworu 7,3-7,6 osmolarność 301-369 mOsm/kg H₂O stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml. Jedno opakowanie 5 szt. |  |  |  | szt. |  | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | GM.10 | Śródoperacyjny bezbarwny i bezzapachowy gaz wykorzystywany w chirurgii okulistycznej o wzorze chemicznym SF6 (sześciofluorek siarki). Gaz SF6 jest dostarczany jako zestaw składający się z dwóch zestawów: zbiornika gazu (zestaw 1) i strzykawkę do miesznia z powietrem (zestaw 2). Kompletny zestaw umożliwia łatwą, szybką i bezpieczną obsługę. SF6 zawiera gazowy sześciofluorek siarki (SF6), który jest chemicznie i fizjologicznie obojętny. Gaz o czystości co najmniej na poziomie 99,994%. dostarczany w bezciśnieniowym pojemniku zawierajacy 10 ml gazu. Gęstość (20° C, 1 bar) 6,07 kg / m3, Stosunek gęstości do powietrza: 5,1. Opakowanie sterylne. Opakowanie zawiera informację dla pacjenta, opaskę na ręke pacjenta, kaniulę, pojemnik z gazem, filtr i strzykawkę 60ml do mieszania. |  |  |  | szt. |  | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | GM.10 | Decalin 5 ml Perfluoro-Decalin Sterylny bezbarwny płyn perfluorokarbon o formule C10F18, do czasowej tamponady siatkówki, ampułka 7ml. o indeksie refrakcji 1,31 przy 20°C, o gęstości: 1,93 g/cm3 przy 20°C, lepkości 5,53 mPas przy 25°C, temperaturze wrzenia 140,4 - 142,4°C o czystości co najmniej 99,99% o wartości H ≤10ppm, potwierdzonej badaniami zgodnie z ISO-10993-5. |  |  |  | szt. |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | GM.10 | Olej silikonowy SIL-1000-S 10 ml Wysokooczyszczony olej silikonowy o lepkości 1000-1500 mpas stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki. Ciężar właściwy 0,97g/cm3 (dane przy temperaturze t=25 stopni C). Współczynnik załamania światła n=1,40. Napięcie powierzchniowe 20 mN/m (względem powietrza), między graniczne napięcie 39 mN/m (względem wody).. Bardzo mała zawartość składników o niskiej masie cząsteczkowej potwierdzona w publikacjach poniżej 60ppm LMWC z M≤1000 g/mol. Dostawca zobowiązany do przedstawienia certyfikatu analizy wybranej serii produktu. Jedno opakowanie zawiera 10ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce - produkt sterylny, gotowy do użycia. |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | GM.10 | Olej silikonowy SIL-5000-S 10 ml Wysokooczyszczony olej silikonowy o lepkości 5000-5900mpas stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki. Ciężar właściwy 0,97g/cm3 (dane przy temperaturze t=25 stopni C). Współczynnik załamania światła n=1,40. Napięcie powierzchniowe 21mN/m (względem powietrza), między graniczne napięcie 39 mN/m (względem wody). Dostawca zobowiązany do przedstawienia certyfikatu analizy wybranej serii produktu. Jedno opakowanie zawiera 10ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce - produkt sterylny, gotowy do użycia. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P4) Pęseta jednorazowa do wi
(P4) Pęseta jednorazowa do witrektomii
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 |  | GM.10 | Jednorazowa mikropęseta 25 G Eckardt, sterylna , gotowa do użycia, część robocza tytanowa o zredukowanej giętkości, ergonomiczna , konstrukcja cienkiej rękojeści o konstrukcji typu click-click, pozbawiona cech rękojeści koszykowej, z zakrzywioną końcówką o kształcie konstrukcji typu ILM ENGRIPPING, z zsynchronizowanym systemem zacisku tipa, ułatwiającym chwytanie i cięcie. Mikropęseta w rozmiarze 25 G wyposażona w oznaczenie rozmiaru kolorem na wewnętrznej części trzonu rękojeści. |  |  |  | szt. |  | 240 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0