## (P1) Kardiowertery defibrylato
(P1) Kardiowertery defibrylatory
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Elektrody defibrylujące 1 Fiksacja aktywna / pasywna (do wyboru), końcówka uwalniająca sterydy; 2 Zewnętrzna izolacja elektrody podwyższająca trwałość, manewrowalność, elastyczność; kopolimer z poliuretanu i silikonu 3 Konstrukcja koila zmniejszająca wrastanie tkanek 4 Jedno- / dwukoilowa 5 Dwubiegunowe typu „true bipolar”; 4 Dostępne długości (cm): 52, 58, 65, 75 cm |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Transmiter do zdalnego monitorowania urządzeń |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Kardiowerter defibrylator jednojamowy 1 Waga urządzenia: max 76g 2 Objętość urządzenia: max 35 cc 3 Żywotność baterii 10 lat (VVI stymulacja 0%, 60 bpm, 2,5 V@ 0,4 ms, 500 Ω) 4 Automatyczny opis stanu baterii 5 Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) max 10 s 6 Energia defibrylacji dostarczona min. 36 J 7 6 wyładowań w czasie jednego epizodu 8 Złącza elektrod: DF-4 / DF-1 do wyboru 9 Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) 10 Minimum 3 programowalne strefy detekcji 11 Terapia antyarytmiczna min 3 typy 12 Dostępne dyskryminatory arytmii 13 Programowana szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach 14 Algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku wykrycia trzasków / szumów na elektrodzie 15 Algorytm pozwalający na uniknięcie oversensingu załamka T 16 Algorytm monitorujący i dostarczający terapię w przypadku wystąpienia częstoskurczów o bardzo niskim sygnale lub polimorficznych 17 Pomiar oporności wewnątrzklatkowej 18 Pamięć zapisów IEGM 15 min / 1 kanał programowalny + kanał dyskryminatorów 19 Urządzenie pro MRI certyfikowane do 1,5T/3T z możliwością programowania trybu MRI z programowanym czasem trwania trybu pro MRI 20 Kardiowerter defibrylator jednojamowy wraz z dedykowaną aplikacją posiadającą status wyrobu medycznego, udostępnianą do pobrania i zainstalowania na smartfonie, w celu zdalnego monitorowania urządzenia i transmisji danych. 21 Możliwość kontroli stanu baterii urządzenia przez pacjenta poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie 22 Automatyczna sygnalizacja ERI poprzez sygnał dźwiękowy potwierdzony alarmem wyświetlonym poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie 23 Komunikacja bluetooth wszczepionego urządzenia z programatorem |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Kardiowertery defibrylatory dwujamowe 1 Waga urządzenia: max 76 g 2 Objętość urządzenia: max 35 cc 3 Żywotność baterii 10 lat (VVI stymulacja 0%, 60 bpm, 2,5 V@ 0,4 ms, 500 Ω) 4 Automatyczny opis stanu baterii 5 Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) max 10 s 6 Energia defibrylacji dostarczona min. 36 J 7 6 wyładowań w czasie jednego epizodu 8 Złącza elektrod: RA: IS-1, RV: DF-4 / DF-1 do wyboru 9 Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) 10 Minimum 3 programowalne strefy detekcji 11 Terapia antyarytmiczna min 3 typy 12 Dostępne dyskryminatory arytmii 13 Programowana szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach 14 Algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku wykrycia trzasków / szumów na elektrodzie 15 Algorytm pozwalający na uniknięcie oversensingu załamka T 16 Algorytm monitorujący i dostarczający terapię w przypadku wystąpienia częstoskurczów o bardzo niskim sygnale lub polimorficznych 17 Pomiar oporności wewnątrzklatkowej 18 Algorytm promujący rytm własny pacjenta i unikający stymulacji komorowej 19 Pamięć zapisów IEGM 15 min / 1 kanał programowalny + kanał dyskryminatorów 20 Urządzenie pro MRI certyfikowane do 1,5T/3T z możliwością programowania trybu MRI z programowanym czasem trwania trybu pro MRI 21 Kardiowerter defibrylator dwujamowy wraz z dedykowaną aplikacją posiadającą status wyrobu medycznego, udostępnianą do pobrania i zainstalowania na smartfonie, w celu zdalnego monitorowania urządzenia i transmisji danych. 22 Możliwość kontroli stanu baterii urządzenia przez pacjenta poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie 23 Automatyczna sygnalizacja ERI poprzez sygnał dźwiękowy potwierdzony alarmem wyświetlonym poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie 24 Komunikacja bluetooth wszczepionego urządzenia z programatorem |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P2) Kardiowertery defibrylato
(P2) Kardiowertery defibrylatory resynchronizujące
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
5 |  | 312_02_08 | Kardiowerter defibrylator resynchronizujący 1 Waga urządzenia max 80 g 2 Objętość urządzenia max 38 cc 3 Automatyczny opis stanu baterii 4 Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) max 10 s 5 Energia defibrylacji dostarczona min. 40 J 6 6 wyładowań w czasie jednego epizodu 7 Złącza elektrod: RA-IS1, RV-DF4/DF1, LV-IS1; RA-IS1, RV – DF4/DF1, LV-IS4 8 Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) 9 Dostępne urządzenia z funkcją stymulacji wielopolowej lewej komory 10 Minimum 3 programowalne strefy detekcji 11 Terapia antyarytmiczna min 3 typy 12 Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV 13 Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej i przedsionkowej z automatycznym dostosowaniem amplitudy impulsu 14 Rodzaje stymulacji: co najmniej VVIR; VVI; DDD; DDDR 15 Zmienność polarności elektrody LV - 10 programowalnych wektorów w standardzie IS-4 16 Dostępne dyskryminatory arytmii: morfologia zespołu QRS, stabilność rytmu, nagły początek ze wskazaniem jamy serca 17 Dodatkowe, poza wartością progu, programowane parametry sterowania czułością - co najmniej 3 parametry 18 Obecny algorytm automatycznej optymalizacji opóźnień A-V i V-V 19 Obecny algorytm automatycznego przełączenia trybu stymulacji w przypadku wystąpienia migotania przedsionków z możliwością programowania dodatkowego trybu i częstości stymulacji komorowej 20 Programowana szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach 21 Algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku wykrycia trzasków / szumów na elektrodzie 22 Algorytm pozwalający na uniknięcie oversensingu załamka T 23 Pomiar oporności wewnątrzklatkowej 24 Automatyczny wybór optymalnego wektora stymulacji LV 25 Automatyczna sygnalizacja ERI generowana przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta 26 Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody generowana przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta 27 IEGM wewnątrzsercowy w jednym kanale: 45 min 28 Bezprzewodowa komunikacja wszczepianego urządzenia z programatorem 29 Urządzenie i elektrody dopuszczone do badania MRI min. 1,5T, bez stref wykluczeń w standardzie DF-4/IS-4 |  |  |  | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Stymulator resynchronizujący 1 Waga stymulatora max 26g 2 Objętość stymulatora max 15 cc 3 Min. czas pracy przy nastawach nominalnych: 8,2 lat 4 Automatyczny opis stanu baterii 5 Złącza elektrod: RA-IS1, RV-IS1, LV-IS4, RA, RV, LV-IS1 6 Rodzaje stymulacji: AOO(R), AAI(R), AAT(R), VOO(R), VVI(R), VVT(R), DOO(R), DVI(R), DDI(R), DDT(R), DDD(R), VDD(R), Pacing Off 7 Polarność stymulacji: unipolarny, bipolarny 8 Polarność czułości: unipolarny, bipolarny, lewokomorowy 9 Częstość podstawowa 30-170 bpm 10 Maksymalna częstość transmitowana AV 90-180 bpm 11 Reakcja na przekroczenie częstości 12 Opóźnienie AV: 50-300 ms 13 Amplituda impulsu przedsionkowego i komorowego: 0,25 – 7,5 V 14 Bezprzewodowa komunikacja z programatorem 15 Opóźnienie VV przy stymulacji RV dodatnie 0-50 ms, ujemne 0-50 ms 16 Szerokość impulsu przedsionkowego: 0,2..1,0 ms 17 Szerokość impulsu komorowego (RV, LV): 0,2..1,0 ms 18 Czułość w kanale A: 0,1..5,0 mV 19 Czułość w kanale V: 0,5..12,5 mV 20 Przedłużenie refrakcji przedsionkowej 21 Automatyczny pomiar progu stymulacji na RA, RV, LV 22 IEGM wewnątrzsercowy: 14 minut 23 Dostępne urządzenia z funkcją stymulacji wielopolowej lewej komory 24 Obecny algorytm automatycznej optymalizacji opóźnień A-V i V-V 25 Obecny algorytm automatycznego przełączenia trybu stymulacji w przypadku wystąpienia migotania przedsionków z możliwością programowania dodatkowego trybu i częstości stymulacji komorowej 26 Program nocny 27 Histogramy rytmu przedsionkowego i negatywna histereza komorowego 28 Urządzenie i elektrody w standardzie LV IS-4 dopuszczone do badania MRI min. 1,5 T 29 Zmienność polarności elektrody LV - 14 programowalnych wektorów 28 Pomiar oporności wewnątrzklatkowej 29 Automatyczny wybór optymalnego wektora stymulacji LV |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Prowadnik: CPS Courier Guidewires |  |  |  | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Guide Right |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Elektrody lewokomorowe 4 polowe i bipolarne |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Cewnik do CS 1 Cewnik prowadzący zewnetrzny do CS – rozcinany. 2 Dostępne co najmniej dwie długości w zakresie 47-54 cm 3 Szeroki zakres krzywizn: co najmniej 6 4 Średnica wewn. 7F / zewn. 9F 5 W zestawie dostępne: koszulka z zastawką hemostatyczną, dylatator (rozszerzadło) i 2 przyrządy do wprowadzania elektrody przez zastawkę |  |  |  | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Cewnik subselektywny do żył bocznych CS : 1 Cewnik wewnętrzny z zastawką hemostatyczną, rozcinany, zewnętrzna powłoka – hydrofilna. 2 Dostępne co najmniej 2 długości w zakresie 59-65cm 3 Szeroki zakres krzywizn: co najmniej 5 4 Średnica wewn. 5F / zewn. 7F 5 Cewnik wewnętrzny z zastawką hemostatyczną, rozcinany, zewnętrzna powłoka – hydrofilna. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Nożyk do rozcinania cewników |  |  |  | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Balon do kontrastowania zatoki wieńcowej 1 Długość cewnika: 110 cm 2 Wymiar zewnętrzny cewnika: 6F 3 Maksymalna średnica prowadnika Guide Wire: 0.025’’ 4 Maksymalnie dwa kanały: do napełniania balonu i podawania kontrastu: TAK, 2 kanały |  |  |  | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P3) Stymulatory serca
(P3) Stymulatory serca
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
14 |  | 312_02_08 | Wszczepialny rejestrator pętlowy z komunikacją bluetooth 1 Wymiary max 50 x 10 x 3,5 mm (długość x szerokość x grubość) 2 Objętość max 1,5 cc 3 Waga max 3 g 4 Żywotność - min 3 lata 5 Komunikacja – Bluetooth 6 Epizody aktywowane poprzez: - manualnie przez pacjenta za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie pacjenta - szybki rytm komorowy (parametr programowany) - wolny rytm komorowy (parametr programowany) - pauzy - migotanie przedsionków 7 Czas IEGM dla epizodów 60 minut. 8 Możliwość zdalnego monitoringu za pomącą aplikacji zainstalowanej na smartfonie pacjenta. 9 Certyfikacja MRI 1,5 i 3 T 10 Zawiera zestaw do implantacji. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Stymulator jednojamowy: 1 Waga stymulatora ≤ 19g 2 Objętość stymulatora < 12 cm3 3 Min. czas pracy przy nastawach nominalnych 14,4 lat 4 Automatyczny opis stanu baterii 5 Złącze elektrody - IS-1 6 Rodzaje stymulacji: VOO(R), VVI(R), VVT(R), Pacing Off, AOO(R), AAI(R), AAT(R) 7 Polarność stymulacji: unipolarny, bipolarny 8 Polarność czułości: unipolarny, bipolarny 9 Częstość stymulacji w zakresie co najmniej 30-150/min z krokiem regulacji częstości max.5/min w całym zakresie co najmniej 50-100/min 10 Szerokość impulsu 0,05-1,5 ms 11 Amplituda impulsu 0,25-7,5 V 12 Czułość komorowa w zakresie min. 0,5-12,5 mV 13 Czułość przedsionkowa w zakresie min. 0,1 - 5,0 mV 14 Co najmniej 2 rodzaje histerezy 15 Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu „beat to beat” z back up impulsem 5V po każdej nieskutecznej stymulacji 16 Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod TAK 17 Pamięć zapisów wewnątrzsercowych - 14 minut 18 Dostępne urządzenie i elektrody dopuszczone do badania MRI min. 3,0 T |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Stymulator dujamowy: 1 Waga stymulatora ≤ 20g 2 Objętość stymulatora < 12 cm3 3 Min. czas pracy przy nastawach nominalnych – 9,7 lat 4 Automatyczny opis stanu baterii 5 Złącze elektrody - IS-1 6 Rodzaje stymulacji: AOO(R), AAI(R), AAT(R), VOO(R), VVI(R), VVT(R), VDD(R), DOO(R), DVI(R), DDI(R), DDD(R), Pacing Off 7 Polarność stymulacji: unipolarny, bipolarny 8 Polarność czułości: unipolarny, bipolarny 9 Częstość stymulacji w zakresie co najmniej 30-150/min z krokiem regulacji częstości max.5/min w całym zakresie co najmniej 50-100/min 10 Szerokość impulsu 0,05-1,5 ms 11 Amplituda impulsu 0,25-7,5 V 12 Czułość komorowa w zakresie min. 0,5-12,5 mV 13 Czułość przedsionkowa w zakresie min. 0,1 - 5,0 mV 14 Okres refrakcji min zakres 190-450 ms (w komorze i przedsionku) 15 Co najmniej 2 rodzaje histerezy 16 Algorytm promujący własne przewodzenie A-V 17 Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta 18 Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych 19 Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu w przedsionku i komorze do indywidualnych potrzeb pacjenta typu „beat to beat” z back up impulsem 5V po każdej nieskutecznej stymulacji 20 Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod 21 Pamięć zapisów wewnątrzsercowych - 14 minut 22 Dostępne urządzenie i elektrody dopuszczone do badania MRI min. 3,0 T 23 Możliwość wydłużenia odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości 400 ms 24 Dostępne histogramy: -częstości -przewodzenia AV -aktywności pacjenta 25 Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Elektrody stymulujące: 1 Aktywne mocowanie, uwalniające sterydy 2 Izolacja zewnętrzna z kopolimeru silikonu i poliuretanu, elektroda pokryta utwardzoną powłoką 3 Bipolarne 4 Dostępne długości (cm): 46, 52, 58, 65, 100 cm 5 Połączenie ze stymulatorem – IS-I BP 7 Elektroda stymulująca o średnicy poniżej 6.0 F 9 Elektrody dopuszczone do badania w środowisku MRI 10 Elektrody z certyfikacja do stymulacji LBB |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Stymulator dwujamowy z telemetrią bezprzewodową 1 Waga stymulatora ≤ 20g 2 Objętość stymulatora < 12 cm3 3 Min. czas pracy przy nastawach nominalnych - 9,4 lat 4 Automatyczny opis stanu baterii 5 Złącze elektrody - IS-1 6 Rodzaje stymulacji: AOO(R), AAI(R), AAT(R), VOO(R), VVI(R), VVT(R), VDD(R), DOO(R), DVI(R), DDI(R), DDD(R), Pacing Off 7 Polarność stymulacji: unipolarny, bipolarny 8 Polarność czułości: unipolarny, bipolarny 9 Częstość stymulacji w zakresie co najmniej 30-150/min z krokiem regulacji częstości max.5/min w całym zakresie co najmniej 50-100/min 10 Szerokość impulsu 0,05-1,5 ms 11 Amplituda impulsu 0,25-7,5 V 12 Czułość komorowa w zakresie min. 0,5-12,5 mV 13 Czułość przedsionkowa w zakresie min. 0,1 - 5,0 mV 14 Okres refrakcji min zakres 190-450 ms (w komorze i przedsionku) 15 Co najmniej 2 rodzaje histerezy 16 Algorytm promujący własne przewodzenie A-V 17 Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta 18 Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych 19 Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu w przedsionku i komorze do indywidualnych potrzeb pacjenta typu „beat to beat” z back up impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji 20 Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod 21 Pamięć zapisów wewnątrzsercowych - 14 minut 22 Możliwość wydłużenia odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości 400 ms 23 Dostępne histogramy: -częstości -przewodzenia AV -aktywności pacjenta 24 Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze 25 Pomiar oporności wewnątrzklatkowej 26 Urządzenie i elektrody dopuszczone do badania MRI min. 3,0 T 27 Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Introducer do wprowadzania elektrod o odpowiedniej średnicy do zamówionych elektrod do wyboru 6-10.5F |  |  |  | szt. |  | 130 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0