Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej  – znak ZP/2501/61/25                                                                                                                                                             Numer pozycji/części:   7

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Respirator

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci w warunkach szpitalnych i transportu wewnątrzszpitalnego. | Tak |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej z blokadą kół. | Tak |  |
|  | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50/60 Hz. | Tak |  |
|  | Wyposażony we własne, wbudowane w część główną respiratora, niezależne od sieci centralnej, źródło powietrza medycznego zapewniające pracę w całym zakresie trybów wentylacji i nastaw. | Tak |  |
|  | Cicha praca urządzenia przy typowych nastawach wentylacji ≤ 45dB. | Tak |  |
|  | Zasilanie awaryjne respiratora na minimum 45 minut pracy wraz z wbudowanym źródłem powietrza medycznego. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy zasilania awaryjnego do minimum 3 godzin pracy niezależnej od sieci elektrycznej. | Tak |  |
|  | Gwarancja producenta na wbudowaną turbinę min. 8 lat, niezależna od udzielonej gwarancji na pozostałe podzespoły. | Tak |  |
|  | Zasilanie w sprężony tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie nie mniejszym niż 2,8 - 5,5 bar. | Tak |  |
|  | Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu HME ("sztuczny nos"). | Tak |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | Wentylacja objętościowo kontrolowana w trybach typu CMV, AC, VC-SIMV. | Tak |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana w trybach typu: PC-AC, BIPAP, BiLevel, DuoPAP. | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PS. | Tak |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP. | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV dostępna we wszystkich trybach wentylacji. | Tak |  |
|  | Automatyczne westchnienia z regulacją z regulacją poziomu PEEP. | Tak |  |
|  | Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów. | Tak |  |
|  | Wdech ręczny, ręczne przedłużenie fazy wdechu. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obowiązkową objętościową wentylację minutową typu MMV. | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji APRV. | Tak |  |
|  | Automatyczna funkcja pre i post oxygenacji do toalety oskrzeli. | Tak |  |
|  | Terapia O2 wysokimi przepływami minimum 55 l/min. | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznej adaptacji przepływu wdechowego typu AutoFlow w celu uzyskania jak naniższego ciśnienia wdechowego w trybach wentylacji z kontrolowaną objętością. | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej. | Tak |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie 2 - 80 l/min. | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min. 50 - 2000 ml. | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 5 - 90 cm H20. | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 0 - 30 cm H20 powyżej PEEP. | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 0 - 35 cm H20. | Tak |  |
|  | Czas wdechu dla oddechów VCV regulowany w zakresie min. 0,2 - 8,0 sek. | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 -100%. | Tak |  |
|  | Płynna regulacja przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych. | Tak |  |
|  | Przepływowe wyzwalanie wddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości wyzwalacza 1-10 l/min. | Tak |  |
|  | Kompensacja przecieku, przepływ wdechowy minimum 200 l/min. | Tak |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach ze wspomaganiem oddchu, minimalny zakres 10 – 60 % szczytowego przepływu. | Tak |  |
|  | Parametry monitorowane |  |  |
|  | Aktualnie stosowany tryb wentylacji. | Tak |  |
|  | Całkowita częstość oddechów. | Tak |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych. | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. | Tak |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. | Tak |  |
|  | Wentylacja minutowa spontaniczna | Tak |  |
|  | Wentylacja minutowa, udział procentowy lub objętość minutowa przecieku | Tak |  |
|  | Czas trwania fazy plateau. | Tak |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe. | Tak |  |
|  | Ciśnienie średnie. | Tak |  |
|  | Ciśnienie fazy plateau. | Tak |  |
|  | Podatność statyczna lub dynamiczna płuc, oporność. | Tak |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu. | Tak |  |
|  | Temperatura gazów oddechowych wyświetlana na ekranie sterującym respiratora. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu głównym z prezentacją parametrów i krzywej na ekranie respiratora. | Tak |  |
|  | Sterowanie i monitorowanie na kolorowym, dotykowym, minimum 12 calowym ekranie krzywych oddechowych. Minimum krzywe: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas. | Tak |  |
|  | Szybki start wentylacji z prekonfigurowanymi nastawami wentylacji w oparciu o podany przez użytkownika wzrost pacjenta (automatycznie wyliczone IBW). | Tak |  |
|  | Trendy z minimum 10 dni. | Tak |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | W komplecie min. 25 szt. jednorazowch dwuramiennych obwodów oddechowych pacjenta oraz min. 10 szt. jednorazowych zastawek wydechowych. | Tak |  |
|  | Czujniki przepływu do dezynfekcji – min. 5 szt.. | Tak |  |
|  | Zastawka wydechowa do sterylizacji. | Tak |  |
|  | Zastawki wydechowe jednorazowe – min. 10 szt. | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia respiratora w mobilny system zaopatrzenia w tlen, 1 butla. | Tak |  |
|  | W komplecie pneumatyczny nebulizator do wziewnego podawania leków synchronizowany z wdechem pacjenta sterowany z kokpitu respiratora. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru stosowanego sposobu nawilżania w celu zwiększenia dokładności pomiarów. | Tak |  |
|  | Płuco testowe. | Tak |  |
|  | W komplecie regulowany uchwyt do obwodów pacjenta. | Tak |  |
|  | Wąż wysokociśnieniowy do podłączenia O2 o dł. min. 3 m, wyposażony w przyłącze typu AGA. | Tak |  |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu.. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny