Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej  – znak ZP/2501/61/25                                                                                                                                                             Numer pozycji/części:   6

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Łóżko szpitalne elektryczne – szt.4

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Podstawa łóżka pantografowa, podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża | Tak |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo, lakier zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny z potwierdzającym dokumentem, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | Tak |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w podwójne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową min. jedno koło antystatyczne. Dźwignia hamulca umieszczona od strony nóg po obu stronach łóżka wykonana ze stali chromowanej Dodatkowo pod leżem 5 koło ułatwiające manewrowanie | Tak |  |
|  | Zasilanie łóżka z sieci elektrycznej 230V/50Hz i z akumulatora wbudowanego w układ elektryczny łóżka, podtrzymującego sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. | Tak |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 16 cm, umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów szpitalnych | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max 930 mm - długość całkowita: max. 2170 mm +/- 30 mm | Tak |  |
|  | Wymiary leża: - szerokość min. 770 mm - długość min. 2000 mm | Tak |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | Tak |  |
|  | Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą pilota przewodowego i panelu sterującego | Tak |  |
|  | Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD wspomagający osoby słabowidzące, pracujący w 3 trybach (podstawowe funkcje, zaawansowane i terapeutyczne, diagnostyczne). Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji ( 120 lub 180 sec) w pilocie. Pod leżem zamykana zamkiem magnetycznym szuflada do jego przechowywania | Tak |  |
|  | Panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łózka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego; posiadający optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Panel posiadający zabezpieczenie magnetyczne przed dostępem przez osoby nieupoważnione (otwieranie kluczem magnetycznym) | Tak |  |
|  | Funkcje regulowane elektrycznie: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° (± 3°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° (± 3°) | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 330 do 930 mm (± 20 mm) | Tak |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym lub pomarańczowym. | Tak |  |
|  | Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. | Tak |  |
|  | Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta | Tak |  |
|  | Segmenty leża wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. | Tak |  |
|  | Wszystkie segmenty leża przystosowane do montażu pasów unieruchamiających pacjenta. | Tak |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min 220 mm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości 10 mm (± 2 mm), odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deski reanimacyjnej. Górna poprzeczka szczytu wykonana ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Barierki opuszczane poniżej górnej krawędzi materaca. Barierki wyposażone w tworzywową listwę umieszczoną na barierkach na całej ich długości chroniącą łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52 o wysokości min .41 cm | Tak |  |
|  | Pod leżem aluminiowa listwa na elementy wyposażenia dodatkowego z przesuwnymi tworzywowymi uchwytami. | Tak |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg | Tak |  |
|  | Możliwość zamontowania po obu stronach łóżka uchwytów na kaczkę lub woreczków na płyny fizjologiczne | Tak |  |
|  | W każdym narożniku leża odboje chroniące w pionie i poziomie: stożkowe, uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka i krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia odboje dwuosiowe chroniące w pionie i poziomie | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 260 kg | Tak |  |
|  | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów szczytów z min. 10 . | Tak |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: - materac do każdego łóżka składający się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej PUR oraz warstwy górnej, wykonanej z pianki wiskoelastycznej, dopasowującej się do kształtu ciała i zapewniającej rozprowadzenie nacisku i prawidłową wentylację; warstwy w podziale min. 5-centymetrowa pianka wiskoelastyczna i min. 9 cm warstwa spodnia z zimnej piany PUR; krawędzie materace wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości 40kg/m3; wymiary (szer. × dł. × wys.): min. 200 × 80 × 14 cm.; gęstość objętościowa: 50/40 kg/m³ ; możliwość prania całego materaca w automatycznych stacjach myjących w temperaturze do 75˚C; pokrowiec odporny na działanie bakterii i pleśnie zgodnie z ATCC 6538/9642 z możliwością prania w temperaturze do 95˚ C oraz suszenia w temperaturze 100˚C, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia - tworzywowa kieszeń na pilota zawieszana na szczycie łóżka od strony głowy lub nóg do każdego łóżka - wieszak kroplówki wyprofilowany pod kątem 45 stopni z możliwością zawieszenia 4 pojemników na płyny infuzyjne – ogółem 2 szt. do wszystkich łóżek - chromowany uchwyt na worki do zbiórki płynów fizjologicznych – ogółem 20 szt. do wszystkich łóżek - wysięgnik z uchwytem do ręki - ogółem 2 szt. do wszystkich łóżek - demontowalny segment przedłużenia podudzia wraz z materacem wypełniającym – ogółem 2 szt. do wszystkich łóżek | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.36 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny