Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej  – znak ZP/2501/61/25                                                                                                                                                             Numer pozycji/części:   11

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: USG

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| LP | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Aparat najnowszej technologii wprowadzony do sprzedaży w 2020 roku. | TAK |  |
|  | Waga aparatu z wózkiem oraz 3 głowicami nie przekraczająca 39 kg. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w wózek z portami umożliwiającymi jednoczesne podłączenie 3 głowic, z miejscem na 2 żele, opakowanie ściereczek przeznaczonych do dezynfekcji aparatu oraz głowic, 4 uchwytami na głowice. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości wózka o min. 25 cm. | TAK |  |
|  | Aparat z wbudowanym trybem edukacyjnym zawierającym liczną bazę filmów instruktarzowych (3D) prowadzących osobę wykonującą badanie krok po kroku, tzw. platforma diagnostyczno-edukacyjna. Min. 150 filmów. | TAK |  |
|  | Aparat sterowany osobnym dotykowym pojemnościowym ekranem min.10 cali, hermetycznie zamkniętym umożliwiającym szybką dezynfekcję. | TAK |  |
|  | Najważniejsze funkcje tj. wzmocnienie, głębokość, tryby pracy, obliczenia, zapisywanie zdjęć i sekwencji video dostępne w formie klawiszy fizycznych. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji kąta pochylenia ekranu dotykowego w zakresie od 0 do 140 stopni. | TAK |  |
|  | Możliwość wyjęcia systemu USG z podstawy jezdnej (bez użycia narzędzi) i używania go jako aparat przenośny wyposażony w 1 port głowicy. Masa urządzenia przenośnego nie większa niż 8 kg. | TAK |  |
|  | Minimalny czas pracy aparatu tylko z zasilania akumulatorowego, przy pełnym możliwym dla aparatu obrazowaniu i maksymalnej jasności wyświetlacza w temperaturze pokojowej min. 180 minut. | TAK |  |
|  | Dioda sygnalizująca stan naładowania baterii dostępna po zamknięciu urządzenia. | TAK |  |
|  | Czas uruchomienia urządzenia przy pierwszym włączeniu nie przekraczający 20 sekund. | TAK |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej min. 15 cali | TAK |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlanego obrazu min. 1920x1080 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min 180 dB. | TAK |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielokierunkowe tzn. wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami działające na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne THI. | TAK |  |
|  | Technika przetwarzania obrazu, eliminująca artefakty szumu plamkowego. | TAK |  |
|  | Technika przetwarzania obrazu eliminująca artefakty boczne. | TAK |  |
|  | Obrazowanie Duplex. | TAK |  |
|  | Presety fabryczne aparatu w zależności od uruchomionej głowicy. | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnego konfigurowania menu ekranowego w zależności od potrzeb operatora, poprzez przesuwanie, zamienianie miejscami. | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP), min. 20 sekund. | TAK |  |
|  | Funkcje auto wzmacniania, automatycznej optymalizacji obrazu wraz ze zmianą głębokości skanowania, realizowana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia TGC z płynną regulacją ogniska wzmocnienia. | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) - maksymalna głębokość penetracji co najmniej 35 cm - możliwość powiększania obrazu | TAK |  |
|  | M-mode. | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) oraz Doppler Mocy (CPD) – 256 kolorów. | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Pulsacyjny (PWD). | TAK |  |
|  | Tryb Dopplera Tkankowego. | TAK |  |
|  | Tryb Dopplera Ciągłego (CWD) z możliwością podłączenia EKG. | TAK |  |
|  | Tryb Dopplera TCD. | TAK |  |
|  | Pełne pakiety pomiarowe przypisane do danego presetu oraz w zależności od używanej głowicy. | TAK |  |
|  | GŁOWICE |  |  |
|  | Wszystkie głowice odporne na upadki (z wys. 91,4 cm), wstrząsy i wibracje, potwierdzone przez Producenta. | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do identyfikacji nerwów, badań msk i małych narządów, płuc. | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości 6-15 MHz | TAK |  |
|  | Szerokość czoła głowicy min. 50 mm | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 6 cm | TAK |  |
|  | Ilość elementów głowicy min.256 | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica konweksowa do badań brzusznych, nerwów, ginekologiczno-położniczych , płuc oraz mięśniowo-szkieletowych. | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości 3-10 MHz | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 18 cm | TAK |  |
|  | Szerokość czoła głowicy konweksowej min. 35mm | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 128 | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| - 61 | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych wraz z TCD, brzusznych | TAK |  |
| - 62 | Minimalny zakres częstotliwości 1-5 MHz | TAK |  |
| - 63 | Głębokość obrazowania min. 35cm | TAK |  |
| - 64 | Szerokość czoła głowicy max.19 mm | TAK |  |
| - 65 | Ilość elementów min. 96 | TAK |  |
|  | ARCHIWIZACJA |  |  |
|  | Możliwość automatycznego eksportu po każdym badaniu na podłączony za pomocą złącza USB dysk zewnętrzny. | TAK |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań. | TAK |  |
|  | Porty USB 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) min. 2 sztuki. Łączna liczba portów USB min. 6. | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej transmisji obrazów/danych za pomocą Wi-Fi. Wbudowany moduł DICOM. | TAK |  |
|  | Inne możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert (moduły i oprogramowania do wbudowania w aparat) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową do badań kardiologicznych Zakres częstotliwości pracy min 3-8 MHz Głębokość penetracji min. 18 cm. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokiej częstotliwości do badania struktur powierzchniowych. Zakres częstotliwości pracy min 5-19 MHz Szerokość czoła głowicy max 25 mm | TAK |  |
| - 78 | Możliwość szybkiej dezynfekcji całego aparatu. Hermetycznie zamknięty monitor oraz panel sterujący. | TAK |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | TAK |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | TAK |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
| - 79 | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |
| - 80 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |
| - 81 | Gwarancja min 60 miesięcy | TAK |  |
| - 82 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  |
| - 83 | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Załączyć kserokopie autoryzacji. | TAK |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny