Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej  – znak ZP/2501/61/25

część nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Inkubator Co2

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Inkubator z atmosferą CO₂ | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Pojemność robocza komory: 160 litrów ±5% | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne: - szerokość 620 mm - głębokość 730 mm - wysokość 910 mm | Tak |  |
|  | Minimalne wymiary wewnętrzne: - szerokość 490 mm - głębokość 520 mm -wysokość 660 mm | Tak |  |
|  | Płaszcz powietrzny, trzy oddzielne strefy grzania z niezależnymi grzałkami dla kuwety z wodą oraz drzwi zewnętrznych. | Tak |  |
|  | Aktywny obieg powietrza wymuszany przez wentylator. | Tak |  |
|  | Drzwi zewnętrzne pełne oraz oddzielnie uszczelnione, szklane drzwi wewnętrzne. | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi zewnętrznych. | Tak |  |
|  | Wnętrze i półki wykonane ze stopu stali nierdzewnej z miedzią umożliwiającego pasywną dekontaminację bez konieczności wstrzymywania pracy inkubatora. | Tak |  |
|  | Co najmniej 3 półki perforowane o wymiarach nie mniejszych niż szerokość 470 x głębokość 450 mm. Możliwość zamontowania maksymalnie 10 takich półek. | Tak |  |
|  | Gładkie uchwyty półek wytłoczone bezpośrednio ze ścian komory. | Tak |  |
|  | Zakres kontroli temperatury: +5°C od temperatury otoczenia do +50°C. | Tak |  |
|  | Stabilność temperatury nie gorsza niż: ±0.1°C | Tak |  |
|  | Jednorodność temperatury nie gorsza niż: ±0.25°C | Tak |  |
|  | Zakres kontroli stężenia CO₂: 0% do 20% | Tak |  |
|  | Stabilność stężenia CO₂ nie gorsza niż: ±0.15% | Tak |  |
|  | Wilgotność w komorze utrzymywana na stałym poziomie 95%RH ±5%RH | Tak |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w funkcje rejestracji temperatury, stężenia CO₂, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. | Tak |  |
|  | Wbudowany port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć pendrive. Port powinien znajdować się na drzwiach inkubatora. | Tak |  |
|  | Kontrastowy wyświetlacz tekstowy wykonany w technologii OLED. | Tak |  |
|  | Możliwość wyposażenia inkubatora w dedykowaną, uruchamianą automatycznie po zamknięciu drzwi lampę UV sterylizującą powietrze i wodę systemu nawilżania. Zastosowana świetlówka UV nie może powodować powstawania ozonu. | Tak |  |
|  | Filtr mikrobiologiczny na linii zasilania w CO₂. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja stanów alarmowych: odchylenia temperatury, odchylenia stężenia CO₂, długotrwałego otwarcia drzwi. | Tak |  |
|  | Niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem powyżej temperatury ustalonej przez użytkownika. | Tak |  |
|  | System automatycznej diagnostyki usterek. | Tak |  |
|  | Port kablowy o średnicy minimum 30 mm pozwalający na wprowadzenie zewnętrznych instrumentów pomiarowych do komory inkubatora. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny