Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej  – znak ZP/2501/61/25                                                                                                                                                             Numer pozycji/części:   5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Łóżko specjalistyczne elektryczne – szt.2

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Podstawa łóżka pantografowa, podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża | Tak |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo lakier zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | Tak |  |
|  | Zasilanie łóżka z sieci elektrycznej 230V/50Hz i z akumulatora wbudowanego w układ elektryczny łóżka, podtrzymującego sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - szerokość całkowita max 970 mm - długość całkowita: max. 2200 mm +/- 30 mm | Tak |  |
|  | Wymiary leża: - szerokość min. 870 mm - długość min. 2000 mm | Tak |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm, umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów szpitalnych | Tak |  |
|  | W każdym narożniku leża odboje chroniące w pionie i poziomie: stożkowe, uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka i krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia odboje dwuosiowe chroniące w pionie i poziomie | Tak |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome. | Tak |  |
|  | Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Panele na całej długości wyposażone w otwory do montażu pasów unieruchamiających | Tak |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. | Tak |  |
|  | Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. | Tak |  |
|  | Autoregresja segmentu oparcia pleców min 9 cm | Tak |  |
|  | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu. | Tak |  |
|  | Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą pilota przewodowego i panelu sterującego | Tak |  |
|  | Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) umożlwiający: - sterowanie funkcjami w trybie podstawowym: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. - w trybie funkcji zaawansowanych uzyskiwanych poprzez odblokowanie za pomocą blokady magnetycznej w barierkach bocznych:pozycji CPR, pozycji antyszokowej, pozycji Trendelenburga, anty-Trendelenburga, blokowania funkcji: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda, włączenie oświetlenia pod leżem, ustawienie pozycji do mycia automatycznego - posiadający optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji ( 120 lub 180 sec) w przypadku wyłączenia funkcji sterujących łóżkiem | Tak |  |
|  | Panel sterujący: - chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka - wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota - wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego - posiadający optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 350 mm i niżej do 900 mm i wyżej | Tak |  |
|  | Zakres regulacji wysokości leża góra/dół większy niż 500mm | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości dokonywana dwuetapowo: w pierwszym etapie obniżenie i zatrzymanie na wysokości 40cm ( wygodna wysokość do wstawania z łóżka przy zachowaniu pełnego kontaktu stóp z podłożem), w drugim etapie obniżenie do wysokości minimalnej sygnalizowane dźwiękowo w celu ochrony przedmiotów umieszczonych pod łóżkiem | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców od 0˚ do min.70 ˚ | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda od 0 ˚ do min.40 ˚ | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendlelenburga od 0 ˚ do min. 14 ˚ | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty-Trendlenburga od 0 ˚ do min. 14 ˚ | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża z możliwością blokady na czas transportu za pomocą dwóch suwaków (zarówno od strony głowy jak i stóp), wypełnione płytą dwustronnie laminowaną o grubości min. 8mm, montowaną na stałe z ramą szczytu, którego pionowe słupki wykonane z aluminium łączy uchwyt do przetaczania ze stali nierdzewnej. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Możliwość wyboru płyty kolorystycznej min. 10 kolorów w tym min. 3 drewnopodobne. | Tak |  |
|  | Barierki boczne lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku umieszczonego w górnej belce ograniczając konieczność schylania , pod każdą z barierek krążek odbojowy. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 lub równoważną | Tak |  |
|  | Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia. | Tak |  |
|  | Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny. | Tak |  |
|  | Przedłużenie leża o minimum 28cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | Tak |  |
|  | Cztery uchwyty stabilizujące materac | Tak |  |
|  | Podwójne koła o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | Tak |  |
|  | Oświetlenie pod leżem uruchamiane automatycznie w momencie opuszczenia łóżka przez pacjenta | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg. | Tak |  |
|  | Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6 | Tak |  |
|  | Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta: - waga pacjenta spełniająca wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE oraz normy EN 45501. Kalibracja przewidziana dla miejsca działania -dołączyć stosowną dokumentację - sterowanie wagi na pilocie przewodowym z możliwością zawieszenie na szczycie lub odłożenia w półce na pościel, wyświetlacz kolorowy 2,4“. Możliwość ustawienia języków menu. - autokompensacja - pozwala na późniejsze dołożenie/ usunięcie akcesoriów łóżkowych przy zajętym łóżku, bez wpływu na wynik ważenia (+/- 50kg) - dokładność ważenia: w trybie podstawowym -200 g, w trybie zoom -100g - funkcja reset/ położenia zerowego - do ustawienia zerowego wyświetlanej wartości wagi po tym, jak założono pożądane akcesoria łóżkowe, ale zanim pacjent będzie się znajdował w łóżku - funkcja alarmująca o nieobecności pacjenta w łóżku: Przy podłączeniu do sieci nagła utrata wagi powyżej 50 % wartości pomiaru wagi może być sygnalizowana optycznie. - możliwość ustawienia cykli 1sek, 10sek, 30sek, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 45min, 60min. - możliwość sterowania oświetleniem pod leżem łóżka ze sterownika wagi | Tak |  |
|  | Wyposażenie łóżka: - materac składający się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej PUR oraz warstwy górnej, wykonanej z pianki wiskoelastycznej, dopasowującej się do kształtu ciała i zapewniającej rozprowadzenie nacisku i prawidłową wentylację; warstwy w podziale min. 5-centymetrowa pianka wiskoelastyczna i min. 9 cm warstwa spodnia z zimnej piany PUR; krawędzie materace wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości 40kg/m3; wymiary (szer. × dł. × wys.): min. 200 × 80 × 14 cm.; gęstość objętościowa: 50/40 kg/m³ ; możliwość prania całego materaca w automatycznych stacjach myjących w temperaturze do 75˚C; pokrowiec odporny na działanie bakterii i pleśnie zgodnie z ATCC 6538/9642 z możliwością prania w temperaturze do 95˚ C oraz suszenia w temperaturze 100˚C, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia - wieszak kroplówki wyprofilowany pod kątem 45 stopni z możliwością zawieszenia 4 pojemników na płyny infuzyjne | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny