Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej  – znak ZP/2501/61/25

część nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Inkubator Co2

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Objętość komory minimum 222 litry | Tak |  |
|  | Wymiary urządzenia: 760x830x1090 mm +/-10 mm sxgxw | Tak |  |
|  | Wymiary komory: 540x520x760 mm +/- 10 mm sxgxw | Tak |  |
|  | Mikroprocesorowe sterowanie procesu, sterownik FUZZY LINE, nie dopuszcza się sterownika PID | Tak |  |
|  | Podświetlane symbole zintegrowane bezpośrednio z klawiaturą foliową, Blokada klawiatury przed nieautoryzowanym dostępem – regulowanym naciśnięciem wielokrotnym | Tak |  |
|  | Stopień ochrony IP20 | Tak |  |
|  | Izolacja termiczna komory min 50mm, komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 | Tak |  |
|  | Naturalny obieg powietrza | Tak |  |
|  | Możliwość otwierania drzwi za pomocą łokcia bez konieczności używania dłoni, drzwi wewnętrzne szklane | Tak |  |
|  | Komora wewnętrzna łatwo demontowalna bez użycia narzędzi | Tak |  |
|  | 9 programów, 2 segmenty w każdym programie, do 99 cykli | Tak |  |
|  | Wyświetlacz FSTN, regulowany kontrast wyświetlacza, szeroki kąt widzenia | Tak |  |
|  | Temperatura robocza od 5 powyżej temperatury otoczenia, do 1000C | Tak |  |
|  | Odchylenie od temperatury roboczej przy zamkniętej klapie i drzwiach - przestrzennie =/-1% temperatury - czasowo +/- 0,30C | Tak |  |
|  | Alarm akustyczny i wizualny | Tak |  |
|  | Komunikacja w kilku językach | Tak |  |
|  | Dioda kontrolna LED pracy urządzenia, | Tak |  |
|  | 8 półek na wyposażeniu | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny