Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej  – znak ZP/2501/61/25                                                                                                                                                             Numer pozycji/części:   12

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Wirówka z chłodzeniem

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |  |
|  | Zakres prędkości: 200-6000 obr./min, skok co 10 obr./min | Tak |  |  |
|  | Max. Względna siła odśrodkowa: co najmniej 4427 xg, skok co 10 xg | Tak |  |  |
|  | Chłodzenie powietrzem | Tak |  |  |
|  | Czas pracy: od 10 s do 99 h 59 min lub tryb ciągły | Tak |  |  |
|  | Poziom hałasu: nie większy niż 58 dB(A) | Tak |  |  |
|  | Ilość poziomów przyśpieszania i zwalniania: 10 | Tak |  |  |
|  | Dopuszczalna gęstość próbki przy prędkości maksymalnej: 1,2 g | Tak |  |  |
|  | Dopuszczalna energia kinetyczna: 2427 Nm | Tak |  |  |
|  | Wymiary 323x427x271 mm +/- 10 mm (sxgxw) | Tak |  |  |
|  | Masa bez wirnika: 14,2 kg | Tak |  |  |
|  | W zestawie wirnik kątowy: 12x15 ml | Tak |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD dwuwierszowy | Tak |  |  |
|  | Ilość programów zapisywanych w pamięci urządzenia: 99 | Tak |  |  |
|  | System wykrywania niewyważenia | Tak |  |  |
|  | Wizualny system stanu pracy przy pomocy diody LED | Tak |  |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/746 | Tak |  |  |
|  | Gwarancja producenta na wirnik oraz adaptery | Tak |  |  |
|  | W zestawie: 12 adapterów do probówek 6-10 ml D16 | Tak |  |  |
|  | W zestawie: 12 adapterów do probówek 4-7 ml D13 | Tak |  |  |
|  | W zestawie: 12 adapterów do probówek 1,8-5 ml D13 | Tak |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny