***Załącznik nr2– formularz ofertowy***

Dotyczy: postępowania pn. dostawa inkubatora CO2 – znak ZP/2505/61.1/25

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

Przedmiot przetargu: **Inkubator Co2**

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa typ: ................................................... Rok produkcji: ..............................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** |  **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia**  | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis****spełnienia wymogu** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Objętość komory minimum 222 litry | Tak |  |
|  | Wymiary urządzenia: 760x830x1090 mm +/-10 mm sxgxw | Tak |  |
|  | Wymiary komory: 540x520x760 mm +/- 10 mm sxgxw | Tak |  |
|  | Mikroprocesorowe sterowanie procesu, sterownik FUZZY LINE, nie dopuszcza się sterownika PID | Tak |  |
|  | Podświetlane symbole zintegrowane bezpośrednio z klawiaturą foliową, Blokada klawiatury przed nieautoryzowanym dostępem – regulowanym naciśnięciem wielokrotnym | Tak |  |
|  | Stopień ochrony IP20 | Tak |  |
|  | Izolacja termiczna komory min 50mm, komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 | Tak |  |
|  | Naturalny obieg powietrza | Tak |  |
|  | Możliwość otwierania drzwi za pomocą łokcia bez konieczności używania dłoni, drzwi wewnętrzne szklane | Tak |  |
|  | Komora wewnętrzna łatwo demontowalna bez użycia narzędzi | Tak |  |
|  | 9 programów, 2 segmenty w każdym programie, do 99 cykli | Tak |  |
|  | Wyświetlacz FSTN, regulowany kontrast wyświetlacza, szeroki kąt widzenia | Tak |  |
|  | Temperatura robocza od 5 powyżej temperatury otoczenia, do 1000C | Tak |  |
|  | Odchylenie od temperatury roboczej przy zamkniętej klapie i drzwiach- przestrzennie =/-1% temperatury- czasowo +/- 0,30C | Tak |  |
|  | Alarm akustyczny i wizualny | Tak |  |
|  | Komunikacja w kilku językach | Tak |  |
|  | Dioda kontrolna LED pracy urządzenia,  | Tak |  |
|  | 8 półek na wyposażeniu | Tak |  |
| **Inne wymagania** |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

|  |
| --- |
| kwalifikowany podpis elektroniczny  |