Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy: postępowania pn. Zakup sprzętu i aparatury dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii - znak ZP/2501/84/25

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Bronchofiberoskop intubacyjny

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Cyfrowy videobronchoskop giętki, wykonany w wersji mobilnej/przenośnej (nie wymaga zewn. toru wizyjnego) | Tak |  |
|  | Długość robocza w zakresie min./maks.: 650 - 700 mm | Tak |  |
|  | Średnica/szerokość zewnętrzna części roboczej (wziernika) maks.: 5.7 mm | Tak |  |
|  | Średnica/szerokość zewnętrzna części dystalnej (końcówki) maks.: 5.7 mm | Tak |  |
|  | Średnica/szerokość kanału roboczego: min. 2.2 mm | Tak |  |
|  | Pole widzenia min.: 110° | Tak |  |
|  | Głębia ostrości min.: 5-80 mm | Tak |  |
|  | Wygięcie części dystalnej G/D min.: 180° / 130° | Tak |  |
|  | Monitor o rozmiarze matrycy min. 3.5“, umożliwiający obrazowanie oraz archiwizacje zdjęć i sekwencji video na karcie SD, z zasilaniem wewnętrznym (baterie lub akumulator) | Tak |  |
|  | Rozdzielczość monitora 3.5“ min. 960x240 piks. | Tak |  |
|  | Monitor oraz optyka wyposażone w złącze bagnetowe umożliwiające łatwy montaż | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora min. złączem AV | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy videobronchoskopu o dodatkowy dedykowany o monitor 8” | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji w posiadanej przez Zamawiającego myjni endoskopowej typu CYW-100 (na wyposażeniu odpowiednie przyłącza) | Tak |  |
|  | Wyposażenie bronchofiberoskopu: - manometryczny tester szczelności – 1 szt. - zawór regulacji odsysania – min. 10 szt. - szczotki czyszczące kompatybilne z kanałem roboczym bronchofiberoskopu – min. 1 op. - kleszcze biopsyjne giętkie kompatybilne z kanałem roboczym bronchofiberoskopu – 1 szt | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |