Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy: postępowania pn. Zakup sprzętu i aparatury dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii - znak ZP/2501/84/25

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Respirator transportowy

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | Tak |  |
|  | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg IBW | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa , złącze typu AGA | Tak |  |
|  | Respirator transportowy - waga respiratora max 6,5 kg | Tak |  |
|  | Respirator przeznaczony do transportu wewnątrz szpitalnego, w karetce, w transporcie lotniczym. | Tak |  |
|  | Stopień ochrony IP 54 | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 100-240 V /50 Hz +/-10% , gniazdo zasilania 12 -24 V DC | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora – min. 240 minut ciągłej pracy | Tak |  |
|  | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | Tak |  |
|  | Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min. 8” | Tak |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | S(CMV)+ | Tak |  |
|  | PCV+ | Tak |  |
|  | Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem | Tak |  |
|  | SIMV+ | Tak |  |
|  | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo od 3 kg. | Tak |  |
|  | NIV/NIV-ST | Tak |  |
|  | CPR | Tak |  |
|  | Parametry nastawialne |  |  |
|  | Częstość oddechów 1-80 odd/min | Tak |  |
|  | Objętość wdechowa 20 - 2000 ml | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP 0-35 cmH2O | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu 21-100% | Tak |  |
|  | Stosunek I:E 1:9 do 4:1 | Tak |  |
|  | Czas wdechu 0.1 do 12,0 sek | Tak |  |
|  | Wyzwalanie przepływem 1 do 20 l/min | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechu 5 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms | Tak |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | Tak |  |
|  | Przepływ szczytowy >210 l/min | Tak |  |
|  | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | Tak |  |
|  | Szczytowe ciśnienie | Tak |  |
|  | Średnie ciśnienie | Tak |  |
|  | Ciśnienie plateau | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy | Tak |  |
|  | Szczytowy przepływ wydechowy | Tak |  |
|  | Całkowita objętość wydechowa | Tak |  |
|  | Całkowita objętość wdechowa | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa | Tak |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Procentowa objętość przecieku | Tak |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu | Tak |  |
|  | Całkowita częstość oddechów | Tak |  |
|  | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Czas wdechu i wydechu | Tak |  |
|  | Podatność statyczna płuc | Tak |  |
|  | Index dyszenia RSB | Tak |  |
|  | Ciśnienie okluzji P 0.1 | Tak |  |
|  | Wysiłek oddechowy pacjenta PTP | Tak |  |
|  | Stała czasowa wydechu | Tak |  |
|  | Koncentracja O2 (FiO2) | Tak |  |
|  | Stała czasowa wydechowa RCexp | Tak |  |
|  | Wdechowy opór przepływu Rinsp. | Tak |  |
|  | Auto PEEP | Tak |  |
|  | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. trzy krzywe obrazowane jednocześnie | Tak |  |
|  | Pamięć do 1000 zdarzeń | Tak |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | Tak |  |
|  | Wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym poprzez czujnik proksymalny | Tak |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości minutowej | Tak |  |
|  | Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Niskiej / wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
|  | Czasu bezdechu | Tak |  |
|  | Poziomu koncentracji tlenu | Tak |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | Tak |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | Tak |  |
|  | Sensora przepływu | Tak |  |
|  | Braku zasilania elektrycznego | Tak |  |
|  | Niskiego poziomu naładowania baterii | Tak |  |
|  | Braku zasilania w tlen | Tak |  |
|  | Poziom głośności alarmów – regulowany | Tak |  |
|  | Inne funkcje i wyposażenie |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 ze strumienia głównego lub bocznego | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o terapię wysokimi przepływami tlenu | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację w pełni automatyczną w zamkniętej pętli oddechowej opartą na odczytach z czujników CO2 i SpO2, IBW, mechanice płuc pacjenta, aktywności. | Tak |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta | Tak |  |
|  | Integralna funkcja nebulizacji synchronicznej | Tak |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | Tak |  |
|  | Test aparatu samoczynny i na żądanie | Tak |  |
|  | Układ jednorazowy z czujnikiem przepływu – min.20 szt. | Tak |  |
|  | Rękaw zabezpieczający układ pacjenta w transporcie | Tak |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.36 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |