Załącznik nr 2a – dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych do operacji zaćmy oraz wydzierżawienie urządzenia medycznego do fakoemulsyfikacji.

znak ZP/2501/089/25

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: APARAT  DO  FAKOEMULSYFIKACJI

Producent:

……………………………………………………………………………………………………………….………

Urządzenie nazwa  typ/model: ...................................................

Rok produkcji: ..............................*

*     produkcja: nie później niż 2025 rok.

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Irygacja - aspiracja |  |  |
|  | Pompa perystaltyczna | Tak |  |
|  | Zakres przepływu aspiracyjnego do min. 60 ml | Tak |  |
|  | Zakres regulacji podciśnienia w trybie irygacji/aspiracji min. 700 mmHg | Tak |  |
|  | Przepływ zwrotny - reflux w zakresie do min. 140 mmHg | Tak |  |
|  | Kaseta pompy perystaltycznej z membraną, po której przesuwają się rolki pompy perystaltycznej zamiast klasycznego drenu zaciągniętego na rolkach pompy | Tak |  |
|  | Sensor irygacji - sygnalizacja nagłego spadku ciśnienia oraz braku płynu irygacyjnego | Tak |  |
|  | Zamknięty system płynowy | Tak |  |
|  | Aktywny system płynowy z możliwością ustalenia docelowej wartości ciśnienia wewnątrzocznego w czasie zabiegu, wyposażony w czujnik poziomu irygacji, sygnalizujący nagłe spadki ciśnienia irygacji i zabezpieczający przed pracą bez płynu irygacyjnego | Tak |  |
|  | Fakoemulsyfikacja |  |  |
|  | Głowica umożliwiająca oprócz pracy z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku przód tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy). Ruch oscylacyjny niezależny od ruchów wzdłużnych z możliwością całkowitego wyłączenia ruchów wzdłużnych przy zachowaniu ruchów poprzecznych. | Tak |  |
|  | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji, w zakresie min. 1-100 pulsów/sek. | Tak |  |
|  | Tryb fako „burst" | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie „burst" w zakresie min. 2-500ms | Tak |  |
|  | Tipy do fakoemulsyfikacji z rozwiązaniem typu ,,bypass" (specjalny otwór w ściance bocznej) | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z głowicą do implantacji soczewek (automatyczny system do wszczepiania sztucznej soczewki sterowany z pedału nożnego | Tak |  |
|  | Witrektomia przednia |  |  |
|  | Napęd noża do witrektomii - pneumatyczny, realizowany dwiema liniami pneumatycznymi, nóż nieposiadający sprężyny zamykającej port | Tak |  |
|  | Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością powyżej 2500 cięć/minutę. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia trybu pojedynczego cięcia do wykonania irydektomii | Tak |  |
|  | Diatermia |  |  |
|  | Diatermia zintegrowana z urządzeniem | Tak |  |
|  | Diatermia sterowana z przełącznika nożnego | Tak |  |
|  | Liniowy tryb pracy diatermii | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Dokumentacja w języku polskim | Tak |  |
|  | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji | Tak |  |
|  | Możliwość włączenia wibracji sygnalizujących przejście pozycji przełącznika nożnego | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania | Tak |  |
|  | Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym sekwencji zabiegu | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z urządzeniem do nakładania parametrów wykonywanego zabiegu na zapis video | Tak |  |
|  | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | Tak |  |
|  | Zintegrowany statyw kroplówki oraz podstawa jezdna | Tak |  |
|  | Złącze USB umożliwiające zapis parametrów używanych przez operatora na przenośnym nośniku pamięci | Tak |  |
|  | Klasa ochronności I | Tak |  |
|  | Zasilanie min. 220+240V/50-60Hz | Tak |  |
|  | Warunki serwisu |  |  |
|  | W okresie użytkowania przez zamawiającego przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie, co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Naprawy realizowane w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)