Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy: postępowania pn. Zakup sprzętu medycznego - znak ZP/2501/87/25

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Wanna do masażu wirowego stóp i podudzi

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych | Tak |  |
|  | Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym | Tak |  |
|  | Masaż podwodny – min. 6 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia | Tak |  |
|  | Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności | Tak |  |
|  | Ergonomiczne krzesło do wirówek | Tak |  |
|  | Regulowane stopki | Tak |  |
|  | Prysznic ręczny | Tak |  |
|  | Półautomatyczny spust wody z misy | Tak |  |
|  | Pompa z tworzywa sztucznego – 230V, 50HZ, 1,1kW | Tak |  |
|  | Wymiary (+/- 5%): - długość: 890 mm - szerokość: 880 mm - wysokość: 750 mm | Tak |  |
|  | Pojemność użytkowa – poziom napełniania : 57 litrów (+/- 5%). | Tak |  |
|  | Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: 75 litrów (+/- 5%) | Tak |  |
|  | Dotykowy panel sterowania 3,5”: - automatyczne sterowanie dyszami - automatyczny system napełniania - zabezpieczenie przed przelaniem wody - ustawianie czasu zabiegu - wyłączenie po skończonym zabiegu - zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho - czujnik temperatury wody nalewanej - czujnik temperatury wody w misie - powiadomienie o konieczności odkamieniania | Tak |  |
|  | System dezynfekcji chemicznej | Tak |  |
|  | Elektromagnetyczny zmiękczacz wody | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |