Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy: postępowania pn. Zakup sprzętu medycznego - znak ZP/2501/87/25

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Tor artroskopowy 4K z wyposażeniem

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | MEDYCZNY MONITOR 4K | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu minimum: 31,5”, ekran panoramiczny | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru specjalizacji minimum: cystoskopia, histeroskopia, laparoskopia A, laparoskopia B, mikroskop, standard. | Tak |  |
|  | Wybór profilu kolorów dla wszystkich specjalizacji | Tak |  |
|  | Rozdzielczość minimum :4096 x 2160 pixeli | Tak |  |
|  | Połączenia wideo: 1 x DVI, 2 x HDMI, 1 x RS-232 (sterowanie routerem SPI) | Tak |  |
|  | Efekty obrazu minimum: zatrzymanie obrazu, funkcja „lustro”, obraz w obrazie (PIP), obraz przy obrazie (PBP), rotacja obrazu (w zakresie: 90’, 180’, 270’) | Tak |  |
|  | Podświetlenie LED | Tak |  |
|  | Kontrast: 1 000 000:1 | Tak |  |
|  | Maksymalna jasność 540 cd/m2 | Tak |  |
|  | Mocowanie w standardzie VESA | Tak |  |
|  | ENDOSKOPOWA KAMERA 4K (głowica i konsola) | Tak |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w minimum trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | Tak |  |
|  | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi minimum 10 funkcji | Tak |  |
|  | Konsola wyposażona w kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | Tak |  |
|  | Migawka automatyczna minimum: od 1/60 do 1/22 478 sekundy | Tak |  |
|  | Rozdzielczość kamery 4K UHD | Tak |  |
|  | System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz | Tak |  |
|  | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja minimum 8-stopniowa | Tak |  |
|  | Wbudowane programy specjalistyczne - minimum 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | Tak |  |
|  | Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | Tak |  |
|  | "Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fuoryzującym środkiem ICG | Tak |  |
|  | oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne)" | Tak |  |
|  | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym | Tak |  |
|  | Możliwość użycia światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | Tak |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła | Tak |  |
|  | Konsola kamery wyposażona w minimum 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) | Tak |  |
|  | Konsola wyposażona w minimum wyjścia cyfrowe HDMI 2.0, 2szt. | Tak |  |
|  | Możliwość integracji konsoli kamery z LEDowym źródłem światła z technologią AIM umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych | Tak |  |
|  | Menu konsoli w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | Tak |  |
|  | Głowica kamery z możliwością sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła | Tak |  |
|  | Konsola z możliwością pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
|  | Waga głowica kamery - maximum 0,25 kg (bez przewodu) | Tak |  |
|  | Przewód głowicy kamery - długość minimum: 3,0m | Tak |  |
|  | REJESTRATOR MEDYCZNY | Tak |  |
|  | Obraz: - rozdzielczość: XGA/1024 × 768; SXGA/ 1280 × 1024; HD/1280 × 720; FULL HD/1920 × 1080; UHD 4K/3840 × 2160 - formaty: Bitmapa (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA) i Portable Network Graphics (PNG) | Tak |  |
|  | Przechwytywanie: - 2 x wejście/wyjście liniowe stereo i mikrofonu | Tak |  |
|  | Sieć: - Ethernet 10/100/1000 Mb/s | Tak |  |
|  | Format kodowania/rozdzielczość: - MPEG 2: 720 × 480, 720 × 576 - H.264: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768, (SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080, (UHD) 3840 × 2160 | Tak |  |
|  | Magazynowanie danych: - USB - obsługiwany format NTFS i FAT32 (odczyt/zapis) - dysk wewnętrzny – 1 TB | Tak |  |
|  | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED | Tak |  |
|  | Moc żarówki LED: minimum 240W | Tak |  |
|  | Żywotność modułu LED: minimum 60 000 godzin | Tak |  |
|  | Panel sterujący: kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD wskazujący tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | Tak |  |
|  | Tryb gotowości "standby" | Tak |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu. | Tak |  |
|  | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów | Tak |  |
|  | Funkcja włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | Tak |  |
|  | Funkcja sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
|  | Regulacja natężenia światła za pomocą przycisków "+/-" na ekranie dotykowym | Tak |  |
|  | KONSOLA SHAVERA | Tak |  |
|  | Ekran LCD | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz | Tak |  |
|  | Moc cięcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, minimum 11 poziomów mocy | Tak |  |
|  | Funkcja modulacji siły cięcia | Tak |  |
|  | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG) - 120W, minimum 3 poziomy mocy | Tak |  |
|  | Konsola automatycznie rozpoznająca typ i rozmiar elektrod. | Tak |  |
|  | Konsola obsługująca elektrody jednoczęściowe z ręcznym sterowaniem, | Tak |  |
|  | Konsola z systemem rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – (minimalizacja uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę) | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia dedykowanego shavera artroskopowego, elektrod i sterownika nożnego na panelu przednim | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie końcówek roboczych przez konsolę oraz ich typ i rozmiar. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym i bezprzewodowym | Tak |  |
|  | Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu przednim konsoli | Tak |  |
|  | Możliwość programowania profili użytkowników w konsoli – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod, shavera i sterownika nożnego | Tak |  |
|  | Konsola wyposażona w minimum 1 gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
|  | Możliwość zwiększania / zmniejszania prędkości i mocy pracy wybranego urządzenia podłączonego do konsoli z panela przedniego | Tak |  |
|  | Możliwość połączenia konsoli z pompą artroskopową | Tak |  |
|  | Wyświetlanie statusu podłączonych urządzeń na ekranie konsoli | Tak |  |
|  | RĘKOJEŚĆ SHAVERA - 2 szt | Tak |  |
|  | Wyposażona w przewód do połączenia z dedykowaną konsolą oraz kanał ssący z możliwością podłączenia do drenu ssaka | Tak |  |
|  | Minimum 3 programowalne przyciski na rękojeści, odpowiedzialne za sterowanie jej pracą (oscylacja, praca ciągła - obrotowa: przód / tył) | Tak |  |
|  | Przełącznik uruchamiający ssanie w formie dźwigni nie zasłaniającej przycisków sterujących | Tak |  |
|  | Praca dźwigni ssania w zakresie 0-100% | Tak |  |
|  | Rękojeść wyposażona w silnik bezszczotkowy (nie wymagający smarowania) | Tak |  |
|  | Urządzenie wodoodporne (zabezpieczenie wtyku elektrycznego dedykowanym zamknięciem) | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
|  | POMPA ARTROSKOPOWA | Tak |  |
|  | Pompa dwurolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem | Tak |  |
|  | Menu pompy w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym) | Tak |  |
|  | Dreny w postaci szybko montowanych kaset | Tak |  |
|  | Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia kaset dziennych | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia minimum 160 stopni, przekątna minimum 6,5 cala, rozdzialczość minimum 640 x 480, skala kolorów: minimum 16-bitowy | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego | Tak |  |
|  | Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników | Tak |  |
|  | Minimum 4 prekonfgurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy | Tak |  |
|  | Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzętu (optyki i płaszcza) | Tak |  |
|  | Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy | Tak |  |
|  | Zakres ciśnienia: minimum 0-150mmHg z możliwością regulacji minimum co 5 mmHg | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia ≤ 1% | Tak |  |
|  | Możliwość zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem | Tak |  |
|  | Przepływ 0-100% z możliwością regulacji minimum co 10% | Tak |  |
|  | Funkcja opróżniania stawu | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia zasilania dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za pomocą minimum 2 gniazd, wyjścia zasilania sieciowego AC 240V | Tak |  |
|  | MEDYCZNY WÓZEK APARATUROWY | Tak |  |
|  | Wózek aparaturowy z atestem medycznym | Tak |  |
|  | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | Tak |  |
|  | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm | Tak |  |
|  | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami | Tak |  |
|  | W komplecie/ zestawie: | Tak |  |
|  | Uchwyt na głowicę kamery | Tak |  |
|  | Możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka | Tak |  |
|  | Uchwyt dla pompy artroskopowej | Tak |  |
|  | Wieszak na worki z płynem do irygacji | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności użuwania dodatkowych przedłużaczy | Tak |  |
|  | Ramię wózka umieszczone centralnie o dł.650 mm | Tak |  |
|  | Możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach | Tak |  |
|  | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | Tak |  |
|  | OPTYKA ARTROSKOPOWA - 30' (4 szt.) | Tak |  |
|  | Pole widzenia: 30' | Tak |  |
|  | Średnica 4.00mm | Tak |  |
|  | Długość robocza 140mm | Tak |  |
|  | Technologia soczewek asferycznych minimalizujących zniekształcenia optyczne i zmniejszające efekt rybiego oka | Tak |  |
|  | Zintegrowany układ oświetlający wykorzystujący włókna światłowodowe | Tak |  |
|  | Szkło szafirowe na czole optyki | Tak |  |
|  | Spajane laserowo krawędzie części czołowej optyki | Tak |  |
|  | Optyki autoklawowalne | Tak |  |
|  | OPTYKA ARTROSKOPOWA - 70' (1 szt.) | Tak |  |
|  | Pole widzenia: 70' | Tak |  |
|  | Średnica 4.00mm | Tak |  |
|  | Długość robocza 140mm | Tak |  |
|  | Technologia soczewek asferycznych minimalizujących zniekształcenia optyczne i zmniejszające efekt rybiego oka | Tak |  |
|  | Zintegrowany układ oświetlający wykorzystujący włókna światłowodowe | Tak |  |
|  | Szkło szafirowe na czole optyki | Tak |  |
|  | Spajane laserowo krawędzie części czołowej optyki | Tak |  |
|  | Optyki autoklawowalne | Tak |  |
|  | ŚWIATŁOWÓD - (4 szt) | Tak |  |
|  | Kompatybilny z torami wizyjnymi o wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
|  | Światłowód w przezroczystej osłonie (umożliwiającej ocenę jego stopnia zużycia) | Tak |  |
|  | Końcówka światłowodu łączona z optyką za pomocą gwintowanego pierścienia, stanowiącego część światłowodu | Tak |  |
|  | Wymiary światłowodu: minimum 5mm x 3m | Tak |  |
|  | KASETA DO STERYLIZACJI OPTYK ARTROSKOPOWYCH - (6 szt) | Tak |  |
|  | Kaseta kompatybilna z oferowanymi optykami | Tak |  |
|  | KASETA DO STERYLIZACJI RĘKOJEŚCI SHAVERA - (2 szt.) | Tak |  |
|  | Kaseta kompatybilna z oferowaną rękojeścią | Tak |  |
|  | KANIULA Z OBTURATOREM - (4 kpl.) | Tak |  |
|  | 5.8mm kaniula artroskopowa, 2 zawory obrotowe, Speed-Lock™ | Tak |  |
|  | Obturator ołówkowy do kaniuli 5.8mm, Speed-Lock™ | Tak |  |
|  | NARZĘDZIA DO ARTROSKOPII | Tak |  |
|  | Kleszcze Conquest™ 3.4mm 0° - typu "Straight Big Bite" - 4 szt. | Tak |  |
|  | 5.0mm haczyk artroskopowy -3 szt. | Tak |  |
|  | Kleszcze Conquest™ 3.4mm 45° - wygięty w lewo -1 szt. | Tak |  |
|  | Kleszcze Conquest™ 3.4mm 45° wygięty w prawo -1 szt. | Tak |  |
|  | Wycinak obrotowy prawy 90°, 3,4 mm -1 szt. | Tak |  |
|  | Wycinak obrotowy lewy 90°, 3,4 mm -1 szt. | Tak |  |
|  | Mikronożyczki, 2,7 mm -1 szt. | Tak |  |
|  | Chwytak, 3,4 mm -1 szt. | Tak |  |
|  | Chwytak do tkanek miękkich (120 mm), 4,0 mm -1 szt. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.36 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |