Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy: postępowania pn. Zakup sprzętu medycznego - znak ZP/2501/87/25

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Aparat KTG z wyposażeniem

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej z monitoringiem matki | Tak |  |
|  | Aparat służący do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji czynności serca płodu oraz parametrów życiowych matki. Metoda pomiarowa FHR - ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny. Metoda pomiarowa Toco -tensometryczna. Pomiar parametrów życiowych matki: NIBP, SpO2, TEMP, EKG, HR/PR | Tak |  |
|  | Aparat służący do monitorowania zarówno ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej. Weryfikacja nakładających się sygnałów podczas monitorowania bliźniąt oraz weryfikacja nakładających się sygnałów tętna płodu i tętna matki | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w Inteligentny algorytm, który rozwiązuje problem podwajania i zmniejszania tętna. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję inwazyjnego monitorowania bezpośredniego (DECG) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ruchów płodu za pomocą znacznika | Tak |  |
|  | Możliwe monitorowanie ruchów płodu automatycznie | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej. | Tak |  |
|  | Zapis tętna matki z głowicy TOCO (MHR) | Tak |  |
|  | Komputerowa analiza zapisu KTG w języku polskim. Obliczanie zmienności długoterminowej LTV [bpm], krótkoterminowej STV [ms], ilości akceleracji, deceleracji, skurczów. | Tak |  |
|  | Kompaktowa obudowa aparatu, waga ≤8.0 kg, możliwość zamocowania aparatu na ścianie oraz na wózku jednym, możliwość zawieszenia głowic na uchwytach przy aparacie | Tak |  |
|  | Obsługa aparatu za pomocą ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Ekran składany z możliwością regulacji pochylenia ekranu 0-60 [stopni] | Tak |  |
|  | Dotykowy Ekran LCD kolorowy o przekątnej powyżej 15 cali, rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 [px], możliwość regulacji jasności monitora, interfejs w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany trybu prezentacji danych - min. 3 tryby | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na kolorowym, dotykowym ekranie jednocześnie trendów (FHR, TOCO, SpO2, MECG, MHR) oraz wartości numerycznych (FHR, TOCO, SpO2, MHR). | Tak |  |
|  | Wskaźnik jakości sygnału, stanu naładowania baterii (w przypadku korzystania z zasilania bateryjnego) | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości podstawowej TOCO (5,10, 15, 20 jednostek) | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia skali wyświetlania trendów FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm]. | Tak |  |
|  | Wyświetlany zakres sygnału TOCO: 0-100 [%] | Tak |  |
|  | Głowice Cardio wodoodporne, min. 12 kryształowe, stopień ochrony IP68 | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru FHR z głowicy Cardio 50-240 [bpm], dokładność pomiaru FHR z głowicy Cardio +/- 1 bpm | Tak |  |
|  | Częstość powtarzania ≥2 kHz | Tak |  |
|  | Głowica Cardio o częstotliwości 1,0 [MHz] | Tak |  |
|  | Natężenie emitowanej fali US ≤ 3,5 mW/cm2 | Tak |  |
|  | Głowice TOCO wodoodporne, stopień ochrony IP68 | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru TOCO: 0 - 100 [%], błąd nieliniowości głowicy TOCO ≤ 10 [%] | Tak |  |
|  | Automatyczne i manualne zerowanie TOCO | Tak |  |
|  | Jednakowe gniazda przetworników (głowic). Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu | Tak |  |
|  | Wprowadzanie i wydruk notatek. Możliwość samodzielnej konfiguracji notatek. | Tak |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny. Widoczny na ekranie znacznik pojawienia się alarmu bradykardii i tachykardii | Tak |  |
|  | Ustawienia zakresu alarmu dla bradykardii i tachykardii. Ustawienia dolnego progu i górnego progu z krokiem 5 [bpm] | Tak |  |
|  | Ustawienie opóźnienia alarmu bradykardii, tachykardii oraz utraty sygnału, ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym w zakresie 0-300 [s] | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia dźwięku alarmu na czas 1, 2, 3 [min] oraz na stałe. | Tak |  |
|  | Historia alarmów z informacją o czasie i przyczynie pojawienia się alarmu wyświetlana na ekranie | Tak |  |
|  | Funkcja ciągłego monitorowania przez 24 godziny. Zapis w archiwum całego badania z możliwością odtworzenia na ekranie wykresów oraz wydruku na drukarce termicznej z szybką prędkością (min. 18,5 [mm / sek]) | Tak |  |
|  | Pamięć archiwum min. 5000h zapisów z możliwością zwiększenia pamięci poprzez zapis na urządzeniu przenośnym typu pendrive. Funkcja automatycznego wyszukiwania archiwalnego zapisu na podstawie wprowadzonego ID pacjenta lub nazwy | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu badań na przenośnej pamięci typu pendrive | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna w rozdzielczości 200 dpi. Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min], duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 18.5 mm/sek | Tak |  |
|  | W przypadku braku papieru w drukarce lub otwarcia szuflady automatyczny dodruk brakujących danych po włożeniu papieru i zamknięciu szuflady. Pamięć w buforze min. 60 [min] | Tak |  |
|  | Kompatybilność drukarki z papierem o szerokości 150 oraz 152 [mm]. Wydruk na papierze typu składanka Z. Drukarka kompatybilna ze skalą FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm] | Tak |  |
|  | Funkcja wydruku na papierze termicznym informacji o badaniu: ID oraz nazwa pacjenta, wiek ciążowy, trend FHR oraz TOCO, trend AFM lub znacznik AFM, ruch płodu ze znacznika ruchów płodu, znacznik zdarzeń, symbol automatycznego i ręcznego zerowania TOCO, data badania, ustawiona prędkość druku, Offset FHR2, Offset FHR3 | Tak |  |
|  | Gniazdo sieciowe RJ45, gniazdo USB, gniazdo HDMI, złącze DB-9 lub DB-15 | Tak |  |
|  | Współpraca z systemami nadzoru okołoporodowego firmy oferowanego urządzenia | Tak |  |
|  | Współpraca z telemetrią płodową o zasięgu obu głowic cardio min. 100 metrów | Tak |  |
|  | Wbudowany litowo-jonowy akumulator zapewniający ciągłą pracę bez zasilania sieciowego przez min. 2 godziny | Tak |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł Wi-fi | Tak |  |
|  | Wskaźniki na ekranie: alarm, ładowanie akumulatora, zasilanie sieciowe | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu aparatu: 3 szt. papieru do drukarki termicznej o szerokości 150 [mm], 3x pas do KTG, żel, akumulator, głowica US - 2 szt., głowica TOCO 1 szt., mankiet i przewód NIBP - 1 szt., przewód EKG - 1 szt., czujnik SpO2 1 szt., czujnik TEMP 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek do aparatu z szufladami oraz blokadą kół. | Tak |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie - telemetria płodowa | Tak |  |
|  | Przetworniki Cardio i Toco w postaci nadajników bez przewodów | Tak |  |
|  | Przetworniki wyposażone w 2-kolorowy wyświetlacz OLED | Tak |  |
|  | Współpraca z zaoferowanym kardiotokografem | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy Cardio | Tak |  |
|  | Stacja bazowa | Tak |  |
|  | Antena wbudowana w stację bazową | Tak |  |
|  | Swoboda ruchu dla pacjenta w trakcie monitoringu | Tak |  |
|  | Możliwość dokowania i ładowania głowic w dowolnym porcie stacji bazowej | Tak |  |
|  | Ilość kryształów w przetwornikach radiowych US ≥ 12 | Tak |  |
|  | Zasięg przetworników ≥ 110 metrów. | Tak |  |
|  | Wodoodporność przetworników Cardio i Toco min. IPX8 | Tak |  |
|  | Wskaźnik zasięgu oraz stanu naładowania baterii. | Tak |  |
|  | Czas pracy przetworników Toco i Cardio przy w pełni naładowanych akumulatorach min. 17 godz. | Tak |  |
|  | Sonda Cardio o częstotliwości 1MHz | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu: głowice Cardio – 2 szt., głowica Toco – 1 szt. | Tak |  |
|  | Telemetria współpracująca z oferowanym aparatem KTG | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |