[image: image1.png]Mazowsze.

serce Polski




[image: image2.png]1985 - 2025



                                                                                                                                              

Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy: postępowania pn. Zakup sprzętu medycznego- powtórzenie - znak ZP/2501/87.1/25                                                                                                                                       
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Przedmiot przetargu: Aparat KTG z wyposażeniem
Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

	Lp.
	 Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia     
	Wymóg /wartość           graniczna
	Wymagany opis
spełnienia wymogu

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025
	Tak
	

	2. 
	Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej z monitoringiem matki
	Tak
	

	3. 
	Aparat służący do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji czynności serca płodu oraz parametrów życiowych matki. Metoda pomiarowa FHR - ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny. Metoda pomiarowa Toco -tensometryczna. Pomiar parametrów życiowych matki: NIBP, SpO2, TEMP, EKG, HR/PR
	Tak
	

	4. 
	Aparat służący do monitorowania zarówno ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej. Weryfikacja nakładających się sygnałów podczas monitorowania bliźniąt oraz weryfikacja nakładających się sygnałów tętna płodu i tętna matki
	Tak
	

	5. 
	Aparat wyposażony w Inteligentny algorytm, który  rozwiązuje problem podwajania i zmniejszania tętna.
	Tak
	

	6. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję inwazyjnego monitorowania bezpośredniego  (DECG)
	Tak
	

	7. 
	Możliwość rozbudowy o monitorowanie ruchów płodu za pomocą znacznika 
	Tak
	

	8. 
	Możliwe monitorowanie ruchów płodu  automatycznie
	Tak
	

	9. 
	Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej.
	Tak
	

	10. 
	Zapis tętna matki z głowicy TOCO (MHR)
	Tak
	

	11. 
	Komputerowa analiza zapisu KTG w języku polskim. Obliczanie zmienności długoterminowej LTV [bpm], krótkoterminowej STV [ms], ilości akceleracji, deceleracji, skurczów. 
	Tak
	

	12. 
	Kompaktowa obudowa aparatu,  waga ≤8.0 kg, możliwość zamocowania aparatu na ścianie oraz na wózku jednym, możliwość zawieszenia głowic na uchwytach przy aparacie
	Tak
	

	13. 
	Obsługa aparatu za pomocą ekranu dotykowego
	Tak
	

	14. 
	Ekran składany z możliwością regulacji pochylenia ekranu 0-60 [stopni]
	Tak
	

	15. 
	Dotykowy Ekran LCD kolorowy o przekątnej powyżej 15 cali, rozdzielczość ekranu 1920 x 1080  [px], możliwość regulacji jasności monitora, interfejs w języku polskim
	Tak
	

	16. 
	Możliwość zmiany trybu prezentacji danych - min. 3 tryby
	Tak
	

	17. 
	Wyświetlanie na kolorowym, dotykowym ekranie jednocześnie trendów (FHR, TOCO, SpO2, MECG, MHR) oraz wartości numerycznych (FHR, TOCO, SpO2, MHR).
	Tak
	

	18. 
	Wskaźnik jakości sygnału, stanu naładowania baterii (w przypadku korzystania z zasilania bateryjnego)
	Tak
	

	19. 
	Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości podstawowej TOCO (5,10, 15, 20 jednostek) 
	Tak
	

	20. 
	Możliwość ustawienia skali wyświetlania trendów FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm].
	Tak
	

	21. 
	Wyświetlany zakres sygnału TOCO: 0-100 [%]
	Tak
	

	22. 
	Głowice Cardio wodoodporne, min. 12 kryształowe, stopień ochrony IP68
	Tak
	

	23. 
	Zakres pomiaru FHR z głowicy Cardio 50-240 [bpm], dokładność pomiaru FHR z głowicy Cardio +/- 2 bpm
	Tak
	

	24. 
	Częstość powtarzania ≥2 kHz
	Tak
	

	25. 
	Głowica Cardio o częstotliwości 1,0 [MHz]
	Tak
	

	26. 
	Natężenie emitowanej fali US ≤ 3,5 mW/cm2
	Tak
	

	27. 
	Głowice TOCO wodoodporne, stopień ochrony IP68
	Tak
	

	28. 
	Zakres pomiaru TOCO: 0 - 100 [%], błąd nieliniowości głowicy TOCO ≤ 10 [%]
	Tak
	

	29. 
	Automatyczne i manualne zerowanie TOCO
	Tak
	

	30. 
	Jednakowe gniazda przetworników (głowic). Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika
	Tak
	

	31. 
	Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu
	Tak
	

	32. 
	Wprowadzanie i wydruk notatek. Możliwość samodzielnej konfiguracji notatek.
	Tak
	

	33. 
	Alarm dźwiękowy i wizualny. Widoczny na ekranie znacznik pojawienia się alarmu bradykardii i tachykardii
	Tak
	

	34. 
	Ustawienia zakresu alarmu dla bradykardii i tachykardii. Ustawienia dolnego progu i górnego progu z krokiem 5 [bpm]
	Tak
	

	35. 
	Ustawienie opóźnienia alarmu bradykardii, tachykardii oraz utraty sygnału, ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym w zakresie 0-300 [s]
	Tak
	

	36. 
	Możliwość wyłączenia dźwięku alarmu na czas 1, 2, 3 [min] oraz na stałe.
	Tak
	

	37. 
	Historia alarmów z informacją o czasie i przyczynie pojawienia się alarmu wyświetlana na ekranie 
	Tak
	

	38. 
	Funkcja ciągłego monitorowania przez 24 godziny. Zapis w archiwum całego badania z możliwością odtworzenia na ekranie wykresów oraz wydruku na drukarce termicznej z szybką prędkością (min. 18,5 [mm / sek])
	Tak
	

	39. 
	Pamięć archiwum min. 5000h zapisów z możliwością zwiększenia pamięci poprzez zapis na urządzeniu przenośnym typu pendrive. Funkcja automatycznego wyszukiwania archiwalnego zapisu na podstawie wprowadzonego ID pacjenta lub nazwy
	Tak
	

	40. 
	Możliwość zapisu badań na przenośnej pamięci typu pendrive
	Tak
	

	41. 
	Wbudowana drukarka termiczna w rozdzielczości 200 dpi. Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min], duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 18.5 mm/sek
	Tak
	

	42. 
	W przypadku braku papieru w drukarce lub otwarcia szuflady automatyczny dodruk brakujących danych po włożeniu papieru i zamknięciu szuflady. Pamięć w buforze min. 60 [min]
	Tak
	

	43. 
	Kompatybilność drukarki z papierem o szerokości 150 oraz 152 [mm]. Wydruk na papierze typu składanka Z. Drukarka kompatybilna ze skalą FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm]
	Tak
	

	44. 
	Funkcja wydruku na papierze termicznym informacji o badaniu: ID oraz nazwa pacjenta, wiek ciążowy, trend FHR oraz TOCO, trend AFM lub znacznik AFM, ruch płodu ze znacznika ruchów płodu, znacznik zdarzeń, symbol automatycznego i ręcznego zerowania TOCO, data badania, ustawiona prędkość druku, Offset FHR2, Offset FHR3
	Tak
	

	45. 
	Gniazdo sieciowe RJ45, gniazdo USB, gniazdo HDMI, złącze DB-9 lub DB-15
	Tak
	

	46. 
	Współpraca z systemami nadzoru okołoporodowego firmy oferowanego urządzenia
	Tak
	

	47. 
	Współpraca z telemetrią płodową o zasięgu obu głowic cardio min. 100 metrów
	Tak
	

	48. 
	Wbudowany litowo-jonowy akumulator zapewniający ciągłą pracę bez zasilania sieciowego przez min. 2 godziny
	Tak
	

	49. 
	Wbudowana karta sieciowa
	Tak
	

	50. 
	Wbudowany moduł Wi-fi
	Tak
	

	51. 
	Wskaźniki na ekranie: alarm, ładowanie akumulatora, zasilanie sieciowe
	Tak
	

	52. 
	Na wyposażeniu aparatu: 3 szt. papieru do drukarki termicznej o szerokości 150 [mm], 3x pas do KTG, żel, akumulator, głowica US - 2 szt., głowica TOCO 1 szt., mankiet i przewód NIBP - 1 szt., przewód EKG - 1 szt., czujnik SpO2 1 szt., czujnik TEMP 1 szt.
	Tak
	

	53. 
	Wózek do aparatu z szufladami oraz blokadą kół.
	Tak
	

	54. 
	Dodatkowe wyposażenie - telemetria płodowa
	Tak
	

	55. 
	Przetworniki Cardio i Toco w postaci nadajników bez przewodów
	Tak
	

	56. 
	Przetworniki wyposażone w 2-kolorowy wyświetlacz OLED
	Tak
	

	57. 
	Współpraca z zaoferowanym kardiotokografem
	Tak
	

	58. 
	Możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy Cardio 
	Tak
	

	59. 
	Stacja bazowa 
	Tak
	

	60. 
	Antena wbudowana w stację bazową
	Tak
	

	61. 
	Swoboda ruchu dla pacjenta w trakcie monitoringu
	Tak
	

	62. 
	Możliwość dokowania i ładowania głowic w dowolnym porcie stacji bazowej
	Tak
	

	63. 
	Ilość kryształów w przetwornikach radiowych US ≥  12
	Tak
	

	64. 
	Zasięg przetworników ≥ 110 metrów.
	Tak
	

	65. 
	Wodoodporność przetworników Cardio i Toco min. IPX8
	Tak
	

	66. 
	Wskaźnik zasięgu oraz stanu naładowania baterii.
	Tak
	

	67. 
	Czas pracy przetworników Toco i Cardio przy w pełni naładowanych akumulatorach min. 17 godz. 
	Tak
	

	68. 
	Sonda Cardio o częstotliwości 1MHz 
	Tak
	

	69. 
	Na wyposażeniu: głowice Cardio – 2 szt.,  głowica Toco – 1 szt.
	Tak
	

	70. 
	Telemetria współpracująca z oferowanym aparatem KTG 
	Tak
	

	Inne wymagania

	71. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.
	Tak
	

	72. 
	Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe
	Tak
	

	73. 
	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
	Tak
	

	74. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta
	Tak
	

	75. 
	Paszport techniczny
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Okres gwarancji min.24 miesiące.
	Tak
	

	2. 
	Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.
	Tak
	

	3. 
	W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku.
	Tak
	

	4. 
	Zapewniony serwis pogwarancyjny
	Tak
	

	5. 
	Okres zagwarantowania dostępności części  zamiennych minimum 10 lat
	Tak
	


