Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy: postępowania pn. Zakup sprzętu medycznego- powtórzenie - znak ZP/2501/87.1/25

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Histeroskop 4,0

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Histeroskop Bettocchi o śr. 6,5 mm: płaszcz zewnętrzny histeroskopu o śr. 6,5 mm; rotacyjny, z jednym zaworem;ciągły przepływem, długość robocza: 192 mm; przekrój owalny + płaszcz wewnętrzny z kanałem narzędziowym 5Ch – 1 zestaw | Tak |  |
|  | Optyka HD+ 4K typu Hopkins; ø 4,0 mm; 30°, dł. robocza: 302 mm + osłonka, oznakowanie DATA-MATRIX – 1 szt. | Tak |  |
|  | Płaszcz histeroskopowy jednorazowy na optykę ø 4,0mm, dł.=300-302mm:- sterylny, jednorazowego użytku wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego: poliuretanu medycznego o grubości 0,07mm, kanał roboczy: 5-7 Ch, gwarantuje sterylność optyki i kamery - 1 szt. | Tak |  |
|  | Światłowód ø3,5 mm, dł. 230 cm + adaptery do źródła światła i optyki – 1 szt. | Tak |  |
|  | Nożyczki histeroskopowe 5Ch; giętkie; dł. robocza 340 mm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Kleszczyki histeroskopowe biopsyjne 5Ch; giętkie; dł. robocza 340 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kleszczyki histeroskopowe typu Aligator 5Ch; giętkie; dł. robocza 340 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kleszczyki histeroskopowe chwytająco-biopsyjne 5Ch; giętkie; dł. robocza 340 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kosz do przechowywania i sterylizacji sprzętu histeroskopowego, wykonany z siatki metalowej, z pokrywą i matą silikonową – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kosz do przechowywania i sterylizacji optyki z uchwytami silikonowymi, wymiary: 460 x 80 x 52 mm – 1 szt. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Dostawa i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |