Załącznik nr 2a- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Pakiet 6

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Aparat do drenażu limfatycznego

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
| Aparat do masażu uciskowego |  |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy minimum 5.7“ ułatwiający sterowanie aparatem | Tak |  |
|  | Zakres ciśnienia min. 20 -160 mmHg | Tak |  |
|  | Gradient 0 -100% płynna regulacja | Tak |  |
|  | Dokładnie opisane sekwencje programów do rehabilitacji i do medycyny estetycznej | Tak |  |
|  | Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi - minimum 15 | Tak |  |
|  | Dokładne dane do każdej jednostki zabiegowej takie jak częstotliwość, metodyka wykonania zabiegu, sugerowane ciśnienie, zalecenia i uwagi. | Tak |  |
|  | Gotowe sekwencje programów zabiegowych | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania minimum 100 własnych programów użytkownika | Tak |  |
|  | Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory | Tak |  |
|  | Regulacja prędkości nadmuchiwania aplikatora | Tak |  |
|  | Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie | Tak |  |
|  | Spodnie 24- komorowe | Tak |  |
|  | Aplikatory (mankiety): Mankiet na nogę – 10 komór, 2szt Poszerzacz do mankietów, 2szt Mankiet na rękę – 8 komór, 1szt Stolik pod aparat, 1szt | Tak |  |
|  | Waga sterownika 7,5 kg +/-3% | Tak |  |
|  | Czas trwania terapii do 99 minut | Tak |  |
|  | Złącze umożliwiające łatwą i szybką wymianę aplikatorów | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja aplikatora przez aparat | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia poszczególnych komór w aplikatorze | Tak |  |
|  | Komory łuskowo zachodzące na siebie | Tak |  |
|  | Elektroniczny system kontroli ucisku | Tak |  |
|  | Automatyczne opróżnianie aplikatorów po zakończonym zabiegu | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |