Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu – Materace przeciwodleżynowe o nośności powyżej 150 kg - szt. 2

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 lub nowszy | Tak |  |
|  | Materac aktywny, do terapii wszystkich stopni odleżyn dla pacjentów | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie mechaniczne materaca: min. 300 kg | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie terapeutyczne: min. 260 kg. | Tak |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia – system 1:3 | Tak |  |
|  | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | Tak |  |
|  | Materac zbudowany z min. 20 komór tzw. rurowych, poprzecznych wykonanych z poliuretanu, o wysokości min. 20 cm. | Tak |  |
|  | Komory materaca w kształcie proste (prostokątne). z tzw. funkcją komory nad komorą, tzn. spodnia warstwa komory o wysokości ok. 10 cm pozostaje stale wypełniona powietrzem a górna warstwa pracuje niezależnie. | Tak |  |
|  | Komory pojedynczo wymienne, dodatkowo na wyposażeniu materaca 4 sztuki automatycznych szybkozłączek w celu prowadzenia tzw. terapii bezdotykowej odleżyn (możliwość łatwego wypinania komór - materac po ich wypięciu zachowuje szczelność). | Tak |  |
|  | Wymiary materaca 85 x 200cm (±5cm) | Tak |  |
|  | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał), posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania) | Tak |  |
|  | Pokrowiec materaca okalający materac przeciwodleżynowy, posiadający w dnie materaca taśmy/pasy dla zespolenia go z konstrukcją łóżka. | Tak |  |
|  | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac, posiadające zamknięcie transportowe. | Tak |  |
|  | Materac z funkcją transportową. | Tak |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający (paroprzepuszczalny), wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących, odporny na pranie, suszenie i prasowanie w temperaturze do 95°C. | Tak |  |
|  | Pokrowiec odpinany na zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania, z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem, z powłoką bakteriobójczą, przeciwgrzybiczną | Tak |  |
|  | Pompa z automatycznym doborem ciśnienia oraz czasu pracy trybu zmiennego wg. stopnia odleżyny. | Tak |  |
|  | Panel pompy opisany w języku polskim. | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Tryby pracy: zmiennociśnieniowy (terapeutyczny), stałociśnieniowy (terapeutyczny), maksymalnego wypełnienia (pielęgnacyjny) z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po ≤ 30 minutach | Tak |  |
|  | Do wyboru czas cyklu: 10, 15, 20, 25 minut | Tak |  |
|  | Tryby pracy skrótowe; siedzący, pielęgnacyjny, kardiologiczny, pulsacyjny | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola bezpiecznego poziomu ciśnienia z funkcją autokorekty | Tak |  |
|  | Funkcja manualnej korekty dla automatycznego wyboru wartości ciśnienia w materacu w zakresie 10 - 45 mmHg | Tak |  |
|  | Funkcja manualnej korekty dla automatycznego wyboru wartości wyboru czasu cyklu: 10, 15, 20, 25 minut | Tak |  |
|  | Pamięć ustawień | Tak |  |
|  | Tryb serwisowy umożliwiający testowanie podstawowych funkcji pompy | Tak |  |
|  | Minimum dwa silniki tłoczące powietrze w pompie | Tak |  |
|  | Alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu w materacu | Tak |  |
|  | Alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego | Tak |  |
|  | Alarm przeglądu serwisowego | Tak |  |
|  | Licznik godzin pracy | Tak |  |
|  | Uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka | Tak |  |
|  | Funkcja blokowania i odblokowywania panelu sterowania | Tak |  |
|  | Przewód zasilający odłączalny, o dł. min.450 cm | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny