Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Aparat EKG – szt.3

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Dotykowy ekran min. 12,1 cali True Color (24 bpp 16.7 M kolorów) o rozdzielczości 1280 x 800 px. | Tak |  |
|  | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): - przejście w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. - automatyczne wyłączenie urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. - płynna regulacja jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nie skokowa). | Tak |  |
|  | Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny | Tak |  |
|  | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. | Tak |  |
|  | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY | Tak |  |
|  | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: - sygnału dźwiękowego, - ikony na wyświetlaczu, - diody LED. | Tak |  |
|  | Taca na papier mieszcząca 42 metry bieżące papieru w jednym arkuszu | Tak |  |
|  | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie | Tak |  |
|  | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie papieru perforowanego składanego o wymiarach: długość 280 mm ± 0.2 m; szerokość 210 mm ± 0.5 mm oraz długość 280 mm ± 0.2 mm; szerokość 214,5 mm ± 0.5 mm. Wykrywanie znacznika perforacji. | Tak |  |
|  | Składniki do wyboru raportu co najmniej: - informacje o pacjencie - data i godzina wykonania badania - rodzaj i długość badania - login wykonującego bada - odprowadzenia EKG - sugerowana interpretacja - pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG - mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST - wstęga rytmu w badaniu EKG - tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG - uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG - pole podsumowania - oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) | Tak |  |
|  | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: - tętno, - imię i nazwisko pacjenta, - identyfikator pacjenta, - godzina, - wskaźnik naładowania baterii, - powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, - zapis krzywych EKG, - ciśnienie krwi, - waga i wzrost pacjenta, - oznaczenia elektrod, - ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, - asystent podłączenia elektrod, - wskazanie odłączenia elektrod, - login wykonującego badanie, - wizualna prezentacja poziomu odcinka ST w formie wykresów kołowych. | Tak |  |
|  | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji | Tak |  |
|  | Dodawanie własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania | Tak |  |
|  | Przenoszenie wykonanych badań pomiędzy pacjentami. | Tak |  |
|  | Ponowny wydruk badania zapisanego w pamięci urządzenia z użyciem innych ustawień drukowania. | Tak |  |
|  | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | Tak |  |
|  | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału | Tak |  |
|  | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 | Tak |  |
|  | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 | Tak |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 | Tak |  |
|  | Funkcja ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | Tak |  |
|  | 10 fizycznych odprowadzeń | Tak |  |
|  | 12 kanałów EKG | Tak |  |
|  | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. | Tak |  |
|  | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) | Tak |  |
|  | Wybór formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera. | Tak |  |
|  | Ustawianie zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | Tak |  |
|  | W trybie ręcznym drukowanie układu co najmniej: 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. | Tak |  |
|  | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł SAEC | Tak |  |
|  | W trybie Rytm: zapis co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego EKG | Tak |  |
|  | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3200 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników. | Tak |  |
|  | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. | Tak |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer | Tak |  |
|  | Zestawy filtrów w trybie Auto: - predefiniowany zestaw - automatyczny dobór filtrów. - możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów Możliwość wyłączenie filtrów | Tak |  |
|  | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. | Tak |  |
|  | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. | Tak |  |
|  | Możliwość ponownego filtrowania sygnału | Tak |  |
|  | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | Tak |  |
|  | Kabel pacjenta składający się z modułu sterującego z wbudowanym przyciskiem wykonania badania | Tak |  |
|  | Dwie niezależne wiązki kabli wpinane do modułu pacjenta - 6 odprowadzeń przedsercowych - 4 odprowadzenia kończynowe | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz | Tak |  |
|  | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity | Tak |  |
|  | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa | Tak |  |
|  | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym: min. 420 raportów | Tak |  |
|  | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 1,5 godziny | Tak |  |
|  | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 3,5 godzin | Tak |  |
|  | Czas ładowania: max. 4 godziny | Tak |  |
|  | Wbudowane fabrycznie minimum 4 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru 3 formaty. | Tak |  |
|  | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | Tak |  |
|  | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | Tak |  |
|  | Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej,Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745,Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). | Tak |  |
|  | W zestawie dedykowany stolik jezdny do urządzenia | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny