ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu – Materace przeciwodleżynowye – szt. 24

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 lub nowszy | Tak |  |
|  | Materac wraz z pompą i układem sterowania, pochodzący z produkcji seryjnej. Komplet urządzeń oznaczony w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyrobu. | Tak |  |
|  | Materac przeznaczony do profilaktyki i wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. | Tak |  |
|  | System pracy zmiennociśnieniowy (terapeutyczny) co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb stałociśnieniowy (terapeutyczny) lub tryb maksymalnego wypełnienia (pielęgnacyjny) z automatycznym powrotem do pierwotnych ustawień po ≤ 30 min . | Tak |  |
|  | Materac o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 200cm x 85cm x 18 cm (± 2,0 cm). | Tak |  |
|  | Materac do bezpośredniego układania na leżu łóżka szpitalnego, nie wymaga materaca spodniego gąbkowego. | Tak |  |
|  | Materac wyposażony w automatyczną funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta realizowanych z poziomu panelu sterowania pompy. | Tak |  |
|  | Czas rotacji regulowany w zakresie od 5 do 240 minut modułem nie większym niż 5 minut. | Tak |  |
|  | Rotacja realizowana w trybie zmiennociśnienieniowym, stałociśnieniowym i pielęgnacyjnym. | Tak |  |
|  | Materac zbudowany z ponad 20 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 2 komór wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta. Wszystkie komory materaca wykonane z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. | Tak |  |
|  | Materac zbudowany z trzech warstw: - górnej, pneumatycznej zmiennociśnieniowej - środkowej wykonanej z pianki PU - spodniej warstwy pneumatycznej, rotacyjnej | Tak |  |
|  | Komory materaca napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian w cyklu o regulowanym stałym czasie 12 minut . Ustawiany czas cyklu pracy na panelu pompy . | Tak |  |
|  | Materac z systemem owiewu powietrzem ciała (mikrootwory) pacjenta zapewniającym odpowiedni mikroklimat i zwiększającym komfort leżenia. | Tak |  |
|  | Materac z funkcją transportową. | Tak |  |
|  | Pompa materaca wyposażona w niezbędne regulatory i wskaźniki ustawień pracy pompy w języku polskim. | Tak |  |
|  | Pompa z blokadą panelu sterowania | Tak |  |
|  | Pompa z funkcją pamięci ustawień | Tak |  |
|  | Zakres ciśnienia pracy pompy: 15-60 mmHg | Tak |  |
|  | Pompa w wyświetlaczem LCD | Tak |  |
|  | Na wyświetlaczu LCD wyświetlane kody usterek: m.in. alarm awarii zasilania, alarm niskiego ciśnienia | Tak |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne: alarm braku właściwego ciśnienia, alarm braku zasilania, alarm awarii elektrozaworów, alarm awarii systemu. Możliwość wyciszenia alarmu dźwiękowego. | Tak |  |
|  | Klasa szczelności przed zalaniem i kurzem IP21. | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz. | Tak |  |
|  | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z tkaniny rozciągliwej dwukierunkowo, niepalnym, antygrzybicznym i antybakteryjnym, z możliwością mycia, prania i dezynfekcji w temp. do 95°C. Pokrowiec mocowany do materaca na suwak w celu łatwego zakładania i zdejmowania. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca – zawór CPR | Tak |  |
|  | Pompa z dwoma filtrami zewnętrznymi kapsułowymi | Tak |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min. 220 kg | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny