Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Ssak elektryczny– szt.2

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Ssak medyczny do profesjonalnych zastosowań szpitalnych | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna na 4 kółkach w tym min. 2 z blokadą | Tak |  |
|  | Pompa tłokowa bezolejowa i bezobsługowa. | Tak |  |
|  | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej. | Tak |  |
|  | Dwa porty ssące. | Tak |  |
|  | Dwa zbiorniki min. 1,5 litrowe z nietłukącego z tworzywa z podziałką, przeznaczone do sterylizacji, przystosowane do wkładów jednorazowych | Tak |  |
|  | Dwa zbiorniki bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Maksymalny przepływ nie mniejszy niż 89 l/min i nie większy niż 93 l/min | Tak |  |
|  | Maksymalne podciśnienie -90kPa | Tak |  |
|  | Głośność < 47dB | Tak |  |
|  | Panel przedni wyposażony w przyciski funkcyjne i manowakuometr . | Tak |  |
|  | Przycisk właczania/wyłączania na panelu przednim. | Tak |  |
|  | Gałka do zmiany podciśnienia i siły ssania. | Tak |  |
|  | Przełączanie z butli na butlę za pomocą przycisków znajdujących na panelu przednim. | Tak |  |
|  | Wybór pojemnika oznaczony na panelu przednim z podświetleniem. | Tak |  |
|  | Pedał do sterowania nożnego. | Tak |  |
|  | Przełącznik do wyboru trybu pracy pedału do sterowania nożnego: praca ciągła, praca przerywana | Tak |  |
|  | Panel sterujący na wysokości rąk z przyciskami sensorowymi. | Tak |  |
|  | Wieloobrotowy regulator podciśnienia | Tak |  |
|  | W zestawie filtr antybakteryjny, komplet drenów z łącznikiem | Tak |  |
|  | Przystosowany do stosowania wkładów jednorazowych typu Serres. | Tak |  |
|  | Wkłady jednorazowe typu Serres – po 10 szt. do każdego sska. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny