Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Defibrylator – szt.7

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: …................................................Rok produkcji: …...........................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia |  | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 |  | Tak |  |
|  | Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED. |  | Tak |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do terapii pacjentów w różnym wieku: - zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci – funkcja szybkiego przełączenia trybu pracy dorosły/dziecko (dedykowany przycisk lub przełącznik, bez konieczności otwierania menu ustawień). |  | Tak |  |
|  | Prezentacja danych na ekranie kolorowym LCD TFT o przekątnej min. 7 cali, rozdzielczość min. 800x480 pikseli. |  | Tak |  |
|  | Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej. |  | Tak |  |
|  | Poziomy energii: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,100,120,150,170,200J. |  | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii 150 J < 5 sekund. |  | Tak |  |
|  | Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund. |  | Tak |  |
|  | Czas uruchamiania defibrylatora z gotowością do podania wyładowania poniżej 15 sekund. |  | Tak |  |
|  | Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania. |  | Tak |  |
|  | Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji zewnętrznej: 25-250 Ohmów. |  | Tak |  |
|  | Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji wewnętrznej: 15-250 Ohmów. |  | Tak |  |
|  | Możliwość defibrylacji za pomocą łyżek zewnętrznych, wewnętrznych i elektrod jednorazowych. |  | Tak |  |
|  | Defibrylacja przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych. |  | Tak |  |
|  | Ustawianie poziomów energii przy pomocy dedykowanego pokrętła na płycie czołowej (przedniej) defibrylatora wraz z przypisanymi i nadrukowanymi wartościami energii dla każdej zmiany. |  | Tak |  |
|  | Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. |  | Tak |  |
|  | Zmiana wybranej energii na mniejszą lub większą za pomocą pokrętła po naładowaniu defibrylatora, a przed defibrylacją. Brak konieczności anulowania lub wyładowania defibrylatora. |  | Tak |  |
|  | Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. |  | Tak |  |
|  | Przyciski na płycie czołowej defibrylatora podpisane polskimi nazwami. |  | Tak |  |
|  | System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta. |  | Tak |  |
|  | Automatyczne rozładowanie energii w przypadku niewykonania defibrylacji – możliwość zaprogramowania czasu do rozładowania (30, 60 i 90 sekund). |  | Tak |  |
|  | Wskaźnik sprawności defibrylatora w formie wyświetlacza na przedniej ścianie urządzenia. |  | Tak |  |
|  | Czytelna sygnalizacja sprawności/niesprawności urządzenia na panelu czołowym, widoczna nawet przy wyłączonym urządzeniu. W przypadku wykrycia usterki dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa. |  | Tak |  |
|  | Na łyżkach zewnętrznych wbudowany kilkustopniowy wskaźnik jakości kontaktu z pacjentem. |  | Tak |  |
|  | Konfigurowalny czas wstrzymania alarmu: 1, 2, 3, 5, 10 min lub nieokreślny czas. |  | Tak |  |
|  | Głośność alarmów konfigurowalna – min. 5 poziomów. |  | Tak |  |
|  | Głośność poleceń konfigurowalna – min. 5 poziomów. |  | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany koloru krzywych na ekranie – min. 7 kolorów. |  | Tak |  |
|  | Kardiowersja |  | Tak |  |
|  | Wykonywanie kardiowersji za pomocą: - wielofunkcyjnych elektrod podłączonych do defibrylatora - wielofunkcyjnych elektrod lub łyżek zewnętrznych oraz 3/5 odprowadzeniowych elektrod monitorujących. |  | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów(następnych kroków) niezbędnych do wykonania kardiowersji. |  | Tak |  |
|  | Możliwość konfiguracji czy defibrylator po wykonanej kardiowersji ma pozostać w trybie kardiowersji lub przejść samoistnie w tryb defibrylacji. |  | Tak |  |
|  | Kardiowersja synchroniczna z załamkiem R zapisu EKG. W trybie kardiowersji strzałki nad załamkami R elektrokardiogramu. |  | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora informacji, że włączony jest tryb kardiowersji oraz podświetlany jest przycisk kardiowersji. |  | Tak |  |
|  | Tryb AED |  | Tak |  |
|  | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED – w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC. |  | Tak |  |
|  | Przycisk do przełączania z trybu dla dorosłych na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED. |  | Tak |  |
|  | Energia wyładowania 150J lub 170J lub 200 J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt. |  | Tak |  |
|  | W trybie AED – programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią do wyboru 150, 170, 200 J dla osoby dorosłej. |  | Tak |  |
|  | Analiza EKG oceniająca EKG pacjenta oraz jakość sygnału w celu określania czy defibrylacja jest wskazana oraz impedancję styku elektrod defibrylacyjnych. |  | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wskaźnika kontaktu ze skórą pacjenta w formie graficznej reprezentacji jakości kontaktu elektrod wielofunkcyjnych przy użyciu min. 3 kolorów. |  | Tak |  |
|  | W trybie AED możliwość wyświetlania krzywej pletyzmograficznej oraz monitorowanie SpO2 oraz tętna. |  | Tak |  |
|  | W trybie AED możliwość monitorowania CO2 oraz AwRR. |  | Tak |  |
|  | W przypadku niewskazanej defibrylacji możliwość konfiguracji czy defibrylator ma przejść w tryb monitorowania pacjenta czy przejść w tryb RKO z komunikatami głosowymi. |  | Tak |  |
|  | Algorytm analizy pozwalający uniknąć defibrylacji przy rytmach, którym najczęściej towarzyszy obecność tętna lub rytmach, przy których defibrylacja nie przyniosłaby korzyści. |  | Tak |  |
|  | Tryb EKG i arytmii |  | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG pacjenta za pomocą 3 lub 7 odprowadzeń |  | Tak |  |
|  | Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu. |  | Tak |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca we wszystkich trybach defibrylatora w zakresie min. 16 – 300 uderzeń na minutę dla osoby dorosłej oraz min. 16-350 uderzeń na minutę dla dziecka/niemowlęcia. |  | Tak |  |
|  | Wybór odprowadzenia z: elektrod EKG, łyżek defibrylacyjnych lub jednorazowych elektrod do defibrylacji stymulacji. |  | Tak |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: ¼x, ½x, 1x, 2x, 4x i automatyczna. |  | Tak |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora – CF. |  | Tak |  |
|  | CMRR dla sygnału EKG: min. 105dB. |  | Tak |  |
|  | Filtr EKG o częstotliwości sieci zasilającej 50 Hz lub 60 Hz. |  | Tak |  |
|  | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu zagrażających życiu (asystolia, migotanie komór, bradykardia, tachykardia). |  | Tak |  |
|  | Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca. |  | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie. |  | Tak |  |
|  | Złącze – wejście synchronizujące sygnał EKG z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta . |  | Tak |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: przewód EKG 3 odprowadzeniowy – 1 szt. |  | Tak |  |
|  | Stymulacja nieinwazyjna |  | Tak |  |
|  | Tryb pracy: stały oraz na żądanie. |  | Tak |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms. |  | Tak |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji min. Od 10mA do 200mA ze skokiem co 5mA. |  | Tak |  |
|  | Czas trwania impulsu: do wyboru przez użytkownika 20 lub 40 ms. |  | Tak |  |
|  | Częstość: od 30 imp./min do 180 imp./min ze skokiem co 10 imp./min. |  | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów(następnych kroków) niezbędnych do wykonania stymulacji pacjenta. |  | Tak |  |
|  | W komplecie elektrody jednorazowe do defibrylacji – 1szt. |  | Tak |  |
|  | Pomiar saturacji pacjenta – SpO2 |  | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji: 0-100% z rozdzielczością 1%. |  | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości tętna: 30-300 uderzeń na minutę z rozdzielczością 1 uderzenie na minutę. |  | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. |  | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania sensorów Masimo/Nellcor/lub własnej producenta za pomocą dedykowanych kabli łączących. |  | Tak |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. |  | Tak |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: czujnik saturacji dla dorosłych, wielorazowy, na palec – 1 szt. |  | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego – NIBP |  | Tak |  |
|  | Tryby pracy: automatyczny i ręczny. |  | Tak |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. |  | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia pomiaru w czasie o zakresie powtarzania od 1 do 120 minut. (1, 2.5, 5, 10,15,30,60,120 minut) |  | Tak |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie. |  | Tak |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: przewód łączący – 1 szt., mankiet dla osoby dorosłej – 1 szt. |  | Tak |  |
|  | Drukarka |  | Tak |  |
|  | Rejestrator termiczny – szerokość zapisu min. 50 mm. |  | Tak |  |
|  | Przycisk drukowania uruchamia i zatrzymuje wydruk paska. |  | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku opóźnionego tzn. obejmującego min. 10 sekund zapisu poprzedzającego moment uruchomienia wydruku. |  | Tak |  |
|  | Stała prędkość wydruku 25 mm/s. |  | Tak |  |
|  | Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi). |  | Tak |  |
|  | Drukowanie raportów min. : podsumowanie zdarzeń, trend funkcji życiowych, test funkcjonalny, konfiguracja, informacje o zdarzeniu. |  | Tak |  |
|  | Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Zasilacz i ładowarka akumulatorów fabrycznie wbudowane w defibrylator. |  | Tak |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 100-240 V AC / 50 lub 60Hz. |  | Tak |  |
|  | Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. |  | Tak |  |
|  | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wypadnięciem przewodu zasilającego. |  | Tak |  |
|  | Typ akumulatora – litowo-jonowy lub litowo-polimerowy, łatwo wymieniany w razie potrzeby bez udziału serwisu i bez konieczności użycia narzędzi. |  | Tak |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze: 2,5 godz. W przypadku monitorowania pacjenta EKG, SpO2, EtCO2, NIBP(co 15 min) a następnie 20 defibrylacji, a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J |  | Tak |  |
|  | Czas ładowani akumulatora do 100%: poniżej 3 godzin |  | Tak |  |
|  | Wskaźnik pojemności akumulatora na ekranie defibrylatora. W przypadku niskiego poziomu naładowania wskaźnik na płycie czołowej miga, słychać sygnał dźwiękowy oraz po włączeniu defibrylatora wyświetlany jest komunikat o akumulatorze. |  | Tak |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC |  | Tak |  |
|  | Temperatura przechowywania bez akumulatora: min. Od -20 do + 70ºC. |  | Tak |  |
|  | Praca w wilgotności: 15 – 95%. |  | Tak |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek zgodnie z normą IEC 68-2-32 z min. 75 cm. Lub równoważną. |  | Tak |  |
|  | Urządzenie odporne na kurz i zalania cieczą – klasa szczelności obudowy min. IP54 – zarówno podczas pracy na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. |  | Tak |  |
|  | Urządzenie odporne na wstrząsy, upadki i uderzenia – zgodnie z normą IEC 68-2-32 (lub równoważną). |  | Tak |  |
|  | Spełnienie wymogów bezpieczeństwa zgodnie z EN 60601-2-4 i EN 60601-1 lub równoważnych. |  | Tak |  |
|  | Spełnianie wymagań normy EC 60601-1-2:2014/EN 60601-1-2:2015 oraz IEC 60601-1-2:2007/EN60601-1-2:2007 lub równoważnych. |  | Tak |  |
|  | Spełnianie norm bezpieczeństwa: EN60601-2-4:2011/GB9706.8-2009, EN 60601-1/A1:2013/GB9706.1-2007 lub równoważnych. |  | Tak |  |
|  | Zgodnie z normą 62304 niebezpieczeństwo wynikające z błędów oprogramowania zostały zminimalizowane przez zapewnienie zgodności produktu z wymaganiami dla oprogramowania. |  | Tak |  |
|  | Możliwość zainstalowania defibrylatora w ambulansie. |  | Tak |  |
|  | Możliwość zainstalowania defibrylatora na wózku jezdnym. |  | Tak |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta (demontowalny). |  | Tak |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia. |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcje EtCO2 w strumieniu bocznym lub głównym. Pomiar EtCO2, AwRR. |  | Tak |  |
|  | Ciężar urządzenia do 9 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem. |  | Tak |  |
|  | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu. |  | Tak |  |
|  | Krytyczne podzespoły urządzenia testowane automatycznie nie rzadziej niż co godzinę. Pełny test automatyczny nie rzadziej niż raz w tygodniu. |  | Tak |  |
|  | Możliwość eksportu i importu konfiguracji urządzenia za pomocą dysku USB. |  | Tak |  |
|  | Polska wersja językowa – komunikaty ekranowe i głosowe, dokumentacja, opisy elementów sterujących. |  | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  |  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  |  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  |  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  |  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.36 miesięcy. |  | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. |  | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu – konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. |  | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny |  | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat |  | Tak |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny