Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Holter EKG z systemem do analizy

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Rejestrator Holtera EKG – szt.20 | Tak |  |
|  | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowego EKG do 7 dni (dowolny zakres czasowy, bez wymiany baterii) oraz 12 kanałowego EKG do 5 dni | Tak |  |
|  | Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pracy rejestratora bez konieczności programowania | Tak |  |
|  | Możliwość usunięcia zapisu EKG oraz rozpoczęcie nowego, bez konieczności podłączenia urządzenia do komputera, z zachowaniem danych pacjenta | Tak |  |
|  | Zapis w pamięci stałej rejestratora | Tak |  |
|  | Dane przechowywane w pamięci rejestratora: imię, nazwisko, ID, kod HIS, MI, numer karty, płeć, wiek, data urodzenia, waga, wzrost, czas początku zapisu, stymulator, numer telefonu, adres, ICD-10, wskazania, uwagi, numer pacjenta ambulatoryjnego, numer pacjenta szpitalnego, numer oddziału, numer sali, numer łóżka, numer identyfikacyjny, numer karty leków, oddział, jednostka zlecająca, lekarz zlecający | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie podłączonego kabla pacjenta | Tak |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz | Tak |  |
|  | Rejestracja 3 kanałów EKG z 4 elektrod oraz 12 kanałów z 10 elektrod | Tak |  |
|  | Złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego | Tak |  |
|  | Ekranowane kable pacjenta | Tak |  |
|  | Impedancja wejściowa ≥2MΩ | Tak |  |
|  | CMRR >60dB | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości sygnału: 0,05Hz-60Hz (+0,4dB, -3,0dB) | Tak |  |
|  | Poziom szumu sygnału: ≤15µVp-p | Tak |  |
|  | Podgląd na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora za pomocą kablowego interface’u ze złączem micro Jack | Tak |  |
|  | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoczęcie pracy po włożeniu baterii | Tak |  |
|  | Automatyczne zakończenie pracy po wyciągnięciu baterii | Tak |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykonania pomyślnego auto testu oraz kontroli podłączenia kabla pacjenta do rejestratora | Tak |  |
|  | Dioda LED sygnalizująca pracę rejestratora | Tak |  |
|  | Wbudowany przycisk zdarzeń | Tak |  |
|  | Możliwość sformatowania rejestratora za pomocą oprogramowania na PC | Tak |  |
|  | Rejestrator kompatybilny z oferowanym systemem holterowskim | Tak |  |
|  | Kabel pacjenta 4-odprowadzeniowy do każdego rejestratora | Tak |  |
|  | Dodatkowo: kabel pacjenta 4-odprowadzeniowy – szt.4, kabel pacjenta 10-odprowadzeniowy – szt.2 | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do odczytu i interpretacji zapisów | Tak |  |
|  | Ocena zapisów 3 oraz 12-kanałowych | Tak |  |
|  | Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców. | Tak |  |
|  | Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE) | Tak |  |
|  | Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wyszukaj podobne, wykres Poincare’a dla każdego szablonu | Tak |  |
|  | Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt | Tak |  |
|  | Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T | Tak |  |
|  | Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy. | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania | Tak |  |
|  | Przykłady Min. i Max HR | Tak |  |
|  | Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowych pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu | Tak |  |
|  | Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty | Tak |  |
|  | Analiza migotania przedsionków: - automatyczne wykrywanie epizodów migotania, - edycja epizodów, dodawania i usuwania - ocena odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami - szybka ocena zmian załamka P - usuwanie pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania - zamiana pobudzeń komorowych na zaberrowane | Tak |  |
|  | Analiza ST: - ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału - zmiana kryterów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału - prezentacja wartości ST w 3D dla zapisów 12 kanałowych | Tak |  |
|  | Analiza alternansu załamka T: - 24 godzinny histogram amplitudy załamka T - pomiar amplitudy - ustawianie parametrów analizy (ilość ewolucji, różnica amplitudy) | Tak |  |
|  | Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości: - zmiana progów częstotliwościowych - tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych w odstępach 5-minutowych z możliwością eksportu do pliku XLS - podział 24h na 2 podokresy - plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu - ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji o czasie i nazwie leku | Tak |  |
|  | Analiza QT: - prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości - histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych - ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR - informacja o max. wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia - wartości statystyczne QTc - prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG - dyspersja QT dla zapisów 12 kanałowych,. Możliwość wyboru wstęgi odprowadzeń do analizy | Tak |  |
|  | Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy | Tak |  |
|  | Ocena pracy różnych typów stymulatorów | Tak |  |
|  | Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika | Tak |  |
|  | 24-godzinny histogram „beat to beat”, „spike to spike”, „beat to spike”, „spike to beat” | Tak |  |
|  | Wieloparametrowa analiza bezdechu sennego, tabela czynników ryzyka | Tak |  |
|  | Wektokardiografia: - możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły | Tak |  |
|  | Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG. | Tak |  |
|  | Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia otwarcia programu i dostępu do wrażliwych danych osobowych pacjentów poprzez login oraz hasło (dla każdego użytkownika osobne) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | System holterowski kompatybilny z systemem Windows 11 lub nowszym | Tak |  |
|  | Stacja analiz do oferowanego systemu holterowskiego | Tak |  |
|  | Procesor min. 2 rdzeniowy | Tak |  |
|  | Dysk twardy min. 500GB | Tak |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 4GB | Tak |  |
|  | Porty USB min.6 | Tak |  |
|  | Monitor LCD min. 21,5” Full HD | Tak |  |
|  | Drukarka laserowa A4 | Tak |  |
|  | Mysz, klawiatura, listwa zasilająca | Tak |  |
|  | Napęd DVD Multi | Tak |  |
|  | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit | Tak |  |
|  | Karta graficzna obsługująca standard Full HD | Tak |  |
|  | Zainstalowany, aktywowany i zaktualizowany system operacyjny Windows 11 32/64 bit | Tak |  |
|  | Zainstalowany dodatek .NET Framework w wersji 3.5 | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny