Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Kardiomonitor – szt.12

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Kardiomonitor o budowie modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych bez zakłócania pracy | Tak |  |
|  | Wszystkie elementy urządzenie i wszystkie moduły oraz akcesoria muszą być wyrobami medycznymi. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w przyciski ekranowe szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów, sterowanie monitorem za pomocą ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w czujnik oświetlenia z automatycznym dostosowaniem jasności ekranu do otoczenia | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania reakcji ekranu na dotyk np. na czas dezynfekcji | Tak |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektrycznej 230V/50Hz, zasilacz wbudowany w kardiomonitor | Tak |  |
|  | Podtrzymanie zasilania w kardiomonitorze realizowane za pomocą własnego zasilania bateryjnego lub modułu transportowego z własnym zasilaniem akumulatorowym i ekranem zapewniającym powyżej 4 godzin monitorowania przy pomiarze (EKG, RESP, SpO2, NIBP) | Tak |  |
|  | Alarmy wizualne i optyczne, min. 3 stopniowe | Tak |  |
|  | Ręczne oraz automatyczne ustawianie granic alarmowych z uwzględnieniem aktualnie mierzonych wartości | Tak |  |
|  | Możliwość konfiguracji przez administratora minimalnego poziomu głośności alarmów dostępnego dla użytkownika | Tak |  |
|  | Wszystkie elementy składowe kardiomonitora chłodzone konwekcyjnie – nie dopuszcza się wbudowanych wentylatorów | Tak |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci monitorowania. Wbudowany interfejs sieciowy RJ-45 | Tak |  |
|  | Możliwość dezynfekcji obudowy różnymi środkami odkażającymi, w tym alkoholem izopropylowym min 80% | Tak |  |
|  | Każdy kardiomonitor modułowy wyposażony w odłączany moduł transportowy przenoszony razem z pacjentem, zapewniający ciągłość monitorowania i archiwizacji funkcji życiowych pacjenta zarówno w czasie opieki na stanowisku stacjonarnym jak i w trakcie transportu. Wbudowany na stałe uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
|  | Moduł transportowy musi zapewniać nieprzerwane monitorowanie co najmniej zapisu tj EKG (HR, QT, ST, PVC), SpO2, RESP, NIBP, IBP (min. 2 kanały), TEMP | Tak |  |
|  | Włączanie modułu transportowego w dowolny kardiomonitor modułowy pracujący w opisywanym systemie | Tak |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w system alarmów fizjologicznych, dźwiękowych i wizualnych z możliwością regulacji wartości granicznych | Tak |  |
|  | Pamięć wyników pomiarów i trendów z ostatnich co najmniej 12 godzin monitorowania w module transportowym | Tak |  |
|  | Masa modułu transportowego z akumulatorem max. 2 kg | Tak |  |
|  | Własne zasilanie akumulatorowe modułu transportowego (co najmniej 3 godziny pracy przy założeniu monitorowania wszystkich parametrów, w tym NIBP nie rzadziej niż co 15 minut, podać) | Tak |  |
|  | Prezentacja aktualnych wyników pomiarów na wbudowanym w moduł transportowy ekranie dotykowym min. 6” Ekran aktywny również po zadokowaniu w stacji dokującej kardiomonitora, możliwość obserwacji w jednym czasie parametrów pacjenta zarówno na kardiomonitorze jak i na zadokowanym module transportowym. Automatyczne dostosowanie ekranu do położenia modułu. Wbudowany czujnik oświetlenia z automatycznym dostosowaniem jasności ekranu do otoczenia. | Tak |  |
|  | Moduł odporny na upadki (min 1 m), wstrząsy, zalanie min. klasa szczelności IP22 | Tak |  |
|  | Konstrukcja obudowy modułu transportowego chroniąca ekran oraz złącza pomiarowe w razie upadku | Tak |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
|  | Konstrukcja systemu musi umożliwiać szybkie i proste wypięcie oraz montaż modułu transportowego z/do kardiomonitora bez konieczności używania narzędzi i przełączania przewodów, czujników itp. | Tak |  |
|  | Moduły pomiarowe instalowane w zewnętrznej dedykowanej stacji dokującej lub w obudowie kardiomonitora | Tak |  |
|  | Podgląd na kardiomonitorze innych kardiomonitorów pracujących w sieci monitorowania | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o dodatkowe moduły co najmniej: BIS, EEG/aEEG, SpO2, SpHb, PVI, IBP, NMT, rSO2, SpCO, SpMet | Tak |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min 1920x1080 | Tak |  |
|  | Mocowania do zainstalowania kardiomonitorów na mocowaniu kolumny lub ściennym lub półce do wyboru przez Zamawiającego na etapie dostawy - szt.12 | Tak |  |
|  | Wszystkie urządzenia monitorujące (kardiomonitory stacjonarne, moduły transportowe, centrale monitorujące) objęte niniejszym zamówieniem muszą być ze sobą spójne i kompatybilne w zakresie interfejsu użytkownika i sposobu obsługi | Tak |  |
|  | Wszystkie urządzenia monitorujące (kardiomonitory stacjonarne, moduły transportowe, centrale monitorujące) objęte niniejszym zamówieniem muszą być ze sobą spójne i kompatybilne w zakresie protokołu komunikacji i możliwości połączenia w jeden system wymiany danych | Tak |  |
|  | Wszystkie opisane kardiomonitory muszą posiadać jednolity sposób obsługi oraz wykorzystywać jednakowe akcesoria pomiarowe | Tak |  |
|  | Każdy z opisanych poniżej modułów pomiarowych musi mieć możliwość wykorzystania w każdym z kardiomonitorów objętych niniejszym zamówieniem | Tak |  |
|  | Wszystkie wymienione moduły muszą być sterowane z poziomu kardiomonitora i prezentować dane na ekranie kardiomonitora | Tak |  |
|  | Pełna polska wersja językowa: oprogramowanie, menu, komunikaty ekranowe, opisy elementów sterujących, dokumentacja. | Tak |  |
|  | System zamocowań umożliwiający szybkie zdjęcie i ponowne zamocowanie kardiomonitora bez użycia narzędzi. | Tak |  |
|  | Wbudowany ekran kolorowy z prezentacją krzywych dynamicznych i parametrów liczbowych w różnych układach. | Tak |  |
|  | Modyfikacja układu ekranu, jego zapamiętywania i przywoływania na żądanie bez udziału serwisu. | Tak |  |
|  | Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego (dotyczy kardiomonitorów, modułów transportowych). | Tak |  |
|  | Praca we wszystkich kategoriach wiekowych pacjentów (noworodek, dziecko, dorosły). | Tak |  |
|  | Zapisywanie w pamięci urządzenia własnych profili i przywoływania zapamiętanych ustawień bez przerywania monitorowania i utraty danych (co najmniej 10 profili). | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do posiadanych central z serii Intellivue | Tak |  |
|  | Podgląd alarmów łóżko-łóżko z opcją zawieszania alarmów | Tak |  |
|  | EKG | Tak |  |
|  | Ciągłe monitorowanie EKG, ST, QT/QTc we wszystkich odprowadzeniach z prezentacją krzywych pomiarowych, wartości liczbowych i trendów | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcja pełnego, 12 odprowadzeniowego badania EKG w standardowym układzie 10 elektrodowym w jakości diagnostycznej. Badanie automatycznie przekazywane i archiwizowane w systemie centralnego monitorowania z możliwością późniejszego dostępu i wydruku | Tak |  |
|  | Pełne, rozszerzone monitorowanie arytmii – analiza wieloodprowadzeniowa, automatyczne wykrywanie i sygnalizacja alarmowa zaburzeń rytmu wg co najmniej 20 definicji zdarzeń. | Tak |  |
|  | Pomiar HR w zakresie min 20-300 /min, (podać) | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 3, 7 oraz 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu układu zredukowanego tj nie więcej niż 6 elektrod | Tak |  |
|  | Oddech | Tak |  |
|  | Pomiar oddechu z alarmami bezdechów | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru RR min 0-150 odd/min (podać) | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia wykorzystywanego do monitorowania oddechu z poziomu menu, bez konieczności przepinania elektrod | Tak |  |
|  | SpO2 | Tak |  |
|  | Monitorowanie SpO2 z pomiarem pulsu, wskaźnika perfuzji i wskaźnika jakości sygnału. | Tak |  |
|  | Algorytm pomiaru odporny na zakłócenia wywoływane przez ruch pacjenta wyposażony w funkcję tłumienia artefaktów (podać nazwę zastosowanego algorytmu) | Tak |  |
|  | Prezentacja fali pletyzmograficznej oraz wartości numerycznej: SpO2, PR, PERF | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru SpO2 min 1-100% | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min 30-250 ud/min (podać) | Tak |  |
|  | Opóźnienie alarmu SpO2 uzależnione od szybkości i wartości przekroczenia poziomów alarmowych – im szybsza zmiana większe odchylenie tym krótsze opóźnienie alarmu | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia kardiomonitora w drugi moduł SpO2 i równoczesne monitorowanie na 2 kończynach | Tak |  |
|  | NIBP – nieinwazyjny pomiar ciśnienia | Tak |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru min 20-250 mmHg (podać) | Tak |  |
|  | Tryby pomiaru: manualny (na żądanie) i automatyczny (w określonych odstępach czasu w zakresie min od 1 do 780 minut) | Tak |  |
|  | IBP – inwazyjny pomiar ciśnienia | Tak |  |
|  | Pomiar inwazyjny ciśnienia – minimum w dwóch kanałach pomiarowych | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia min od -20 do 300 mmHg (podać) | Tak |  |
|  | Obliczanie wartości PPV lub SPV | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystania modułu do pomiaru ICP | Tak |  |
|  | Monitorowanie temperatury | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury – minimum w jednym kanale pomiarowym | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru min od 0 do 45˚C. | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania czujników powierzchniowych (na skórę) oraz wewnętrznych (rektalne, przezprzełykowe) | Tak |  |
|  | Kapnografia (EtCO2) – 2 moduły na wszystkie kardiomonitory | Tak |  |
|  | Monitorowanie poziomu CO2 w powietrzu wydychanym w zakresie min 1-99 mmHg (podać) | Tak |  |
|  | Pomiar w strumieniu bocznym u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania również z czujnikami strumienia głównego | Tak |  |
|  | Czas uruchamiania modułu do uzyskania nominalnej dokładności pomiaru nie dłuższy niż 2 minuty | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystania modułu do monitorowania kapnografii w czasie transportu pacjenta z modułem transportowym | Tak |  |
|  | Realizowane pomiary (minimum): | Tak |  |
|  | Monitorowanie zapisu EKG z rozszerzoną analizą arytmii – 12 szt | Tak |  |
|  | Pulsoksymetria SpO2 – 12 szt | Tak |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia – 12 szt | Tak |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia nie mniej niż w 2 kanałach pomiarowych 12 szt | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury w 1 kanale pomiarowym – 12 szt | Tak |  |
|  | Kapnografia (EtCO2) – 3 szt | Tak |  |
|  | Akcesoria (minimum): | Tak |  |
|  | Przewód EKG 5-odprowadzeniowy rozłączny główny- 12 szt | Tak |  |
|  | Przewód EKG 5 odprowadzeniowy – 12 szt | Tak |  |
|  | Przewód EKG 3 odprowadzeniowy – 12 szt | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 wielorazowy (dorośli) - 12 szt | Tak |  |
|  | Mankiety wielorazowe do NIBP mały- 12 szt | Tak |  |
|  | Mankiety wielorazowe do NIBP średnie- 12 szt | Tak |  |
|  | Mankiety wielorazowe do NIBP duży- 12 szt | Tak |  |
|  | Mankiety wielorazowe do NIBP udowy- 4 szt | Tak |  |
|  | Przewód do mankietów wielorazowych – 12 szt | Tak |  |
|  | Czujniki temperatury (powierzchniowe) wielorazowe – 12 szt | Tak |  |
|  | Przewód wielorazowy do przetworników IBP – 12 szt. | Tak |  |
|  | Linie do pomiaru kapnografii jednorazowe dla pacjentów zaintubowanych-20szt Linie do pomiaru kapnografii jednorazowe dla pacjentów niezaintubowanych- 40szt | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny