Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Cykloergometr

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: …................................................Rok produkcji: …...........................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Czytelny dotykowy wyświetlacz 10,1” LCD | Tak |  |
|  | Zakres prędkości: 3-130 obr./min | Tak |  |
|  | Wielofunkcyjna konsola cyfrowa | Tak |  |
|  | Możliwy pomiar czasu, dystansu (km), kalorii (Kcal), mocy (Watt), prędkości RPM (obroty na minutę) oraz prędkości (km/h) | Tak |  |
|  | Obciążenie 0-700W niezależne od prędkości | Tak |  |
|  | Wysiłek zwiększany krokowo o 1 Watt | Tak |  |
|  | Wizualizacja prędkości za pomocą kolorowej skali pedałowania | Tak |  |
|  | Mechanizm hamowania: sterowany komputerowo hamulec wiroprądowy z pomiarem momentu obrotowego; prędkość niezależna lub zależna od obrotów. | Tak |  |
|  | Hamulec elektrodynamiczny niezależny od liczby obrotów | Tak |  |
|  | 7 programów treningowych: 25Wx2, 25Wx3, 10Wx1, 50Wx2, 30Wx2, 30Wx3, Ramp. | Tak |  |
|  | Możliwość stworzenia dodatkowych 109 programów treningowych | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wykresu treningu na wyświetlaczu konsoli | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego sterowania | Tak |  |
|  | Dopuszczalna waga użytkownika: 180 kg | Tak |  |
|  | Regulacja kierownicy: obrót kierownicy o 360° | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska: według postury od 120 cm do 210 cm | Tak |  |
|  | Regulacja siedziska w poziomie | Tak |  |
|  | Regulowane pedała | Tak |  |
|  | Wbudowane koła do przemieszczania | Tak |  |
|  | Łatwy dostęp dla użytkownika | Tak |  |
|  | Waga i wymiary: - szerokość 53 cm, długość 110 cm, wysokość 130 cm - waga ok. 60 kg | Tak |  |
|  | Warunki przechowywania: temperatura od – 5 °C do + 40 °C, wilgotność od 20 % do 90 %. Warunki użytkowania: temperatura od + 5 °C do + 30 °C, wilgotność od 20 % do 90 %. | Tak |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: zdalne sterowanie poprzez RS232 | Tak |  |
|  | Zasilanie 100-240V~, 50-60 Hz, 1.6-0.7A | Tak |  |
|  | Zgodność z EWG 93/42 | Tak |  |
|  | Zgodność elektromagnetyczna | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru języka | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu – konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny