Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Zestaw do telemetrycznego monitoringu - szt.2

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | 2 sztuki nadajników telemetrycznych wraz z podłączeniem do posiadanej przez Zamawiajacego w Oddziale Kardiologii sieci informatycznej Intellivue producenta PHILIPS oraz rozszerzeniem centrali monitorowania o kolejne stanowiska. | Tak |  |
|  | Rejestratory telemetryczne kompatybilne z systemem telemetrycznego monitoringu firmy PHILIPS posiadanym przez Zamawiajacego - 2 szt. | Tak |  |
|  | Rejestratory telemetryczne przystosowane do noszenia przez pacjentów. | Tak |  |
|  | Rejestratory telemetryczne zasilane akumulatorowo min. 12 godzin nieprzerwanej pracy – w wyposażeniu min. 2 akumulatory /na urządzenie. | Tak |  |
|  | Możliwość użycia do zasilania powszechnie dostępnych baterii typu AA lub AAA. | Tak |  |
|  | Monitorowane parametry: - EKG 3, 7, 12 odprowadzeń, - HR, - PVC (skurcze ektopowe) - ST, - QT i arytmii - częstości oddechu (RESP). | Tak |  |
|  | Wszystkie monitorowane parametry przekazywane do centrali monitorującej. | Tak |  |
|  | Rejestratory telemetryczne wyposażone we własny wbudowany wyświetlacz o przekątnej min. 2,5’’. | Tak |  |
|  | Wyświetlacz musi umożliwiać: - prezentację min. 2 krzywych i parametrów numerycznych, - przeglądanie listy zdarzeń alarmowych wraz z przyczyną alarmu, - przeglądanie trendów, - przeglądanie danych pacjenta, - przeglądanie ustawień urządzenia. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa odłączenia elektrod EKG ze wskazaniem graficznym położenia odłączonej elektrody. | Tak |  |
|  | Czas aktywacji alarmu w przypadku zatrzymania akcji serca nie dłuższy niż 10 sekund. | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany ustawień alarmów bezpośrednio w rejestratorze telemetrycznym. | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy blokowany automatycznie po określonym czasie bezczynności oraz z możliwością ręcznego zablokowania. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień. | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania stanu pacjenta poza zasięgiem sieci telemetrycznej /opcja transportowa/ z zachowaniem funkcji alarmowych. | Tak |  |
|  | Obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem defibrylacyjnym o energii 360J. | Tak |  |
|  | Szczelna obudowa odporna na działanie wszystkich płynów - klasa szczelności min. IPX7. | Tak |  |
|  | Alarmy zaburzeń rytmu sygnalizowane w rejestratorze telemetrycznym i centrali monitorującej. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa wyjścia poza zasięg telemetrii. | Tak |  |
|  | Waga monitora /rejestratora telemetrycznego max. 400 g. | Tak |  |
|  | Przewód EKG 5 lub 6 elektrodowy – 2 szt. | Tak |  |
|  | Pokrowiec jednopacjentowy (jednorazowego użytku) z paskiem na rejestrator telemetryczny – min. 200 szt. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny