Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Myjnia-dezynfektor  – szt. 5

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: …................................................Rok produkcji: …...........................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych. | Tak |  |
|  | Model stojący z komorą myjącą otwieraną z przodu urządzenia. | Tak |  |
|  | Minimalny wsad jednego mycia: jedna kaczka + kompletny basen oraz zamiennie trzy kaczki. Uchwyt do naczyń w komplecie z urządzeniem. | Tak |  |
|  | Mycie basenów podłużnych z rączką | Tak |  |
|  | Mycie misek, słoi, nocników i innych naczyń sanitarnych | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji w komorze mycia kosza do drobnych naczyń i przedmiotów | Tak |  |
|  | Drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne, rama oraz zbiornik wodny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. | Tak |  |
|  | Izolacja termiczna komory myjącej i drzwi o grubości nie mniejszej niż 0,5 cm. | Tak |  |
|  | Drzwi zapewniające całkowitą paroszczelność, wyposażone w uszczelkę z trwałego silikonu | Tak |  |
|  | Komora myjąca w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. | Tak |  |
|  | Komora mycia bez spoin i połączeń laserowych, z nachyleniem sufitu, tworząca z lejem odpływowym jeden element umożliwiające samooczyszczenie. | Tak |  |
|  | Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane ręcznie przy pomocy ergonomicznego uchwytu wykonanego ze stali nierdzewnej. Brak wgłębień w drzwiach pod uchwytem utrudniających mycie i dezynfekcję powierzchni myjni. | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: - głębokość 500 mm - szerokość do 450 mm, - wysokość 1500 mm | Tak |  |
|  | Automatyczne opróżnianie wszystkich naczyń przy zamykaniu drzwi komory. | Tak |  |
|  | Minimalny wewnętrzny wymiar komory myjącej ze względu na wielkość przedmiotów, które będą podlegały myciu-dezynfekcji: - min. Szerokość 400 mm, - min. Wysokość 550 mm. | Tak |  |
|  | Mycie przy użyciu ciśnieniowych dysz myjących wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę i detergenty - dysze stałe i obrotowe. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w elektrozawory sterujące sekwencyjnie pracą dysz w celu oszczędności w zużyciu wody oraz osiągnięcia lepszego efektu mycia. | Tak |  |
|  | Moc wodnej pompy myjącej 0,7-1,0 kW i wydajność 320-350 l/min. | Tak |  |
|  | Wbudowana elektryczna wytwornica pary o mocy w zakresie od 3,1 do 3,5 kW. | Tak |  |
|  | Moc znamionowa maksymalnie 4,1 kW. | Tak |  |
|  | Zasilanie woda zimną i ciepłą nieuzdatnioną o ciśnieniu w przedziale co najmniej od 0,7 do 6,0 bar. | Tak |  |
|  | Pompa dozująca płynny środek odkamieniająco-nabłyszczający. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji drugiej pompy dozującej płynny środek myjący | Tak |  |
|  | Kontrola ilości podawanych środków chemicznych za pomocą przepływomierzy. | Tak |  |
|  | Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej urządzenia po każdym cyklu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Automatyczna uruchomienie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu pracy. | Tak |  |
|  | Panel sterujący z dotykowymi przyciskami wyboru programu. Możliwość obsługi panelu sterowania w rękawiczkach medycznych. (Nie dopuszcza się przycisków membranowych lub innych, których uruchomienie odbywa się przez pchnięcie) | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD informujący o : typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz współczynniku A0. Komunikaty w języku polskim. | Tak |  |
|  | Kontrola temperatury za pomocą jednego czujnika temperatury klasy PT 1000. | Tak |  |
|  | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu, zabezpieczenie przed otwarciem w przypadku braku napięcia elektrycznego. Blokada uruchomienia przy otwartych drzwiach komory. | Tak |  |
|  | Optyczne i akustyczne informacje o awariach i błędach | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji wartości współczynnika A0 w zakresie minimum 60 do 6000. | Tak |  |
|  | Minimalnie cztery programy mycia z dezynfekcją termiczną: krótki, normalny , intensywny i użytkownika. Wszystkie programy wybierane bezpośrednio z panelu sterującego za pomocą dedykowanych przycisków | Tak |  |
|  | Elektroniczne zarządzanie urządzeniem poprzez mikroprocesor, możliwość podłączenia do komputera PC – zapisu danych, rejestracji cykli. | Tak |  |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54dB. | Tak |  |
|  | Program serwisowy pozwalający na dokonywanie statystyk użycia urządzenia | Tak |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny DN100 w podłogę bądź ścianę. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne trzy fazowe lub jedno fazowe | Tak |  |
|  | Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego). | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji procesów mycia – minimum 10 000 cykli. | Tak |  |
|  | Możliwość wstawienia do myjni 2 pojemników środków chemicznych po 5l | Tak |  |
|  | Urządzenie gwarantujące usuwanie sporów Clostridium Difficale potwierdzone certyfikatem niezależnej instytucji badawczej. | Tak |  |
|  | Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu – konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny