Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Aparat RTG z ramieniem C z wyposażeniem

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | RAMIĘ C PRZEWOŹNE |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki z wewnętrzną powierzchnią ramienia C) – min. 72 cm | Tak |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) – min. 380° | Tak |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C – min. 140° | Tak |  |
|  | Zakres wychylenia ramienia C wobec osi pionowej - min. ±10° | Tak |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C – min. 20 cm | Tak |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C – min. 46 cm | Tak |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak |  |
|  | Zmotoryzowany ruch wzdłużny ramienia C – prędkość min. 30 mm/s | Tak |  |
|  | Zmotoryzowane ruchy ramienia C, angulacja oraz rotacja – min. 10°/s | Tak |  |
|  | Prześwit ramienia C (wolna przestrzeń między detektorem obrazu a lampą RTG) – min. 76 cm | Tak |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C – maks. 82 cm | Tak |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów ramienia C kodowane kolorami. | Tak |  |
|  | Panel dotykowy LCD, min. 15 cali na wózku z ramieniem C. Zamontowany na ramieniu z możliwością obrotu. Monitor do sterowania funkcjami systemu oraz prezentacją obrazu klinicznego (min. 14 cm). Panel o rozdzielczości min. 1200 x 700 pikseli. | Tak |  |
|  | Panel dotykowy LCD, min. 12 cali. Montowany przy blacie stołu. Monitor do sterowania funkcjami systemu oraz prezentacją obrazu klinicznego. Panel o rozdzielczości min. 1200 x 700 pikseli. | Tak |  |
|  | Panel użytkownika dający możliwość sterowania zmotoryzowanymi ruchami ramienia C min: angulacja, rotacja, przesuw wzdłużny, góra-dół. Możliwość wyboru orientacji ramienia C względem operatora. | Tak |  |
|  | Zapisywanie pozycji ramienia C: min. angulacja, rotacja, przesuw wzdłużny oraz wysokość. | Tak |  |
|  | Zmotoryzowany powrót do zapisanych pozycji ramienia C oraz do pozycji AP. | Tak |  |
|  | GENERATOR |  |  |
|  | Moc generatora RTG – min. 25 kW | Tak |  |
|  | Generator w technice HF – min. 40 kHz | Tak |  |
|  | Tryby pracy: - Fluoroskopia pulsacyjna - Ekspozycja - Pojedyńcze zdjęcie (Single shot) | Tak |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii – min. 120 kV / 120 kV | Tak |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej – min. 100 mA | Tak |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej – min. 200 mA | Tak |  |
|  | Funkcja redukcji poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii, cztery poziomy wybierane przez użytkownika na panelu dotykowym: Low (niska), Normal (normalna), Medium (średnia), Hight (wysoka) | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 1-fazowe – 230 V, 50 Hz +/- 1 Hz | Tak |  |
|  | LAMPA RTG |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą | Tak |  |
|  | Wielkość ogniska małego – maks. 0,3 mm | Tak |  |
|  | Wielkość ogniska dużego – maks. 0,6 mm | Tak |  |
|  | Pojemność cieplna anody – min. 310 kHU | Tak |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka – min. 2000 kHU | Tak |  |
|  | System chłodzenia oparty na aktywnej cyrkulacji oleju. | Tak |  |
|  | CECHY KOLIMATORA |  |  |
|  | Przesłona typu Irys lub prostokątna. | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawiania przesłon dostosowujących się do prześwietlonego obrazu. | Tak |  |
|  | Nieprzepuszczalne przesłony szczelinowe używane symetrycznie lub asymetrycznie | Tak |  |
|  | Obracanie przesłony szczelinowej | Tak |  |
|  | Ustawienie przesłon kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon na panelu znajdującym się na ramieniu C) | Tak |  |
|  | Elektroniczne przysłony (eliminacja obszarów prześwietlonych poza obszarem zainteresowania) | Tak |  |
|  | CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |  |  |
|  | Amorficzny, krzemowy detektor cyfrowy – min. ≥ 30 x 30 cm | Tak |  |
|  | Liczba pól obrazowych: 3 | Tak |  |
|  | Współczynnik DQE: ≥ 75% | Tak |  |
|  | Rozdzielczość detektora: ≥ 1900 x 1900 pixeli | Tak |  |
|  | Szerokość obudowy detektora ≤ 42 cm | Tak |  |
|  | Rozmiar pixela: ≤ 160 µm | Tak |  |
|  | Dynamika detektora: ≥ 94 dB | Tak |  |
|  | Skala szarości detektora: ≥ 16 bit | Tak |  |
|  | Wbudowany pozycjoner laserowy od strony detektora | Tak |  |
|  | Zdejmowana kratka przeciw-rozproszeniowa bez używania narzędzi | Tak |  |
|  | Funkcja ułatwiająca komunikację lekarz - technik przy pozycjonowaniu ramienia C. Zestaw liczb (3, 6, 9, 12) usytuowanych na detektorze odpowiada tym samym liczbom wyświetlanym na obrazie klinicznym, to zapewnia jednolite odniesienie do widzianego obrazu dla lekarza i kierunku przesuwania ramienia C dla technika. | Tak |  |
|  | STACJA MONITORÓW |  |  |
|  | 2 monitory kolorowe LCD o przekątnej min. 19” do jednoczesnego wyświetlania obrazu żywego i referencyjnego. | Tak |  |
|  | Monitor Live (obraz na żywo) dotykowy do łatwiejszej obsługi systemu. | Tak |  |
|  | Rozdzielczość monitorów: 1280 x 1024 pixele | Tak |  |
|  | Luminacja monitorów: min. 600 cd/m² | Tak |  |
|  | Kontrast monitorów: min. 650:1 | Tak |  |
|  | Tablica LUT monitorów zgodna ze standardem DICOM GSDF. | Tak |  |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze: min. 9 | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości monitorów | Tak |  |
|  | Monitory obrotowe względem wózka stacji monitorów. Regulacja w zakresie min. 180°. Monitory składane matrycami do siebie dla zabezpieczenia na czas transportu i przechowywania. | Tak |  |
|  | Dwa wyjścia cyfrowe DVI w celu wyświetlenia obrazów Live oraz Reference na dodatkowych monitorach | Tak |  |
|  | Dodatkowe wejście DVI, S-Video w celu prezentacji obrazów z innych systemów na stacji monitorowej. | Tak |  |
|  | Waga stacji monitorowej poniżej 150 kg | Tak |  |
|  | Wbudowana przeglądarka obrazów DICOM. Możliwość wgrania obrazów z takich źródeł jak PACS , DVD, USB. Przeglądarka umożliwia prezentowanie danych w przekroju 2D, jako wolumen 3D, MPR oraz MIP. | Tak |  |
|  | SYSTEM CYFROWY |  |  |
|  | Pamięć na dysku twardym – min. 130 000 obrazów | Tak |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów – min. 1k x1k | Tak |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu | Tak |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Port USB w celu zapisywania obrazów w graficznych formatach PNG, MP4 oraz w medycznym standardzie DICOM na urządzeniach USB | Tak |  |
|  | Funkcje postprocesingowe minimum: ręczne i automatyczne ustawianie kontrastu i jasności obrazów (Window/Level), powiększanie obrazów, prezentacja pozytyw / negatyw obrazów, co najmniej ręczna kolimacja elektroniczna obrazów, pomiar odległości i kątów, wprowadzanie komentarzy na obrazie. Funkcje te dostępne są za pomocą monitora dotykowego Live 19”(na żywo) na stacjo monitorowej . | Tak |  |
|  | Automatyczna funkcja rozpoznawania metalu. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do rozpoznawania anatomii | Tak |  |
|  | FUNKCJE NACZYNIOWE |  |  |
|  | Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA Roadmapping, Landmarking Substrakcja CO2 Roadmap CO2 Dedykowane programy anatomiczne (min. 3 programy) | Tak |  |
|  | Możliwość włączenia lub wyłączenia subtrakcji | Tak |  |
|  | Możliwość użycia obrazu jako maski, zapamiętanego na obrazie referencyjnym. | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego przesuwu maski w celu kompensacji artefaktów ruchowych. | Tak |  |
|  | Funkcja pozwalająca zmniejszyć dawkę promieniowania RTG i ilość podawanego środka kontrastującego dzięki ponownemu zastosowaniu uzyskanych wcześniej obrazów DSA lub obrazów natywnych. | Tak |  |
|  | FUNKCJE KARDIOLOGICZNE |  |  |
|  | Dedykowane programy kardiologiczne m.in. do elektrofizjologii. | Tak |  |
|  | Ekspozycja i fluoroskopia 30 kl/s. | Tak |  |
|  | Automatyczne usuwanie artefaktów pochodzących z urządzeń do mapowania 3D/systemów nawigacyjnych | Tak |  |
|  | STÓŁ OPERACYJNY Z „PŁYWAJĄCYM BLATEM” |  |  |
|  | Mobilny stół operacyjny z asymetrycznie umieszczoną kolumną wykonaną w całości ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych osłon mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego), odporna na wnikanie płynów. | Tak |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie litery „T” ze zwężeniem skierowanym poza kolumnę stołu, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. | Tak |  |
|  | Koła umieszczone w podstawie, niewystające poza jej obrys. Cztery koła osadzone na obrotnicach | Tak |  |
|  | Blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych stopek, na których stół stoi podczas operacji lub chowanych kół sterowana elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie za pomocą pilota. | Tak |  |
|  | Blat stołu wykonany z włókna węglowego o przezierności dla promieniowania RTG; ekwiwalent Al max. 0,5 mm Al. | Tak |  |
|  | Długość blatu stołu: min. 2400 mm. | Tak |  |
|  | Szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): min. 550 mm. | Tak |  |
|  | Ruch blatu realizowany płynnie (nie skokowo) w dowolnym kierunku w osiach „X” i „Y” (ukośnie, po łuku, po elipsie, w ósemkę, itd.). Nie dopuszcza się stołów z regulacją blatu z wektorowym ruchem blatu w osiach „X” i „Y”. | Tak |  |
|  | Ruch wzdłużny i poprzeczny oraz realizacja pływającego blatu stołu sterowane joystickiem z elektromagnetyczną blokadą. Nie dopuszcza się stołów z ruchami wektorowymi | Tak |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu min. 85 cm | Tak |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu min. 20 cm | Tak |  |
|  | Blat przezierny dla promieniowania RTG, przy jego maksymalnym wysunięciu, na długości min. 160 cm | Tak |  |
|  | Elektrohydrauliczna regulacja wysokości, przechyłów wzdłużnych oraz przechyłów bocznych z zachowaniem izometrycznego punktu obrotu. | Tak |  |
|  | Sterowanie z pilota następujących ruchów: - wysokość, w zakresie min. 750 ÷ 1050 mm; - Trendelenburg 25°; - anty- Trendelenburg min. 21°; - przechył boczny „lewo-prawo” min. +/- 15°; - powrót blatu do pozycji wyjściowej„0”po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | Tak |  |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona). | Tak |  |
|  | Akumulatory układu napędowego wbudowane w podstawę stołu, Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu. Nie dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych. | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe stołu: szyna boczna min. 700 mm z mocowaniem na każdym szczycie w linii długiej szyny - 2 szt | Tak |  |
|  | POZOSTAŁE WYMOGI I WYPOSAŻENIE APARATU Z RAMIENIEM C |  |  |
|  | RTG z ramieniem C spełnia wymogi dyrektywy RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia - potwierdzone oficjalnym dokumentem producenta systemu. | Tak |  |
|  | Producent oferowanego RTG z ramieniem C wdrożył normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001. Załączyć certyfikat ISO 14001. | Tak |  |
|  | Zużycie energii w trybie czuwania („standby”) aparatu RTG z ramieniem C do skanowania ≤ 0.7 kW, potwierdzone oficjalnym dokumentem producentem aparatu | Tak |  |
|  | Włącznik nożny i ręczny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak |  |
|  | Alarm/Miernik czasu promieniowania powodujący wyłączenie wysokiego napięcia na lampie RTG po 10 minutach nieprzerwanej pracy | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy interfejs sieciowy DICOM. | Tak |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funk-cje min.: - DICOM store; - DICOM print; - Worklist; - Storage Commit; - MPPS | Tak |  |
|  | Pilot bezprzewodowy na podczerwień do zdalnego sterowania głównymi funkcjami obrazowymi w aparacie – min. (uruchamianie pętli; przegląd badań; ustawianie i powrót obrazu na monitorze referencyjnym; wybór pola wzmacniacza obrazu; zapis obrazu) | Tak |  |
|  | Kluczyk do blokowania możliwości wyzwalania skopi i elektrycznego sterowania pionowymi ruchami ramienia C. | Tak |  |
|  | Medyczna nagrywarka DVD do nagrywania i odtwarzania obrazów oraz serii (na wyposażeniu stacji monitorów). | Tak |  |
|  | Oferowany model aparatu RTG posiadający możliwość zdalnego dostępu serwisowego. | Tak |  |
|  | Testy specjalistyczne wykonane przez jednostkę uprawnioną przy dostawie sprzętu przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.36 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny