Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:  Holter ciśnieniowy – szt.10

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: …................................................Rok produkcji: …...........................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel USB, podczerwień | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną | Tak |  |
|  | Programowanie 4 okresów pomiarowych: 3 dzienne, 1 nocny | Tak |  |
|  | Programowanie częstości pomiarów w zakresie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 lub 30 pomiarów na godzinę | Tak |  |
|  | Zakresy pomiaru: - ciśnienie skurczowe: 60-290 mmHg - ciśniene rozkurczowe: 30-195 mmHg | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: 30–240 BPM | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: +/- 3 mmHg | Tak |  |
|  | Pamięć: do 300 pomiarów (PWA do 260 pomiarów) | Tak |  |
|  | Pojemność baterii: >300 pomiarów | Tak |  |
|  | Zasilanie: dwa akumulatorki NiMH (1,2V, min. 1500mAh, AA) lub dwie baterie alkaliczne AA 1,5 V | Tak |  |
|  | Wymiary: 128 x 75 x 30 mm | Tak |  |
|  | Waga: 240g z bateriami | Tak |  |
|  | W zestawie z rejestratorem trzy mankiety w rozmiarach: S (20-24 cm), M (24-32 cm), L (32-38 cm) | Tak |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | Obsługa za pomocą 4 przycisków: - przycisk ON/OFF - przycisk dzień/noc - przyciska zdarzenia - przycisk rozpoczęcia pomiaru/pomiaru ręcznego | Tak |  |
|  | Automatyczne powtórzenie pomiaru przy wykryciu błędnego pomiaru po 3 minutach | Tak |  |
|  | Indywidualny algorytm napełniania mankietów – pierwszy pomiar step-up/step-down, drugi pomiar: Auto-Feedback-Logic-AF | Tak |  |
|  | Walidacja rejestratora: ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), BSH (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego) oraz ISO 81060-2:2013 | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar centralnego ciśnienia tętniczego | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę fali tętna (PWA) | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia w mankiety o rozmiarach XS (14-20 cm) oraz XL (38-55 cm) | Tak |  |
|  | Wytrzymałe, wykonane ze sztucznej skóry etui na rejestrator | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów | Tak |  |
|  | Możliwość przechowywania danych pacjenta: dane osobowe, adres, numer telefonu, wiek, płeć, stosowane leki, historia choroby, kontakty w nagłych przypadkach | Tak |  |
|  | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich pomiarów z kolorystycznym zaznaczeniem pomiarów wykraczających poza normy oraz z zaznaczeniem pomiarów manualnych | Tak |  |
|  | Informacja o błędnie wykonanym pomiarze | Tak |  |
|  | Możliwość usunięcia pomiarów z analizy | Tak |  |
|  | Możliwość dodania komentarza do każdego pomiaru | Tak |  |
|  | Prezentacja wyników w formie graficznej: 2 typy wykresów | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia | Tak |  |
|  | Automatyczne ustawienie progów ciśnienia | Tak |  |
|  | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych: KIGGS, Wühl et, Lurbe et, AHA (Flynn et) | Tak |  |
|  | Prezentacja wyników: SYS, MAP, DIA, Ciśnienie tętna, HR | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznej zmiany początków interwału dziennego i nocnego | Tak |  |
|  | Możliwość dodania własnego opisu do wykonanego badania | Tak |  |
|  | Wyświetlanie średnich wartości godzinnych, średnia wyliczana z: 1, 2, 3, 4, 6 i 8 godzin | Tak |  |
|  | W zestawie stacja robocza do obsługi oprogramowania | Tak |  |
|  | W zestawie: 2 baterie, etui ze skóry ekologicznej, kabel USB, oprogramowanie | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu – konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny