Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Laryngoskop  – szt.1

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | TAK |  |
|  | Laryngoskop światłowodowy z rękojeścią ze źródłem światła typu LED | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy laryngoskopu tego samego producenta (rękojeść, łyżki, ładowarka) | TAK |  |
|  | Rękojeść laryngoskopowa diodowa światłowodowa rozmiar standardowy: - zasilanie akumulatorowe: bateria litowo-jonowa - bez efektu pamięciowego - funkcja ostrzegająca o wyczerpywaniu baterii poprzez stopniowe zmniejszanie jasności uruchamiane elektronicznie - wbudowany wskaźnik poziomu naładowania baterii z optyczną sygnalizacją niskiego poziomu energii - żywotność diodowego źródła światła – min. 100 000 godz. - źródło światła: dioda LED, temperatura koloru 5000K, wskaźnik odwzorowania koloru CRI min. 80, strumień świetlny (na wyjściu) min. 20lm - powierzchnia rękojeści radełkowana - możliwość sterylizacji rękojeści w autoklawie (po wyjęciu wkładu wewnętrznego z bateriami i źródłem światła) – rękojeść dwumodułowa | TAK |  |
|  | Ładowarka dwustanowiskowa: - szybkie ładowanie - ładowanie baterii litowo-jonowych w maks. 3h - możliwość ładowania całych rękojeści oraz samych wkładów wewnętrznych z baterią akumulatorową - optyczny wskaźnik procesu ładowania: światło pulsujące wskazujące na trwający proces ładowania i światło ciągłe sygnalizujące zakończenie procesu ładowania - ładowarka inteligentna gwarantująca brak możliwość przeładowania baterii akumulatorowych | TAK |  |
|  | Łyżki światłowodowe, typ Macintosh: - w rozmiarze 2 – 1 szt. - w rozmiarze 3 – 1 szt. - w rozmiarze 4 – 1 szt. - metalowe, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych elementów łączących mogących dodatkowo gromadzić brud - zintegrowany światłowód o średnicy min. 4,3 mm - sterylizacja łyżki w autoklawie – wytrzymałość światłowodu min. 4000 cykli sterylizacyjnych w temp. 134°C z min. jasnością 1000 lux - liczba mikro-włókien w światłowodzie – ponad 6000 | TAK |  |
|  | Łyżki i rękojeść zgodne z normą ISO 7376-3 (standard „zielonego zamka”) | TAK |  |
|  | Łyżki wielokrotnego użytku oraz rękojeść oznaczone nr seryjnym (alfanumerycznie oraz DataMatrix) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja czyszczenia i sterylizacji | TAK |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na wszystkie elementy zestawu min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 2. | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |
| 3. | Zapewniony serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| 4. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny