Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: LUCAS – szt.1

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: …................................................Rok produkcji: …...........................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | Tak |  |
|  | Cykl pracy urządzenia: 50% kompresja / 50 % dekompresja | Tak |  |
|  | Częstość kompresji zawarta w zakresie od 100 – 120 uciśnięć na minutę. | Tak |  |
|  | Głębokość kompresji: w zakresie od 4 – 6 cm dla urządzenia typu tłok lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego | Tak |  |
|  | Urządzenie przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokość klatki piersiowej min. 44 cm. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |  |
|  | Waga urządzenia gotowego do pracy poniżej 10kg | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres e-mail | Tak |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 – 111 – 120 uciśnięć na minutę. | Tak |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA. | Tak |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund | Tak |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max. 120 min. | Tak |  |
|  | Wyposażenie aparatu: - torba/plecak przenośny - podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - akumulator - min.2 elementy do uciskania klatki piersiowej (pasy, przyssawki, lub nakładki na tłok) - zewnętrzna ładowarka (zasilacz) z sieci 230V/50 Hz - deska pod plecy pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania dedykowanej deski pod plecy pacjenta przeziernej dla promieni RTG | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu – konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

*Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się nazwą towarową urządzenia jedynie w celu przykładowym, służącym do określenia jego parametrów.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne zgodne z wymaganiami określonymi w OPZ.

Wykonawca składający ofertę z produktem równoważnym jest zobowiązany do załączenia szczegółowej dokumentacji technicznej oraz dowodów potwierdzających spełnienie określonych w SWZ kryteriów równoważności.

Kwalifikowany podpis elektroniczny