Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Łóżko szpitalne – szt. 44

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Łóżko szpitalne – szt. 39 | Tak |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | Tak |  |
|  | Podstawa łóżka pantograf, podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach). Wszystkie przewody umieszczone w listwie stanowiącej tunel dla przewodów zasilających siłowniki. | Tak |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 170mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - - długość całkowita: 2120 mm, (± 30 mm) - - szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami : max 910 mm (wymiar leża min. 800x2000) | Tak |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230 V/50 Hz Przewód zasilający skrętny, wyposażony w tworzywowy uchwyt na kabel zasilający na czas transportu łóżka. | Tak |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. | Tak |  |
|  | Elektryczne regulacje: - regulacja wysokości w zakresie: 350 mm do 850 mm (± 30 mm) koła 150 mm - segment oparcia pleców 0-70° (± 2°) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-34° (± 2°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | Tak |  |
|  | Funkcja krzesła kardiologicznego — aktywowana jednym przyciskiem na pilocie pacjenta. Ruch zaczyna się od podniesienia części ud, co zapobiega zsuwaniu się pacjenta, następnie unoszone jest oparcie pleców, a na końcu cała rama łóżka przechyla się w stronę nóg. | Tak |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej - łóżko automatycznie zatrzymuje się w pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych. | Tak |  |
|  | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej: max. 23 sekundy | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w przewodowy pilot sterujący, umożliwiający obsługę funkcji pozycyjnych oraz funkcji ratunkowych. Dwa tryby pracy pilota: 1. Tryb podstawowy (dla pacjenta): - regulacja wysokości całego łóżka, - regulacja kąta nachylenia oparcia pleców, - regulacja sekcji ud, - aktywacja pozycji krzesła kardiologicznego za pomocą jednego przycisku. 2. Tryb pielęgniarski (dla personelu medycznego): - dostęp do funkcji ratunkowych: CPR – szybkie opuszczenie oparcia do pozycji płaskiej, pozycja antyszokowa – przechył łóżka w kierunku głowy i opuszczenie do pozycji minimalnej segmentów(Trendelenburg), blokada funkcji pilota w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta. Zabezpieczenia: - przełączanie między trybami możliwe wyłącznie przez personel medyczny za pomocą blokady magnetycznej (np. klucz magnetyczny lub RFID), - pilot odporny na środki dezynfekujące i spełniający normy IP dotyczące ochrony przed wilgocią i kurzem, | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w zintegrowany panel sterujący, umieszczony w specjalnej wnęce pod leżem, (pełniącej jednocześnie funkcję półki na pościel), posiadający system zabezpieczeń chroniący przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych, w tym możliwość indywidualnej blokady wybranych funkcji pilota. Panel umożliwiający precyzyjną regulację następujących segmentów łóżka: - oparcia pleców, - segmentu ud, - wysokości całego leża, - pozycji wzdłużnych (Trendelenburg/anty-Trendelenburg). Panel wyposażony w dedykowane przyciski do szybkiego uruchomienia następujących funkcji: - pozycji antyszokowej, - pozycji egzaminacyjnej, - pozycji CPR (nagłe opuszczenie leża do pozycji resuscytacyjnej), - pozycji krzesła kardiologicznego. Panel sterujący może być również zawieszony na szczycie łóżka od strony nóg, co zapewnia łatwy dostęp dla personelu medycznego. | Tak |  |
|  | Segment oparcia pleców wyposażony w mechaniczny system szybkiego poziomowania (funkcja CPR), aktywowany za pomocą dźwigni awaryjnej umieszczonej pod segmentem wezgłowia. Dźwignia oznaczona kolorem pomarańczowym/czerwonym, co zapewnia jej szybką identyfikację w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji. W przypadku braku zasilania elektrycznego, dźwignia CPR umożliwia mechaniczne uniesienie segmentu pleców, pełniąc funkcję alternatywnego napędu awaryjnego. Segment oparcia pleców oraz segment ud wyposażone w funkcję autokonturu, zapewniającą ergonomiczne dopasowanie pozycji pacjenta podczas regulacji. Dodatkowo, segment oparcia pleców z funkcję autoregresji, która przesuwa go w kierunku głowy pacjenta podczas unoszenia, minimalizując ryzyko zsuwania się pacjenta oraz redukując nacisk na okolice krzyżowe. Niedopuszczalne jest stosowanie autoregresji segmentu ud, która powoduje przesuwanie pacjenta w kierunku szczytu nóg, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka powstawania odleżyn, w tym w obrębie stóp | Tak |  |
|  | Leże łóżka wykonane z paneli stalowych, lakierowanych proszkowo, odpornych na wysoką temperaturę, środki dezynfekujące oraz promieniowanie UV. Konstrukcja zapewnia trwałość i łatwość utrzymania higieny. | Tak |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora. | Tak |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 280 mm | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka demontowalne z ramy leża bez użycia narzędzi, z możliwością ich blokady podczas transportu za pomocą dwóch wyróżniających się suwaków. Wypełnienie stanowi dwustronnie płyta np. HPL o grubości min. 8 mm, trwale zintegrowana z ramą szczytu wykonaną z rur stalowych lakierowanych proszkowo oraz elementów tworzywowych. Szczyty są łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekujące i promieniowanie UV. | Tak |  |
|  | Barierka boczna wykonana z trzech owalnych profili stalowych o minimalnej grubości min. 20 mm i wysokości, lakierowana proszkowo, zapewniająca odporność na korozję i środki dezynfekujące; składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku- wyraźnie oznaczonego, umieszczonego w części dolnej barierki od strony nóg Konstrukcja pozbawiona ostrych krawędzi oraz miejsc sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. Spełnia wymagania normy bezpieczeństwa EN 60601-2-52 dotyczącej łóżek medycznych lub równoważną Wysokość barierki od powierzchni leża: minimum 39 cm, długość barierki zabezpieczająca pacjenta na minimum ¾ długości leża, zgodnie z wymaganiami normy. | Tak |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery tworzywowe haki do zawieszania worków urologicznych – po dwa haki na każdą stronę leża. Haki powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp i bezpieczne mocowanie worków, bez ryzyka ich przypadkowego odczepienia. | Tak |  |
|  | Leże łóżka wyposażone w cztery stożkowe krążki odbojowe, umieszczone w jego narożnikach. Elementy te mają za zadanie chronić łóżko oraz otoczenie (np. parapety okienne, listwy ścienne) przed przypadkowymi uderzeniami i otarciami, szczególnie podczas regulacji wysokości łóżka. Konstrukcja krążków musi uniemożliwiać przypadkowe wyrwanie lub uszkodzenie elementów architektonicznych oraz zapewniać skuteczną amortyzację kontaktu łóżka ze ścianą. | Tak |  |
|  | Leże łóżka w części środkowej odpowiednio wyprofilowane w sposób pełniący funkcję uchwytu materaca, zapewniający jego stabilne utrzymanie podczas regulacji pozycji. Niedopuszczalne jest stosowanie uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża, które mogą powodować urazy kończyn dolnych oraz otarcia skóry pacjenta podczas wchodzenia lub opuszczania łóżka. | Tak |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w cztery antystatyczne koła o średnicy minimum 150 mm. System jezdny z centralną blokada kół oraz blokadą kierunkową, umożliwiającą stabilne prowadzenie łóżka. Dźwignia blokady umieszczona przy kołach, co najmniej od strony nóg łóżka, w miejscu łatwo dostępnym dla personelu medycznego. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg potwierdzone przez niezależny podmiot. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w oświetlenie nocne umieszczone pod leżem, od strony głowy pacjenta. Oświetlenie powinno zapewniać delikatne, rozproszone światło umożliwiające orientację w przestrzeni w warunkach nocnych, bez zakłócania snu pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień z min. 10 kolorów. | Tak |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: - materac składający się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej PUR oraz warstwy górnej, wykonanej z pianki wiskoelastycznej, dopasowującej się do kształtu ciała, i zapewniające rozprowadzenie nacisku i prawidłową wentylację. Materac w podziale min. 5-centymetrowa pianka wiskoelastyczna i min. 9 cm warstwa spodnia z zimnej piany PUR. Krawędzie materace wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości 40kg/m3. Wymiary (szer. × dł. × wys.): min. 200 × 80 × 14 cm. Gęstość objętościowa: 50/40 kg/m³ .Wytrzymałość na ściskanie: 5,0kPa – krawędzie /podstawa 4,0 kPa, warstwa górna wiskoelastyczna-40N. Możliwość okazjonalnego prania całego materaca w automatycznych stacjach myjących w temperaturze do 75 stopni C. Pokrowiec odporny jest na działanie bakterii i pleśnie zgodnie z ATCC 6538/9642. Pokrowiec z możliwością prania do 95 stopni C oraz suszenia w temperaturze 100 stopni C. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia - wysięgnik ręki z hakami do montażu kroplówki - materac przedłużenia leża – ogółem 4szt. | Tak |  |
|  | Łóżko szpitalne specjalistyczne – szt. 5 | Tak |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli, łatwa w utrzymaniu higieny | Tak |  |
|  | Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6 Łóżko przystosowane do mycia w myjni automatycznej | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość: max. 2200 mm - szerokość: max. 1040 mm | Tak |  |
|  | Wymiary leża: min. 900 mm x 2000 mm | Tak |  |
|  | Przedłużenie leża minimum 25 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | Tak |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe | Tak |  |
|  | Szyny nierdzewne mocowane po bokach łóżka na min. 60% długości leża oraz w szczycie łóżka od strony głowy | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu poprzez 2 suwaki | Tak |  |
|  | Listwa do montażu wyposażenia dodatkowego na ramie leża pod szczytem łóżka od strony głowy i nóg | Tak |  |
|  | Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG, pozostałe segmenty leża wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Wszystkie segmenty leża przystosowane do montażu pasów unieruchamiających pacjenta | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 42-84 cm (+/- 3 cm) | Tak |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segmentu oparcia pleców 0-70˚ (+/- 3 ˚) - segmentu uda 0- 40 ˚ (+/- 3 ˚) - poz. Trendelenburga 0-17 ˚ (+/- 3 ˚) - poz. Anty-Trendelenburga 0-17 ˚ (+/- 3 ˚) - przechyły boczne leża – ok. 30° (+/- 5°) | Tak |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie przechyłu bocznego pod kątem 10° w celu ułatwieniu pacjentowi wstania z łóżka (procedura wczesnej mobilizacji pacjenta) | Tak |  |
|  | Segment oparcia pleców z autoregresją min. 10 cm | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur sterowana przy pomocy przycisku na pilocie przewodowym | Tak |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego mechanicznego poziomowania - CPR. | Tak |  |
|  | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | Tak |  |
|  | Cztery uchwyty stabilizujące materac zlokalizowane od strony głowy oraz nóg pacjenta. | Tak |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka - bateria litowo-jonowa. | Tak |  |
|  | Sterowanie nożne funkcjami nachylenia bocznego i regulacji wysokości | Tak |  |
|  | Podświetlenie leża | Tak |  |
|  | Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji ( 120 lub 180 sec). w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek | Tak |  |
|  | Rama leża wyposażona w półkę na pilota zapobiegająca jego uszkodzeniu w czasie transportu | Tak |  |
|  | Panel sterujący dla personelu medycznego chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego, optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. | Tak |  |
|  | Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta , umożliwiający czytelne zastosowanie następujących funkcji : regulacji wezgłowia, pozycji fotelowej, regulacji wysokości leża, regulacji segmentu uda. Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek z wyświetlaczem LCD pokazującym uruchomioną funkcję, funkcja CPR, przycisk serwisowy, funkcja położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15°,30°, 45° za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów, wyświetlana informacja o kącie przechyłów wzdłużnych | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 220-240V/50Hz | Tak |  |
|  | Obciążenie robocze min. 250 kg | Tak |  |
|  | Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta - wysokość minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża | Tak |  |
|  | Koła podwójne o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany czterema chromowanymi dźwigniami od strony nóg oraz głowy pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół. | Tak |  |
|  | Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta: - waga pacjenta spełniająca wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE oraz normy EN 45501, posiadająca świadectwo OMIL. Kalibracja przewidziana dla miejsca działania -dołączyć stosowną dokumentację - sterowanie wagi na pilocie przewodowym z możliwością zawieszenie na szczycie łóżka lub odłożenia w półce na pościel, wyświetlacz kolorowy 2,4“, możliwość wyboru ustawienia języków menu. - autokompensacja - pozwala na późniejsze dołożenie/ usunięcie akcesoriów łóżkowych przy zajętym łóżku, bez wpływu na wynik ważenia (+/- 50kg) - dokładność ważenia: -200 g - funkcja reset/ położenia zerowego - do ustawienia zerowego wyświetlanej wartości wagi po tym, jak założono pożądane akcesoria łóżkowe, ale zanim pacjent będzie się znajdował w łóżku - funkcja alarmująca o nieobecności pacjenta w łóżku, przy podłączeniu do sieci elektrycznej nagła utrata wagi powyżej 50 % wartości pomiaru wagi sygnalizowana optycznie. - funkcja ustawienia cykli pomiarowych co 1sek, 10sek, 30sek, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 45min, 60min. - sterowanie oświetleniem pod leżem łóżka ze sterownika wagi - funkcja automatycznego włączenia oświetlenia pod leżem w przypadku opuszczenia łóżka przez pacjenta i jego wyłączenie przy powrocie do łóżka | Tak |  |
|  | Materac profilaktyczny składający się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej PUR oraz warstwy górnej, wykonanej z pianki wiskoelastycznej, dopasowującej się do kształtu ciała i zapewniającej rozprowadzenie nacisku i prawidłową wentylację. Materac w podziale min. 5-centymetrowa pianka wiskoelastyczna i min. 9 cm warstwa spodnia z zimnej piany PUR. Krawędzie materace wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości 40kg/m3. Wymiary (szer. × dł. × wys.): min. 200 × 80 × 14 cm. Gęstość objętościowa: 50/40 kg/m³ .Wytrzymałość na ściskanie: 5,0kPa – krawędzie /podstawa 4,0 kPa, warstwa górna wiskoelastyczna-40N. Możliwość okazjonalnego prania całego materaca w automatycznych stacjach myjących w temperaturze do 75˚C. Pokrowiec odporny na działanie bakterii i pleśnie zgodnie z ATCC 6538/9642. Pokrowiec z możliwością prania w temperaturze do 95˚C oraz suszenia w temperaturze do 100˚C. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia. | Tak |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - wieszak kroplówki wyprofilowany pod kątem 45 stopni z możliwością zawieszenia 4 pojemników na płyny infuzyjne do każdego łóżka - kosz na butle z tlenem zawieszany na szczycie łóżka - ogółem 2 szt. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny