Załącznik nr 2a- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Pakiet 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Nakrywarka

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące metodę zaklejania ze specjalną taśmą pokrytą żywicą, technikę zaklejania na mokro, w której taśma mocowania jest za pomocą ksylenu. | Tak |  |
|  | Stosowane magazynki po 20 szkiełek. | Tak |  |
|  | Wsad startowy jednorazowy o pojemności 3 x 20 szkiełek, kompatybilny z przepustowością modułu barwiącego. | Tak |  |
|  | Wyposażona w stację rozładunkową z systemem dosuszania gotowych szkiełek z pojemnością min. 240 szkiełek. | Tak |  |
|  | Możliwość zaklejania z prędkością min. 1080 szkiełek na godzinę. | Tak |  |
|  | System kontrolujący poziom ksylenu. | Tak |  |
|  | Wbudowany detektor sygnalizujący obecność pęcherzyków powietrza. | Tak |  |
|  | Praca w systemie ciągłym z możliwością dokładania kolejnych koszyków. | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem LIS | Tak |  |
|  | Możliwość wbudowania czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |