Załącznik nr 2a- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Pakiet 5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Mikrotom

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2024. | Tak |  |
|  | Mikrotom typu kriostat | Tak |  |
|  | Półautomatyczny kriostat przeznaczony do wysokiej jakości krojenia zmrożonych wycinków tkanki w celu przygotowania preparatów mikroskopowych do badań śródoperacyjnych | Tak |  |
|  | Zakres grubości skrawków: 0,5 – 500 μm, | Tak |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia 0,5-100 µm: - - 0,5 µm do 5 µm w krokach co 0,5 µm - 5 µm do 10 µm w krokach co 1 µm - 10 µm do 20 µm w krokach co 2 µm - 20 µm do 50 µm w krokach co 5 µm - 50 µm do 100 µm w krokach co 10 µm | Tak |  |
|  | Funkcja trymowania regulowana w zakresie 5 – 500 µm: - 5 µm do 30 µm w krokach co 5 µm - 30 µm do 100 µm w krokach co 10 µm - 100 µm do 200 µm w krokach co 20 µm - 200 µm do 500 µm w krokach co 50 µm | Tak |  |
|  | Funkcja retrakcji próbki – 20 μm. | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznej retrakcji, którą można włączyć lub wyłączyć. | Tak |  |
|  | Zakres ruchu pionowego głowicy – 64 mm. | Tak |  |
|  | Zakres ruchu poziomego uchwytu ostrza – 48 mm. | Tak |  |
|  | Interfejs z ekranem dotykowym i intuicyjne oprogramowanie umożliwiają użytkownikowi przeglądanie i regulację następujących parametrów: temperatura, grubość skrawka, pozostały zakres ruchu uchwytu ostrza, grubość skrawka i trymowanie oraz wszystkie inne ustawienia urządzenia. | Tak |  |
|  | Tryb „Stand By” zapewniający oszczędność energii i redukcję hałasu, po 1 godzinie kriostat automatycznie przechodzi w tryb gotowości, temperatura utrzymywana: -15°C | Tak |  |
|  | Tryb uśpienia „Sleep Mode” – po 4 godzinach kriostat automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, utrzymywana temperatura: -10°C, oszczędność energii: około 30%. | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy. | Tak |  |
|  | Przekątna wyświetlacza 17 cm | Tak |  |
|  | Wyprofilowany kształt korpusu sprawia, że operator znajduje się bliżej komory i mikrotomu. | Tak |  |
|  | Ręczna blokada koła zamachowego zabezpieczająca głowicę w górnej bezpiecznej pozycji. | Tak |  |
|  | Duża kriokomora ze stali nierdzewnej o pojemności 42 l. | Tak |  |
|  | Zintegrowana półka z punktem szybkiego chłodzenia, pozwalająca na chłodzenie do -57°C ± 3°, osiągnięcie maksymalnej temp. w max około 2-3 minut. | Tak |  |
|  | System zimnej dezynfekcji komory z wykorzystaniem płynu odkażającego o formule opartej na nadtlenku wodoru i jonach srebra. | Tak |  |
|  | Półka wyposażona w 18 stacji zamrażania i jedną stację szybkiego zamrażania. | Tak |  |
|  | Stale chłodzony uchwyt noża w temperaturze od -20°C do -25°C | Tak |  |
|  | Precyzyjna regulacja temperatury, dostosowująca się szybko do zmian ustawień i utrzymująca zadaną temperaturę. | Tak |  |
|  | Regulacja temperatury próbki na głowicy w zakresie od -45°C do +10°C . | Tak |  |
|  | Przesuwane szklane drzwi ze zintegrowanym oświetleniem LED. | Tak |  |
|  | Regulacja oświetlenia wyrażona w % - możliwość wyboru z wstępnie ustawionych wartości (25%, 50%, 75% lub 100%) lub precyzyjne dostosowanie jasności | Tak |  |
|  | Funkcja natychmiastowego lub zaplanowanego odszraniania/rozmrażania. | Tak |  |
|  | Kolorowe podstawki na próbki w kolorach zielony/czerwony/niebieski/żółty, które ułatwiają ich identyfikację. | Tak |  |
|  | Dostępne rozmiary (średnica) podstawek: 30mm oraz 40 mm. | Tak |  |
|  | Głowica próbki poruszająca się tylko w orientacji pionowej, redukując wibracje. | Tak |  |
|  | Orientacja próbki: osie X - i Y - uniwersalne 8° z pozycjonowaniem zerowym; oś Z - do 360°. | Tak |  |
|  | Mikrotom z precyzyjnym posuwem silnika krokowego. | Tak |  |
|  | Elektromechaniczne manualne doprowadzenie noża do preparatu, szybkość zbliżania noża do preparatu w granicach 0 – 3 mm/s. | Tak |  |
|  | Uchwyt do ostrzy jednorazowych niskoprofilowych lub jednorazowych ostrzy wysokoporfilowych. | Tak |  |
|  | Dodatkowe szkiełko zapobiegające zwijaniu się skrawków. | Tak |  |
|  | Nastawianie kąta nachylenia noża w zakresie 8 – 16°. | Tak |  |
|  | Magnetyczny uchwyt ułatwiający usunięcie zużytego nożyka. | Tak |  |
|  | Osłona ostrza. | Tak |  |
|  | Wyjmowana taca na odpady | Tak |  |
|  | Port USB | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.) 75,5 x 100 x 115,5 cm | Tak |  |
|  | Waga: max 200 kg | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |