Załącznik nr 2a- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Pakiet 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Procesor tkankowy

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | W pełni automatyczny procesor tkankowy działający w technologii hybrydowej - połączenie technologii konwencjonalnej i mikrofalowej. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dwie retorty - chemiczną oraz parafinującą. Obie retorty wyposażone w mieszadła magnetyczne z regulacją prędkości. Pokrywy retort podgrzewane. | Tak |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia jednorazowo (wkład jednorazowy = pojemność całkowita uchwytu na kasetki) minimum 210 standardowych kasetek histopatologicznych z wykorzystaniem programu szybkiego mikrofalowego, | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie ciągłym automatycznym z możliwością uruchamiania kolejnego programu w trakcie impregnacji parafiną poprzedniego programu | Tak |  |
|  | Możliwość standardowego przeprowadzania segregowanych materiałów w zakresach grubości 1÷10 mm | Tak |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące odczynniki ogólnie dostępne na rynku możliwe do zakupienia z dowolnego źródła (etanol absolutny, izopropanol, parafina) | Tak |  |
|  | Maksymalne czasy przeprowadzania materiału tkankowego z wykorzystaniem programu mikrofalowego automatycznego (przy zachowaniu zasady segregacji grubości materiału): - materiał o grubości <1 mm (małe biopsje) - pełny wsad (210 kasetek) 55 minut (wliczając utrwalanie) - materiał o grubości 1 mm (biopsje) - pełny wsad (210 kasetek) 1 godzina 40 minut (wliczając utrwalanie) - materiał o grubości 3 mm - pełny wsad (210 kasetek) 3 godziny (wliczając utrwalanie) - materiał o grubości 5 mm - pełny wsad (210 kasetek) 5 godzin 50 minut (wliczając utrwalanie) | Tak |  |
|  | Maksymalne czasy przeprowadzania materiału tkankowego podczas pracy w systemie mikrofalowym ciągłym automatycznym z dokładaniem materiału tkankowego podczas trwania procesu (przy zachowaniu zasady segregacji grubości materiału): - materiał o grubości <1 mm (małe biopsje) - pełny wsad (210 kasetek) co 40 minut - materiał o grubości 1 mm (biopsje) - pełny wsad (210 kasetek) co 1 godzinę 20 minut - materiał o grubości 3 mm - pełny wsad (210 kasetek) co 2 godziny - materiał o grubości 5 mm - pełny wsad (210 kasetek) co 3 godziny 45 minut | Tak |  |
|  | Możliwość programowania pracy procesora (czasów przeprowadzania materiału) dla różnych grubości materiału tkankowego, niezależnie od ustawień fabrycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji zainstalowanych fabrycznie programów przeprowadzania materiału tkankowego w zależności od potrzeb użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość pracy na urządzeniu z wykorzystaniem konwencjonalnego podgrzewania odczynników bez użycia mikrofal | Tak |  |
|  | Możliwość przeprowadzania materiałów z wykluczeniem kroku utrwalania w formalinie. | Tak |  |
|  | Odczynniki umieszczone w wentylowanej wysuwanej szufladzie zapewniającej łatwy dostęp do wszystkich odczynników i ich wymiany | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do urządzenia odczynników w ich oryginalnych opakowaniach 5L bez konieczności przelewania. | Tak |  |
|  | Możliwość wymiany odczynników w trakcie przeprowadzania materiału w komorze chemicznej | Tak |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia wymiany odczynników za pomogą czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w szereg szybkozłączek, osobno do każdego odczynnika w celu szybkiej wymiany odczynnika i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem odczynników. | Tak |  |
|  | Brak cykli czyszczących w programach dziennych jak i po programach nocnych. | Tak |  |
|  | Procesor sterowany poprzez kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym LCD | Tak |  |
|  | Oprogramowanie oparte na prowadzeniu ikonowym dla zmniejszenia ryzyka błędu, oprogramowanie w j. polskim | Tak |  |
|  | 2 porty USB umożliwiające zgrywanie danych z pamięci procesora, przyłącze do UPS, przyłącze sieciowe do diagnostyki zdalnej. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie działające w środowisku Windows. System zabezpieczony hasłem – możliwość utworzenia wielu kont użytkowników z różnym poziomem dostępu zabezpieczonych osobnymi hasłami | Tak |  |
|  | Alarm zdarzeń i błędów urządzenia w postaci dźwięków i sygnałów świetlnych przy użyciu kolorowych diod LED. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o statywy do przeprowadzania kasetek typu SuperMega (statyw na 24 kasetki) oraz SuperMega SLIM (statyw na 40 kasetek) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o statyw do automatycznego zatapiania materiału po zakończonym procesie. Pojemność 45 kasetek. | Tak |  |
|  | Możliwość przeprowadzania 600 kasetek w trybie ciągłym | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 2 automatyczne niezależnie pracujące ramiona umożliwiające automatyczne przeniesienie statywu z kasetkami z komory chemicznej do komory parafinującej bez ingerencji użytkownika. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w unoszoną pokrywę obszaru roboczego z filtrami węglowymi i przeciwpyłowymi dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika | Tak |  |
|  | Antybakteryjna powłoka proszkowa zapewniająca najwyższą ochronę przed namnażaniem się mikroorganizmów | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w czujnik wykrywający obecność statywu. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w licznik czasu uruchamiania programu- zbyt długie wybieranie programu sygnalizowane alarmem w celu zabezpieczenia materiału przed uszkodzeniem. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dodatkową rezerwową komorę na parafinę o pojemności 4kg z systemem automatycznego uzupełniania poziomu parafiny w komorze głównej. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wysoce czuły ultradźwiękowy czujnik odczynników wykrywający prawidłowy roztwór i jego czystość. | Tak |  |
|  | Wyposażenie: a) statyw do przeprowadzania materiału tkankowego przy wykorzystaniu programów szybkich mikrofalowych (przy zachowaniu zasady segregacji grubości materiału) na 210 kasetek – 2 szt. b) UPS – urządzenie do podtrzymywania napięcia w przypadku awarii zasilania c) urządzenie do czyszczenia statywów z parafiny – protokół czyszczący max 7 minut | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne max.: szerokość 760 mm (875 mm z zamontowanym czytnikiem kodów) x wysokość 1640 mm x głębokość 960 mm (1030mm z baterią UPS) | Tak |  |
|  | Waga max: 295 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie: 220-240V~ 50Hz -2300W | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Aktualny certyfikat ISO 13485:2021 producenta wyrobu potwierdzający, iż projektowanie oraz wykonanie wyrobu odbywa się zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi | Tak |  |
|  | Aktualny certyfikat ISO 14001;2015 producenta | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.36 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |