Załącznik nr 2a- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Pakiet 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Zatapiarka

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Dwumodułowa linia zatapiająca składająca się z osobnych modułów: moduł dystrybutora parafiny oraz płyta służąca do chłodzenia bloczków parafinowych | Tak |  |
|  | Moduł dystrybutora parafiny- 1 szt. |  |  |
|  | Urządzenie o wymiarach maksymalnych: 560 x 605 x 405 mm [mm] [+/-5%], | Tak |  |
|  | Powierzchnia robocza: 517x120 [mm] [+/-5%], | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: 18kg [+/- 5%], | Tak |  |
|  | Zbiornik na parafinę o pojemności 4 litrów | Tak |  |
|  | Wyposażone w metalową ramą z silikonową podkładką pod nadgarstki, | Tak |  |
|  | Zintegrowane dwa podgrzewane trymery do wosku | Tak |  |
|  | Uruchamianie dyspensera przy użyciu czujnika zbliżeniowego lub manualnie przy użyciu przełącznika nożnego (wyposażenie opcjonalne), | Tak |  |
|  | Regulacja przepływu parafiny przy użyciu pokrętła, | Tak |  |
|  | Pole „Peltiera” o wymiarach min. 80x65mm umożliwiające szybkie schłodzenie próbek do -3 °C, | Tak |  |
|  | Dotykowy ekran o przekątnej minimum 4,2 cala wykonany w technologii LCD, | Tak |  |
|  | Regulacja temperatury zbiornika na parafinę w przedziale 50-75°C [+- 5%], | Tak |  |
|  | Przyjazny interfejs dla użytkownika, ułatwiający dostęp do najważniejszych parametrów takich jak temperatura, oświetlenie. Interfejs umożliwia zaprogramowanie systemu pracy: dni oraz godziny, | Tak |  |
|  | Zbiornik parafiny wyposażony w min. 2 czujniki poziomu parafiny, | Tak |  |
|  | Kontrolowalny poziom parafiny przy użyciu ekranu | Tak |  |
|  | Możliwość podpięcia pęset podgrzewanych oraz wyciskaczy do gniazd zasilających znajdujących się po prawej i lewej stronie aby ułatwić pracę osobą leworęcznym jak i praworęcznym | Tak |  |
|  | Wyjmowane tace na parafinę wyposażone w specjalne papierowe wkładki ułatwiające usuwanie parafiny z urządzenia | Tak |  |
|  | Wyposażenie w oświetlenie LED sterowane przy użyciu dotykowego ekranu, umożliwiające edycję natężenia siwiała oraz barwy, | Tak |  |
|  | Barwne oświetlenie informujące o stanie urządzenia – pomarańczowe (w trakcie przygotowywania) oraz zielone (gotowe do użycia) | Tak |  |
|  | Moduł płyty zimnej – 2 szt. |  |  |
|  | Urządzenie o wymiarach maksymalnych: 410 x 605 x 405 mm [mm] [+/-5%], | Tak |  |
|  | Powierzchnia robocza: 370 x 350 mm [mm] [+/-5%], | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: 24kg [+/- 5%], | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego schładzania próbek histologicznych zatopionych w parafinie | Tak |  |
|  | Rama z lakierowanej blachy stalowej | Tak |  |
|  | Duża aluminiowa powierzchnia chłodząca do przechowywania do 70 bloczków | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ | Tak |  |
|  | Temperatura robocza - 10°C. (możliwość dostosowania temperatury do potrzeb użytkownika za pomocą sterownika znajdującego się z tyłu urządzenia) | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Akcesoria standardowe: - kartonowe wkładki do urządzenia ułatwiające pozbywanie się nadmiaru parafiny z szuflad – 1 opakowanie po min. 40 szt. - plastikowy skrobak ułatwiający czyszczenie urządzenia z zaschniętej parafiny | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowania w przyszłości o akcesoria opcjonalne - pęseta podgrzewana kompatybilna i bezpośrednio zasilana z urządzenia w rozmiarze 1, 2 lub 4 mm - dociskacz podgrzewany kompatybilny ix bezpośrednio zasilany z urządzenia w rozmiarze: 8x8 mm; 16x16 mm; 28x25 mm - pedał nożny do podawania parafiny - szkło powiększające kompatybilne z urządzeniem z dodatkowym światłem diodowym doświetlającym | Tak |  |
|  | Folder potwierdzający zaoferowanie przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie parametry wymagane załączony do oferty z opisem której pozycji dotyczy | Tak |  |
|  | Aktualny certyfikat ISO 13485:2016 producenta wyrobu potwierdzający, iż projektowanie oraz wykonanie wyrobu odbywa się zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.36 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |