Załącznik nr 2a- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Pakiet 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Barwiarka

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Urządzenie do automatycznego barwienia preparatów | Tak |  |
|  | Maksymalna możliwość barwienia w tym samym czasie – min. 650 szkiełek. | Tak |  |
|  | Posiada możliwość zaprogramowania min. 50 protokołów barwienia. | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego prowadzenia min. 11 barwień. | Tak |  |
|  | System posiada możliwość programowania min. 50 etapów w ramach jednego programu barwienia. | Tak |  |
|  | Konfiguracja urządzenia pozwalająca na prowadzenie jednocześnie barwień rutynowych oraz specjalnych w tym samym czasie. | Tak |  |
|  | Całkowita ilość stacji barwiących do 44. | Tak |  |
|  | Wyposażona w min. 3 stacje startowe oraz 3 stacje końcowe. | Tak |  |
|  | Stacje suszące posiadające indywidualnie programowaną temperaturę w zakresie min. +30°C do +65°C. | Tak |  |
|  | Min. 4 stacje płuczące. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcje odparafinowania szkiełek w barwiarce, z wykorzystaniem wysokiej temperatury – bez konieczności stosowania techniki ksylenowej. | Tak |  |
|  | Dedykowane magazynki o pojemności 20 szkiełek, możliwość jednoczesnego umieszczenia 3 magazynków w jednej stacji. | Tak |  |
|  | 3 różne pojemności stacji barwiących, z możliwością redukcji o dwóch mniejszych niż wyjściowa pojemności. | Tak |  |
|  | Zakres czasowy możliwości programowania poszczególnych kroków (godz.; min; s) – min. 99 godz | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru procedury mieszania dla poszczególnych stacji. | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania dedykowanego zestawu odczynników HE pozwalającego na równomierne wybarwienie min. 2500 szkiełek | Tak |  |
|  | Zaprogramowany system zarządzania odczynnikami, pozwalający na prowadzenie statystyki wykonywanych barwień oraz dni pracy poszczególnych stacji. | Tak |  |
|  | Wbudowany zintegrowany komputer sterowany z poziomu dotykowego panelu LCD. | Tak |  |
|  | Uniwersalny system ikon. | Tak |  |
|  | Praca systemu w trybie ciągłym z możliwością dokładania kolejnych próbek podczas pracy. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do systemu wyciągowego. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |