Załącznik nr 3  – projekt umowy

Dotyczy: postępowania pn. Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej

U M O W A

ZP/2501/…/25

zawarta pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego występuje:

Andrzej Juliusz Kamasa   - Dyrektor.

a

.....................................................................................................................................................................................

KRS .........................................., NIP: ......................., REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez:

........................................................................................................

Forma i data zawartej Umowy

- Umowa została sporządzona w postaci elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron.

Podstawa zawarcia Umowy

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy ZP/2501/102/25, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., zwanej dalej Pzp, (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zmian.) Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest:

- Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej o właściwościach, parametrach funkcjonalnych i technicznych oraz wyposażeniu, określonych w załączniku nr 2 do Umowy (kopia formularza ofertowego technicznego wg. wzoru załącznika nr 2a do SWZ powołanego postępowania przetargowego), zwanego dalej urządzeniem.

- Inne zobowiązania wykonawcy wynikające z:

- treści SWZ powołanego postępowania przetargowego,

- treści oferty złożonej przez Wykonawcę  w postępowaniu przetargowym,

- przepisów prawa obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot Umowy obejmuje ponadto:

- przekazanie Zamawiającemu urządzenia do eksploatacji, a także objęcie go gwarancją , w okresie oraz na zasadach określonych w Umowie.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy.

§2

Terminy

- Wykonanie przedmiotu Umowy  –  do dnia 23.12.2025 r.

- Za datę wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeżeń  ze strony Zamawiającego.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu Umowy strony uzgadniają wynagrodzenie zgodne z treścią załącznika nr 1 do Umowy (kopia formularza ofertowego cenowego wg. wzoru załącznika nr 2 do SWZ powołanego postępowania przetargowego)

§4

Warunki płatności

- Płatność zostanie przez Zamawiającego w terminie do 31.12.2025 r., przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie całego przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 3 ust.2.

- Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

- Faktura może być złożona Zamawiającemu na adres poczty e-mail: dam@szpitalciechanow.com.pl.

§5

Należyte wykonanie Umowy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie urządzenia do używania.

- Wraz z urządzeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- karty gwarancyjne lub gwarancja elektroniczna.

- wykaz autoryzowanych punktów serwisowych  w okresie gwarancyjnym,

- instrukcję użytkowania urządzenia w języku polskim,

- zestawienie terminów przeglądów okresowych urządzenia, wymaganych przez producenta lub niezbędnych w związku z obowiązującymi przepisami prawa, do których przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia umownego zostaje zobowiązany Wykonawca. Odstępstwa od tych terminów mogą wystąpić w okresie obowiązywania Umowy jedynie za zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, złożony w formie wiadomości e-mail  przesłanej na adres dam@szpitalciechanow.com.pl. Przegląd okresowy urządzenia Wykonawca przeprowadzi w obecności upoważnionego pracownika Działu Aparatury Medycznej i potwierdzi wpisem w paszporcie technicznym urządzenia oraz stosownym raportem serwisowym.

- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,

- specyfikację katalogową (handlową) urządzenia,

- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji urządzenia (jeśli dotyczy)

- kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających urządzenie do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania (deklaracje zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywne opinie).

- Zamawiający wyznacza Pana Piotra Łęgowskiego, tel. 606 858 993                                                  dam@szpitalciechanow.com.pl ,  do koordynowania spraw związanych z odbiorem przedmiotu Umowy, kompletności dokumentacji technicznej  odbieranego urządzenia, protokołu zdawczo odbiorczego oraz faktury.

- Wykonawca zobowiązuje się do wnoszenia opłat za wjazd oraz parkowanie pojazdów samochodowych na  terenie nieruchomości Zamawiającego zlokalizowanej w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2, w wysokości ustalonej w aktualnie obowiązującym cenniku.

§6

Gwarancja

- Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczone urządzenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Umowy oraz postanowieniami niniejszego paragrafu,  a jeśli nie zostało to w tym miejscu wskazane, stosuje się długość i warunki gwarancji określone w karcie gwarancyjnej dla tych urządzeń

- Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

- Gwarancja biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2, ust. 2.

- Wszystkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań gwarancji (koszty transportu/przesyłki, osobowe i materiałowe) obciążają Wykonawcę.

§7

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej Umowy w formie kar umownych:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,2% wartości Umowy, za każdy dzień opóźnienia, ponad termin określony w § 2 ust 1, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- za odstąpienie przez Zamawiającego  od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wartości Umowy.

- za nieterminowe wykonanie zobowiązań wynikających z udzielonej na urządzenie gwarancji, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zawinionego opóźnienia.

- pełnymi kosztami, jakie poniósł Zamawiający w związku z skorzystaniem przez niego z prawa do realizacji  usługi „zastępczej”, polegającej na zleceniu osobie trzeciej wykonania świadczenia zdrowotnego, które nie mogło być udzielone przez Zamawiającego, ze względu na stan techniczny urządzenia, uniemożliwiający jego pracę zgodną z przeznaczeniem.   Zamawiający nie może skorzystać z usługi „zastępczej”, jeśli Wykonawca przywróci pełną sprawność urządzenia w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego informacji (pocztą elektroniczną) o stwierdzeniu niesprawności.

- kary umowne wskazane w pkt  1a), 1c) oraz 1d) nie będą naliczane w przypadku, jeśli Wykonawca przekazał Zamawiającemu w celu bezpłatnego korzystania, urządzenie zastępcze o właściwościach i jakości nie gorszych niż urządzenie dostarczone w ramach Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia, określonego w §3 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminu ustalonego w § 2 ust. 1. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca może naliczyć wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Łączną, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony ustala się w wysokości 5% Wartości Umowy.

§ 8

Zmiany do Umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

- Dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

- Dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT, pod warunkiem niezmienności cen netto,

- Dopuszcza się zmianę Umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

- Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności  uzasadniających dokonanie tej zmiany.

- Każda zmiana Umowy wymaga zgody obu Stron

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę,

- otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. 5.2 i 5.3 ustępu 5 niniejszego paragrafu.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2025 poz. 450 ). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy PZP oraz Ustawy o  działalności leczniczej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                               ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej – znak ZP/2501/61/25

Numer pozycji/części: 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Aparat do znieczuleń z wyposażeniem – szt.2

Producent/Firma: GE Healthcare (Datex-Ohmeda, Inc., GE Healthcare Finland Oy, GE Medical Systems Information Technologies, Inc.)

Urządzenie nazwa typ: System do znieczulenia Carestation 750, Monitor pacjenta CARESCAPE Canvas 1000, System monitorowania CARESCAPE ONE

Rok produkcji: 2025

Lp.

Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia

Wymóg

/wartość graniczna

Wymagany opis spełnienia wymogu

1.

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025

Tak

Tak. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025

2.

Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych

Tak

Tak. Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych

3.

Aparat na podstawie jezdnej, wyposażonej w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich

Tak

Tak. Aparat na podstawie jezdnej, wyposażonej w 4 koła z hamulcem centralnym dwóch kół przednich

4.

Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz,

Tak

Tak. Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz,

5.

Wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda)

Tak

Tak. Wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (4 gniazda)

6.

Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych

Tak

Tak. Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych

7.

Transformator separacyjny

Tak

Tak. Transformator separacyjny

8.

Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych

Tak

Tak. Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez 30 min. w warunkach ekstremalnych i 90 min. w warunkach standardowych

9.

Zasilanie w gazy ( O2, N2O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej

Tak

Tak. Zasilanie w gazy ( O2, N2O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej

10.

Awaryjne zasilanie gazowe z 10 l butli (O2 i N2O)

Tak

Tak. Awaryjne zasilanie gazowe z 10 l butli (O2 i N2O)

11.

Prezentacja ciśnień gazów zasilających z sieci centralnej i butli rezerwowych na ekranie głównym aparatu do znieczulenia

Tak

Tak. Prezentacja ciśnień gazów zasilających z sieci centralnej i butli rezerwowych na ekranie głównym aparatu do znieczulenia

12.

Węże wysokociśnieniowe ( O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m wyposażone w przyłącza typu AGA.

Tak

Tak. Węże wysokociśnieniowe ( O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. 5 m wyposażone w przyłącza typu AGA.

13.

Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza

Tak

Tak. Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza

14.

Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów

Tak

Tak. Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów

15.

Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min.

Tak

Tak. Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu do 10 l/min.

16.

Elektroniczny mieszalnik gazów

Tak

Tak. Elektroniczny mieszalnik gazów

17.

System automatycznego utrzymywania

stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%.

Tak

Tak. System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%.

18.

Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej

Tak

Tak. Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej

19.

Co najmniej dwa aktywne złącza robocze na parowniki, umożliwiające korzystanie z wybranego parownika bez konieczności przewieszania parowników

Tak

Tak. Dwa aktywne złącza robocze na parowniki, umożliwiające korzystanie z wybranego parownika bez konieczności przewieszania parowników

20.

Złącza na parowniki wyposażone w system szybkiego mocowania umożliwiający

stosowanie standardowych parowników różnych firm ze złączem typu Selectatec

Tak

Tak. Złącza na parowniki wyposażone w system szybkiego mocowania umożliwiający stosowanie

standardowych parowników różnych firm ze złączem typu Selectatec

21.

Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej

Tak

Tak. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego.

Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej

22.

Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum trzy szuflady na akcesoria w tym jedną zamykaną na kluczyk

Tak

Tak. Aparat wyposażony w blat do pisania i trzy szuflady na akcesoria w tym jedną zamykaną na kluczyk

23.

Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z płynną regulacją natężenia światła.

Tak

Tak. Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z płynną regulacją natężenia światła.

Układ oddechowy

24.

Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych

Tak

Tak. Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych

25.

Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu.

Tak

Tak. Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu.

26.

Możliwość podłączenia układów

bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu.

Tak

Tak. Możliwość podłączenia układów

bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu.

27.

Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum: od 25 l/min. do 75 l/min.

Tak

Tak. Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres: od 25 l/min. do 75 l/min.

28.

Pochłaniacz dwutlenku węgla,

wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej do 1,4 l.

Tak

Tak. Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności do 1,4 l.

29.

Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych, wymiana bez stosowania narzędzi.

Tak

Tak. Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych, wymiana bez

stosowania narzędzi.

30.

Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu

Tak

Tak. Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu

31.

Urządzenie do ekonomizacji znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych.

Tak

Tak. Urządzenie do ekonomizacji znieczulania:

funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych.

32.

Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej

Tak

Tak. Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej

33.

Wyświetlanie wartości minimalnego przepływu O2 potrzebnego do utrzymania zdefiniowanego przez użytkownika stężenia wdechowego tlenu

Tak

Tak. Wyświetlanie wartości minimalnego przepływu O2 potrzebnego do utrzymania zdefiniowanego przez użytkownika stężenia wdechowego tlenu

34.

Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia

– wyświetlanie w sposób ciągły razem z wartością przepływu anestetyku w ml/h

Tak

Tak. Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia – wyświetlanie w sposób ciągły razem z wartością przepływu anestetyku w ml/h

35.

Układ oddechowy kompaktowy, pozbawiony lateksu, nadający się do sterylizacji w autoklawie

Tak

Tak. Układ oddechowy kompaktowy, pozbawiony lateksu, nadający się do sterylizacji w autoklawie

Respirator anestetyczny

36.

Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC).

Tak

Tak. Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC).

37.

Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC).

Tak

Tak. Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC).

38.

Tryby z gwarantowaną objętością

Tak

Tak. Tryby z gwarantowaną objętością

39.

Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym

Tak

Tak. Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym

40.

Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym

Tak

Tak. Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym

41.

Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością

Tak

Tak. Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością

42.

Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,2-10 l/min.

Tak

Tak. Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego 0,2-10 l/min.

43.

Tryb wentylacji CPAP+PSV.

Tak

Tak. Tryb wentylacji CPAP+PSV.

44.

Tryb wentylacji ręczny.

Tak

Tak. Tryb wentylacji ręczny.

45.

Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający co najmniej wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2, z informacją na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym

Tak

Tak. Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu,

częstości oddechów i CO2, z informacją na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym

46.

Pauza w przepływie gazów minimum do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej

Tak

Tak. Pauza w przepływie gazów do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej

47.

Automatyczny jednoetapowy manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych- podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna – z możliwością ustawienia PEEP na wyjściu

Tak

Tak. Automatyczny jednoetapowy manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych- podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna – z możliwością ustawienia PEEP na wyjściu

48.

Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora z możliwością ustawienia PEEP na wyjsciu i wyświetlaniem wartości podatności płuc przy każdym etapie procedury. Mżliwość prekonfiguracji min. 4 procedur

Tak

Tak. Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora z możliwością ustawienia

PEEP na wyjsciu i wyświetlaniem wartości podatności płuc przy każdym etapie procedury. Mżliwość prekonfiguracji 4 procedur

49.

Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną.

Tak

Tak. Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną.

50.

Przełączanie mechaniczne wentylacji przy pomocy dźwigni

Tak

Tak. Przełączanie mechaniczne wentylacji przy pomocy dźwigni

51.

Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4.

Tak

Tak. Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: 2:1 ÷ 1:8.

52.

Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min.

Tak

Tak. Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo- zmiennej: 4 ÷ 100 oddechów / min.

53.

Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml.

Tak

Tak. Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: 20 ÷ 1500 ml.

54.

Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo - zmiennej lub

objętościowo - zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml.

Tak

Tak. Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo - zmiennej: 5 ÷ 1500 ml.

55.

Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O.

Tak

Tak. Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo- wydechowego (PEEP): wyłączony, 4÷30 cm H2O.

56.

Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu.

Tak

Tak. Zakres regulacji Plateau wdechu: 5 ÷ 60 % czasu wdechu.

System alarmów

57.

Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i objętości oddechowej (TV).

Tak

Tak. Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i objętości oddechowej (TV).

58.

Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym

Tak

Tak. Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym

59.

Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego

Tak

Tak. Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego

60.

Alarm Apnea.

Tak

Tak. Alarm Apnea.

61.

Alarm braku zasilania w energię elektryczną.

Tak

Tak. Alarm braku zasilania w energię elektryczną.

62.

Alarm braku zasilania w gazy

Tak

Tak. Alarm braku zasilania w gazy

Pomiary i obrazowanie

63.

Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych

Tak

Tak. Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych

64.

Pomiar objętości oddechowej (TV).

Tak

Tak. Pomiar objętości oddechowej (TV).

65.

Pomiar objętości minutowej (MV).

Tak

Tak. Pomiar objętości minutowej (MV).

66.

Pomiar częstości oddechu.

Tak

Tak. Pomiar częstości oddechu.

67.

Pomiar ciśnienia szczytowego.

Tak

Tak. Pomiar ciśnienia szczytowego.

68.

Pomiar ciśnienia średniego.

Tak

Tak. Pomiar ciśnienia średniego.

69.

Pomiar ciśnienia Plateau.

Tak

Tak. Pomiar ciśnienia Plateau.

70.

Pomiar ciśnienia PEEP.

Tak

Tak. Pomiar ciśnienia PEEP.

71.

Manometr pomiaru ciśnienia w układzie wyświetlany na ekranie głównym aparatu do znieczulenia

Tak

Tak. Manometr pomiaru ciśnienia w układzie wyświetlany na ekranie głównym aparatu do znieczulenia

72.

Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną.

Tak

Tak. Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą

paramagnetyczną.

73.

Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej.

Tak

Tak. Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej.

74.

Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta.

Tak

Tak. Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta.

Ekran główny aparatu

75.

Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych.

Tak

Tak. Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych.

76.

Przekątna ekranu: minimum 15".

Tak

Tak. Przekątna ekranu: 15".

77.

Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli.

Tak

Tak. Rozdzielczość: 1024 x 768 pikseli.

78.

Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu

Tak

Tak. Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu

79.

Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia.

Tak

Tak. Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia.

80.

Możliwość konfigurowania i zapamiętania minimum 4-ech niezależnych stron ekranu respiratora.

Tak

Tak. Możliwość konfigurowania i zapamiętania 4-ech niezależnych stron ekranu respiratora.

81.

Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym.

Tak

Tak. Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym.

82.

Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej.

Tak

Tak. Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej.

83.

Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych

Tak

Tak. Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych

84.

Prezentacja pętli:

-ciśnienie / objętość

-przepływ / objętość

-ciśnienie/przepływ

Tak

Tak. Prezentacja pętli:

-ciśnienie / objętość

-przepływ / objętość

-ciśnienie/przepływ

85.

Prezentacja podatności układu oddechowego

Tak

Tak. Prezentacja podatności układu oddechowego

86.

Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej

Tak

Tak. Możliwość zapisania jednej pętli spirometrycznej i sześciu pętli wzorcowych

87.

Możliwość zapisania min. 6 pętli spirometrycznych

Tak

Tak. Możliwość zapisania 6 pętli spirometrycznych

88.

Wyświetlanie aktualnie kreślonej pętli spirometrycznej w nałożeniu na zapisaną pętlę wzorcową

Tak

Tak. Wyświetlanie aktualnie kreślonej pętli spirometrycznej w nałożeniu na zapisaną pętlę wzorcową

89.

Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy, masy należnej lub wzrostu pacjenta

Tak

Tak. Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy, masy należnej lub wzrostu pacjenta

90.

Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Mozliwość zastosowania w monitorze

Tak

Tak. Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Mozliwość zastosowania w monitorze

91.

Możliwość zamocowania parowników

Tak

Tak. Możliwość zamocowania parowników

92.

Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych

Tak

Tak. Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie

równocześnie

Ssak

93.

Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów jednorazowych typu SERRES

Tak

Tak. Aparat wyposażony w wbudowany ssak

inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów jednorazowych typu SERRES

94.

Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy).

Tak

Tak. Wymienne wkłady: 5 szt. (zestaw startowy).

System testowania aparatu

95.

Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu sprawdzający jego działanie.

Tak

Tak. Automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu sprawdzający jego działanie.

96.

Autotest szczelności właczanych parowników z interakcją z użytkownikiem i zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie aparatu do znieczulenia

Tak

Tak. Autotest szczelności właczanych parowników z interakcją z użytkownikiem i zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie aparatu do znieczulenia

Pozostałe funkcje

97.

Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu

Tak

Tak. Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu

98.

Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji.

Tak

Tak. Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji.

99.

Możlwość rozbudowy o aplikacje analityczne działające w chmurze

umożliwiające retrospektywną analizę m.in. zuzycia srodków anestetycznych, swieżych gazów, historii wykonywania testów aparatów do znieczulenia oraz danych związanych z protekcyjną wentylacją płuc – zmian podatności, wykorzystania procedur rekrutacji, ustawień wentylacji w poszczególnych przypadkach lub łącznie na kilku stanowiskach

Tak

Tak. Możlwość rozbudowy o aplikacje analityczne działające w chmurze umożliwiające retrospektywną analizę m.in. zuzycia srodków anestetycznych, swieżych gazów, historii wykonywania testów aparatów do znieczulenia oraz danych związanych z protekcyjną wentylacją płuc – zmian podatności, wykorzystania procedur rekrutacji, ustawień

wentylacji w poszczególnych przypadkach lub łącznie na kilku stanowiskach

100.

Menu w języku polskim.

Tak

Tak. Menu w języku polskim.

101.

Urządzenie wyposażone w system zwiększający cyberbezpieczeństwo, zabezpieczone systemowo hasłem lub

fizycznie plombą przed nieautoryzowanym dostępem firm trzecich.

Tak

Tak. Urządzenie wyposażone w system zwiększający cyberbezpieczeństwo, zabezpieczone fizycznie plombą przed nieautoryzowanym dostępem firm trzecich.

102.

Roczny dostęp do interaktywnego symulatora aparatu do znieczulenia na dedykowanej platformie szkoleniowej online dla personelu medycznego szpitala

Tak

Tak. Roczny dostęp do interaktywnego symulatora aparatu do znieczulenia na dedykowanej platformie szkoleniowej online dla personelu medycznego szpitala

103.

Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego modułami gazowymi Carescape

Tak

Tak. Kompatybilność z posiadanymi przez

Zamawiającego modułami gazowymi Carescape

Kardiomonitor

104.

System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych.

Tak

Tak. System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną

rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych.

105.

Monitor wyposażony w jedną zewnętrzną ramę na przynajmniej 2 zaawansowane moduły pomiarowe. Rama umożliwiająca dokowanie modułu transportowego

Tak

Tak. Monitor wyposażony w jedną zewnętrzną ramę na 2 zaawansowane moduły pomiarowe. Rama umożliwiająca dokowanie modułu transportowego

106.

Każde stanowisko systemu monitorowania składające się z dużego monitora

stacjonarnego, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta, oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji

Tak

Tak. Każde stanowisko systemu monitorowania składające się z dużego monitora stacjonarnego, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta, oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji

107.

Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie

- bez użycia wentylatorów

Tak

Tak. Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów

108.

System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków

Tak

Tak. System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich

kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków

109.

Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim

Tak

Tak. Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim

110.

Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu

monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych

Tak

Tak. Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych

111.

Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania

Tak

Tak. Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent

pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania

112.

Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz

Tak

Tak. Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz

113.

Monitor zapewniający kontynuację monitorowania min.: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP na wypadek zaniku zasilania w energię elektryczną

Tak

Tak. Monitor zapewniający kontynuację monitorowania: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP na wypadek zaniku zasilania w energię elektryczną

114.

Praca w sieci centralnego monitorowania , zgodnej ze standardem Ethernet.

Tak

Tak. Praca w sieci centralnego monitorowania , zgodnej ze standardem Ethernet.

115.

Monitory umożliwiające wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji

szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych

Tak

Tak. Monitory umożliwiające wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych

116.

Monitory umożliwiające zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania.

Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali

monitorującej, itp.

Tak

Tak. Monitory umożliwiające zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci

centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp.

117.

Monitory umożliwiające wyświetlanie

informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania.

Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach.

Tak

Tak. Monitory umożliwiające wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach.

118.

Monitory zapewniające automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego

Tak

Tak. Monitory zapewniające automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego

119.

Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej

Tak

Tak. Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej

Monitor stacjonarny

120.

Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwiający wyświetlanie przynajmniej 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie

Tak

Tak. Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej 19" i rozdzielczości 1280 x 1024 pikseli. Umożliwiający wyświetlanie 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego,

dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej

dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej

121.

Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”

Tak

Tak. Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej 19”

122.

Obsługa kardiomonitora poprzez ekran

dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB.

Tak

Tak. Obsługa kardiomonitora poprzez ekran

dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia

czytnika kodów kreskowych do portu USB.

123.

Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych

parametrów

Tak

Tak. Możliwość zaprogramowania 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów

124.

Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich

Tak

Tak. Możliwość wyboru spośród 48 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu 48 z nich

Moduł transportowy

125.

Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo przynajmniej co 180°

Tak

Tak. Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej 7” z funkcją

automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo co 180°

126.

Przekątna ekranu modułu transportowego min. 7”. Interfejs użytkownika modułu

transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.). Obsługa gestów.

Tak

Tak. Przekątna ekranu modułu transportowego 7”.

Interfejs użytkownika modułu transportowego

tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.). Obsługa gestów.

127.

Moduł transportowy umożliwiający jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych

Tak

Tak. Moduł transportowy umożliwiający jednoczesną prezentację 4 krzywych dynamicznych

128.

Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego

Tak

Tak. Możliwość konfiguracji 2 widoków ekranu modułu transportowego

129.

Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 4 godziny pracy

Tak

Tak. Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na 5 godzin pracy

130.

Min. 5 godzin pracy na zasilaniu akumulatorowym. Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze.

Tak

Tak. 5 godzin pracy na zasilaniu akumulatorowym.

Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze.

131.

Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m

Tak

Tak. Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości 1m

132.

Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX4

Tak

Tak. Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą IP44

133.

Dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych nie gorsza niż IP4X

Tak

Tak. Dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych IP44

134.

Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiadający wbudowany uchwyt – rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku.

Tak

Tak. Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiadający wbudowany uchwyt – rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności

demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku.

135.

Moduł transportowy mocowany w dedykowanej stacji dokującej niezależnej od obudowy monitora głównego

Tak

Tak. Moduł transportowy mocowany w dedykowanej stacji dokującej niezależnej od obudowy monitora głównego

136.

Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg

Tak

Tak. Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem 1.85kg

137.

Moduł transportowy umożliwiający

Tak

Tak. Moduł transportowy umożliwiający kontynuację

kontynuację monitorowania w czasie

transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP z

możliwością rozbudowy o kolejne 2 kanały IBP oraz pomiar CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych

monitorowania w czasie transportu następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP z możliwością rozbudowy o kolejne 2 kanały IBP oraz pomiar CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych

138.

Moduł transportowy zapewniający nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie

pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu

Tak

Tak. Moduł transportowy zapewniający nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a

także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu

139.

Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym

standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia

automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny)

Tak

Tak. Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze

transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora

transportowego (rodzaj modułu, numer seryjny)

140.

Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. IP47

Tak

Tak. Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony IP47

Monitorowane parametry

Monitorowanie EKG

141.

Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG

Tak

Tak. Monitorowanie 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG

142.

Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta

Tak

Tak. Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (6 elektrod). Algorytm pomiarowy

wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta

143.

Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady

Tak

Tak. Jednoczesna prezentacja 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez

wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady

144.

Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG

Tak

Tak. Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG

145.

Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min.

Tak

Tak. Pomiar częstości akcji serca w zakresie 20 - 300 ud/min.

146.

Oferowane monitory umożliwiające rozbudowę o pomiar i analizę EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń z interpretacją. Funkcja analizy dostępna

jednocześnie w każdym kardiomonitorze. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego

Tak

Tak. Oferowane monitory umożliwiające rozbudowę o pomiar i analizę EKG spoczynkowego z 12- odprowadzeń z interpretacją. Funkcja analizy dostępna jednocześnie w każdym kardiomonitorze.

147.

Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, zawierająca kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej, eksportu pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną

Tak

Tak. Analiza EKG dostępna bezpośrednio w

monitorze pacjenta, zawierająca kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI- TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej, eksportu pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania

i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem seryjnej analizy porównawczej. Funkcja automatycznego uruchomienia analizy po przekroczeniu granicy alarmu odchylenia ST.

raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem seryjnej analizy porównawczej. Funkcja automatycznego uruchomienia analizy po przekroczeniu granicy alarmu odchylenia ST.

148.

W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 6- elektrod dla dorosłych i dzieci – min.- 2 szt. Długość przewodów łączących monitor z pacjentem przynajmniej 4m.

Tak

Tak. W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 6- elektrod dla dorosłych i dzieci – 2 szt. Długość przewodów łączących monitor z pacjentem 4,9m.

149.

Analiza arytmii

Tak

Tak. Analiza arytmii

150.

Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie, zgodnie z zaleceniami AHA

Tak

Tak. Analiza arytmii w 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie, zgodnie z zaleceniami AHA

151.

Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w

tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez

zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt.

takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor.

Tak

Tak. Zaawansowana analiza arytmii wg 20 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków.

152.

Analiza ST

Tak

Tak. Analiza ST

153.

Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12)

Tak

Tak. Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12)

154.

Analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu

ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych.

Tak

Tak. Analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych.

155.

Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. - 15,0 -(+) 15,0 mm

Tak

Tak. Zakres pomiarowy analizy odcinka ST -20,0 -(+) 20,0 mm

156.

Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Dopuszcza się ręczny pomiar, przez zewnętrzną aplikację, uruchamianą na ekranie kardiomonitora

Tak

Tak. Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i QTc.

Pomiar oddechu

157.

Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min.

Tak

Tak. Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie 0 -200 odd/min.

158.

Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej

Tak

Tak. Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej

159.

Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do pacjentów oddychających przeponą lub szczytami płuc, bez konieczności fizycznego przepinania przewodów do elektrod.

Tak

Tak. Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do pacjentów oddychających przeponą lub szczytami płuc, bez konieczności fizycznego przepinania przewodów do elektrod.

Pomiar saturacji (SpO2)

160.

Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET

Tak

Tak. Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal

161.

Możliwość rozbudowy o pomiar parametrów PVI i SpHb, bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu

Tak

Tak. Możliwość rozbudowy o pomiar parametrów PVI i SpHb, bez konieczności wymiany modułu

transportowego i odsyłania go do serwisu

162.

Możliwość zmiany wykorzystywanego algorytmu pomiarowego na Nellcor Oximax bez konieczności wymiany modułu

transportowego i odsyłania go do serwisu

Tak

Tak. Możliwość zmiany wykorzystywanego algorytmu pomiarowego na Nellcor Oximax bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu

163.

Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100%

Tak

Tak. Pomiar saturacji w zakresie 0-100%

164.

Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej

Tak

Tak. Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej

165.

Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca

Tak

Tak. Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca

166.

Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2.

Tak

Tak. Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości

% SpO2.

167.

W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych – min. 2 szt.. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego.

Tak

Tak. W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych – 2 szt.. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego.

168.

Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)

Tak

Tak. Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)

169.

Pomiar metodą oscylometryczną

Tak

Tak. Pomiar metodą oscylometryczną

170.

Algorytm pomiarowy wykorzystujący dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego

Tak

Tak. Algorytm pomiarowy wykorzystujący dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego

171.

Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut

Tak

Tak. Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym 1 - 240 minut

172.

Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mm Hg dla ciśnienia skurczowego

Tak

Tak. Pomiar ciśnienia w zakresie od 15 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego do 300 mm Hg dla ciśnienia skurczowego

173.

Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej.

Tak

Tak. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej.

174.

W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach) i mankiet dla

pacjentów otyłych.

Tak

Tak. W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach) i mankiet dla pacjentów otyłych.

175.

Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu

Tak

Tak. Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu

Pomiar temperatury

176.

Pomiar temperatury w 2 kanałach

Tak

Tak. Pomiar temperatury w 2 kanałach

177.

Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur

Tak

Tak. Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora

stacjonarnego 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur

178.

Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw

Tak

Tak. Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie 22 nazwy

179.

W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry – min. 2szt. oraz wielorazowy czujnik

temperatury głębokiej dla dorosłych/dzieci – min 2szt..

Tak

Tak. W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry – 2szt. oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych/dzieci – 2szt..

Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)

180.

Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w przynajmniej 4 kanałach (również w transporcie)

Tak

Tak. Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w 4 kanałach (również w transporcie)

181.

Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej - 20 do 320 mmHg

Tak

Tak. Pomiar ciśnienia w zakresie -25 do 320 mmHg

182.

Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień

Tak

Tak. Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień

183.

Pomiar SPV ręczny, w dedykowanej zakładce

Tak

Tak. Pomiar SPV ręczny, w dedykowanej zakładce

184.

Automatyczny, ciągły pomiar i jednoczesna prezentacja na ekranie głównym

Tak

Tak. Automatyczny, ciągły pomiar i jednoczesna prezentacja na ekranie głównym kardiomonitora

kardiomonitora parametrów PPV i SPV, z wybranego kanału ciśnienia.

parametrów PPV i SPV, z wybranego kanału ciśnienia.

185.

W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników (po jednym na każdy oferowany kanał)

Tak

Tak. W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników (po jednym na każdy

oferowany kanał)

Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT)

186.

Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo- mięśniowej NMT z wykorzystaniem elektrosensora lub mechanosensora

Tak

Tak. Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem elektrosensora

187.

Pomiar metodą niewymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość rozbudowy modułu o

funkcję detekcji nerwów do wykorzystania w zabiegach prowadzonych w znieczuleniu regionalnym

Tak

Tak. Pomiar metodą niewymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość rozbudowy modułu o funkcję detekcji nerwów do wykorzystania w zabiegach prowadzonych w znieczuleniu regionalnym

188.

Dostępne tryby stymulacji: ST, DBS, TET, ToF

Tak

Tak. Dostępne tryby stymulacji: ST, DBS, TET, ToF

189.

Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu

monitorowania, przenoszonego pomiędzy

stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za

pośrednictwem ekranu monitora pacjenta

Tak

Tak. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za

pośrednictwem ekranu monitora pacjenta

190.

W komplecie do każdego monitora: przewód i czujnik do stosowania na dłoni oraz 30 elektrod do stymulacji.

Tak

Tak. W komplecie do każdego monitora: przewód i czujnik do stosowania na dłoni oraz 30 elektrod do stymulacji.

Pomiar głębokości uśpienia

191.

Możliwość pomiaru głębokości uśpienia metodą Entropii

Tak

Tak. Możliwość pomiaru głębokości uśpienia metodą Entropii

192.

Możliwość pomiaru realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR.

Tak

Tak. Możliwość pomiaru realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem

elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR.

193.

Możliwość pomiaru realizowana z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację

wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora.

Tak

Tak. Możliwość pomiaru realizowana z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy

stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie

monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta.

Pomiar poziomu analgezji

194.

Pomiar poziomu analgezji przez ciągłe monitorowanie reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI. Pomiar z wykorzystaniem czujnika saturacji oferowanego kardiomonitora bez konieczności stosowania akcesoriów jednorazowych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia. Prezentacja wyników pomiarowych na wspólnym wykresie z

Tak

Tak. Pomiar poziomu analgezji przez ciągłe monitorowanie reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe

metodą SPI. Pomiar z wykorzystaniem czujnika saturacji oferowanego kardiomonitora bez konieczności stosowania akcesoriów jednorazowych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy

stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie

monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta.

Prezentacja wyników pomiarowych na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości znieczulenia w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających

pomiarem głębokości znieczulenia w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających

Możliwości rozbudowy

195.

Możliwość rozbudowy o pomiar wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2), z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu niewymagającego kalibracji przed każdym pomiarem, z obrazowaniem parametrów: VO2, VCO2, VO2/m2, VCO2/m2, VO2/kg,

VCO2/kg, EE i RQ. Pomiar realizowany z wykorzystaniem pojedynczego modułu gazowo-spirometrycznego oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta

Tak

Tak. Możliwość rozbudowy o pomiar wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2), z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu niewymagającego kalibracji przed każdym pomiarem, z obrazowaniem parametrów: VO2, VCO2, VO2/m2, VCO2/m2, VO2/kg, VCO2/kg, EE i

RQ. Pomiar realizowany z wykorzystaniem pojedynczego modułu gazowo-spirometrycznego oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta

196.

Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany

metodą termodylucji przezpłucnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie

monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Prezentacja danych na ekranie kardiomonitora w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru

reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie.

Tak

Tak. Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą

termodylucji przezpłucnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy

stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie

monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta.

Prezentacja danych na ekranie kardiomonitora w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie.

197.

Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za

pośrednictwem ekranu monitora pacjenta

Tak

Tak. Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar

EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy

stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie

monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta

Alarmy

198.

Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm

Tak

Tak. Alarmy 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm

199.

Możliwość zmiany priorytetu alarmów

Tak

Tak. Możliwość zmiany priorytetu alarmów

200.

Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.

Tak

Tak. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.

201.

Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów.

Tak

Tak. Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów.

202.

Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego.

Tak

Tak. Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego.

203.

Możliwość zablokowania funkcji całkowitego

Tak

Tak. Możliwość zablokowania funkcji całkowitego

wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem.

wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem.

204.

Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili

wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku

Tak

Tak. Monitor wyposażony w pamięć 400 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku

205.

Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia

Tak

Tak. Monitor wyposażony w pamięć 999 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty 6 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia

206.

Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika

Tak

Tak. Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika

Trendy

207.

Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością 1-

minutową z możliwością programowej rozbudowy do min. 72 godzin.

Tak

Tak. Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich 72 godzin z rozdzielczością 1-minutową

208.

Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej

Tak

Tak. Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej

209.

Kalkulator dawek leków

Tak

Tak. Kalkulator dawek leków

Inne wymagania

210.

Możliwość zdalnego dostępu do kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wrgywania licencji, itp.

Tak

Tak. Możliwość zdalnego dostępu do kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wrgywania licencji, itp.

211.

Ze względów obsługowych, serwisowych i przyszłej rozbudowy aparat do znieczulania i kardiomonitor tego samego producenta.

Tak

Tak. Ze względów obsługowych, serwisowych i przyszłej rozbudowy aparat do znieczulania i kardiomonitor tego samego producenta.

212.

Możliwość zamiennego stosowania modułu gazowego pomiędzy oferowanym kardiomonitorem i aparatem do znieczulania

Tak

Tak. Możliwość zamiennego stosowania modułu gazowego pomiędzy oferowanym kardiomonitorem i aparatem do znieczulania

213.

Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw

Tak

Tak. Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw

214.

Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.

Tak

Tak. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.

215.

Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe

Tak

Tak. Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe

216.

Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.

Tak

Tak. Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.

217.

Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta

Tak

Tak. Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta

218.

Paszport techniczny

Tak

Tak. Paszport techniczny

Warunki gwarancji i serwisu

1.

Okres gwarancji min.24 miesiące.

Tak

Tak. Okres gwarancji 24 miesiące.

2.

Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.

Tak

Tak. Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.

3.

W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku.

Tak

Tak. W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane

bezpłatnie co najmniej raz w roku.

4.

Zapewniony serwis pogwarancyjny

Tak

Tak. Zapewniony serwis pogwarancyjny

5.

Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat

Tak

Tak. Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych - 10 lat

Załącznik nr 3

……………………………

Pieczęć nagłówkowa Podmiotu leczniczego

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU  I  ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY / ZAMÓWIENIA NR …………….. z dnia ……………. r.

CZĘŚĆ A    -   DOSTAWCA

W dniu ……………………………………..  r.  dostarczono do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem:

| Nazwa wyrobu | Dostarczona ilość | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- |

CZĘŚĆ B - MONTAŻ i PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/ nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem:

| Miejsce montażu | Ilość zamontowanych urządzeń |
| --- | --- |

Opisane w części A wyroby wymagały* / nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia. Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu. Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy.

CZEŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU

Opisane w części A wyroby wymagały* / nie wymagały* dokonania szkolenia personelu. Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.

| Nazwa wyrobu | Ilość przeszkolonych osób |
| --- | --- |

CZEŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzam terminowe*/ nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi …… dni.

DOSTAWCA                                                                                                                                          ZAMAWIAJĄCY

## Załącznik nr 3a - projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

## (dotyczy części nr ……………………..

UMOWA POWIERZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

nr  ………………………………………………………….…..

zwana dalej „Umową Powierzenia”

zawarta dnia ............. 2023 r. w Ciechanowie

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

- Andrzej Juliusz Kamasa  - Dyrektor

a

........................................................................................................................................

NIP: ......................., REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez:

- ........................................................................................................

*w zależności od formy własnościowej

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w związku z łączącą Strony umową nr ZP/2501/   /25  z dnia …………..2023 r., zwaną dalej Umową Dostawy.

- Zamawiający, stosownie do  art. 31 ustawy z dnia 24.05.2018 r. r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781, ze zm.), zwanej dalej Ustawą, powierza przetwarzanie danych osobowych niezbędnych przy wykonywaniu Umowy Dostawy, a także  czynności Wykonawcy związanych z udzieloną gwarancją, asystą techniczną i opieką merytoryczną i serwisową, w tym usuwania awarii urządzenia i oprogramowania  oraz usterek w zbiorach danych przetwarzanych za pomocą oprogramowania.

- Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zbiory danych osobowych gromadzonych za pomocą urządzenia będącego przedmiotem zamówienia w ramach Umowy Dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie Dostawy i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy.

- Dane osobowe w zależności od potrzeb będą przetwarzane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy. Przekazanie danych osobowych, w celu ich przetwarzania poza siedzibą Zamawiającego, zostanie potwierdzone przez przeedstawicieli Stron w protokole przekazania urządzenia.

- Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy Powierzenia, Wykonawca niezwłocznie, zobowiązuje się usunąć wszelkie pozostające w jego dyspozycji dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Wykonawcy.

§ 2

Zasady przetwarzania danych osobowych

- Stosownie do wymogów Ustawy Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu wykonania Umowy Dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w §1 środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą, przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających zastosowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

- Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegających od ustaleń zawartych w niniejszej umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności i ponoszenia odpowiedzialności za nie przez stronę podejmującą decyzje bez uwzględnienia.

§ 3

Współdziałanie Stron

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadań wynikających z niniejszej Umowy Powierzenia innej osobie lub firmie bez uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy Powierzenia przez Wykonawcę poprzez przeprowadzenie kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych przeprowadzanych przez Wykonawcę oraz prawo żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez Wykonawcę.

- W przypadku kontroli, o której mowa w pkt. 2 przedstawiciel Zamawiającego sporządza protokół, który podpisują i otrzymują przedstawiciele obu stron. Przedstawiciel Wykonawcy może wnieść jednostronnie zastrzeżenia do protokołu. Zamawiający może zredagować i żądać wykonania zaleceń pokontrolnych, o ile są one zgodne z Umową Powierzenia oraz określić termin ich realizacji.

- W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Wykonawcę, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

- Wykaz podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, jest dostępna pod

adresem ................... lub stanowi załącznik nr ... do niniejszej umowy”

- Zamawiajacy niniejszym upoważnia Wykonawcę do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

- Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do Wykonawcy w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

- Po zgłoszeniu zastrzeżeń Wykonawca może według własnego uznania:

- zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

- podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Zamawiającego , które wyeliminują jego zastrzeżenia .

- W przypadku zlecenia przez Wykonawcę czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Wykonawca stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Wykonawca w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

- W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający udziela Wykonawcy wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych. Oznacza to, że Wykonawca jest uprawniony do działania w imieniu Zamawiającego oraz podprzetwarzającego. Wykonawca jest również uprawniony do wykonywania praw i uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu standardowych klauzul ochrony danych wobec podprzetwarzającego

§ 4

Czas obowiązywania Umowy powierzenia

Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania gwarancji, określonej w Umowie  Dostawy.

§ 5

Przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu Umowy Przetwarzania

W terminie do trzech dni po zakończeniu ukresu obowiązywania Umowy Powierzenia, Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich, będących w jego dyspozycji, nośników danych zawierających dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone.

§ 6

Warunki odstąpienia od Umowy powierzenia

Umowa powierzenia może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia w przypadku:

- rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowienia niniejszej Umowy powierzenia.

- wyrządzenia przez Wykonawcę przy realizacji Umowy Powierzenia szkody Zamawiającemu lub klientowi Zamawiającego,

- uporczywego wstrzymywania się z realizacją zaleceń pokontrolnych,

- wszczęcia postępowania sądowego przeciw Wykonawcy w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych,

- w sytuacji rozwiązania Umowy Dostawy.

§ 7

Postanowienia końcowe

- W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od niniejszej Umowy  powierzenia Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz skasowania wszelkich kopii tych danych, będących w posiadaniu Wykonawcy oraz podjąć stosowne działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy powierzenia.

- Wszelkie zmiany do Umowy powierzenia powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową powierzenia  zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                                                                       Zamawiający